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第一部分：投标邀请

受江苏省南京环境监测中心的委托，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司就南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目 进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

1、项目名称编号：
（1）项目名称：南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目
（2）招标编号：1802-194110396YWY

2、招标项目简要说明：
	包号
	外包服务项目内容
	采购预算
	服务期限

	01
	南京市环境空气挥发性
有机物分析
	276万元人民币
	1个年度



3、投标人资质要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）在“中国政府采购网”、“信用中国”、“信用江苏”网站公示中无严重失信行为记录；
（7）本项目不接受联合体投标。

4、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：
（1）请与采购代理机构联系，购买文本文件或电子版本文件
（2）招标文件每套800 元人民币，售后不退
（3）地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座611室
（4）时间：2019年11月1日9时00分至2019年11月7日17时00分

5、投标文件接收截止时间、地点：
投标文件接收截止时间：2019年11月22日15时00分。
投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座613室（开标室）。
投标文件接收人：采购代理机构

6、开（评）标时间及地点：
开标时间：2019年11月22日15时00分。
开标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座613室（开标室）。
评标地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座6楼评标室。

7、本次招标联系事项：
采 购 人：江苏省南京环境监测中心
联系地址：南京市鼓楼区场门口2号
联 系 人：朱国峰
联系电话：18951651488

采购代理机构：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
联系地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座611室
联 系 人：李沁原（业务助理）、姚毅（标务）
联系电话：025-52875953、025-52875983
邮政编码：210012
邮    箱：lqy@sumex.com.cn

8、其他事项：
未购买招标文件的潜在投标人不能参与投标。



第二部分：投标人须知

一、总  则

1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包项目 的采购。

2.合格的投标人
2.1满足本招标文件《第一部分：投标邀请》第3条“投标人资质要求”。
2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，南京市环境监测中心站（以下称为采购人）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：
第一部分：投标邀请
第二部分：投标人须知
第三部分：采购需求
第四部分：合同条款
第五部分：评标办法
第六部分：投标文件组成
4.1投标人应认真阅读招标文件中的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及全部资料，或者投标人没有实质性响应招标文件要求的投标将作为无效投标处理。

5.招标文件的澄清或者修改
5.1投标人对招标文件需要采购代理机构进行澄清的事项，应当在投标截止时间至少15日前以书面形式向采购代理机构一次性提出。采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
5.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3招标文件的澄清或者修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有已购买招标文件的潜在投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
5.4采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标时间，但必须在原截止时间3日前以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有已购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

三、投标文件的编制

6.投标内容
6.1 投标的最小单位是包。
6.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。
6.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

7.投标文件的语言及计量单位
7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成
8.1投标函格式；
8.2开标一览表；
8.3投标报价表；
8.4服务项目实施方案；
8.5商务响应偏离表；
8.6资格证明文件；
8.7招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

9.开标一览表
9.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价
10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项服务只允许有一个报价。
10.2投标报价表上的价格应包括：
（1）服务项目的费用及服务本身已支付或将支付的增值税、营业税和其它税费；
（2）项目小组成员的相关费用；
（3）其它（如：单位管理费及利润，中标后将支付的招标服务费等）
10.3投标报价应以人民币元或者万元为货币单位。。

11.服务内容的响应
11.1根据《第三部分：采购需求》和《第五部分：综合评分标准》中涉及的内容自行编制《项目实施方案》。

12. 商务响应
12.1投标人应对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认，与合同条文的偏差或者提出修改要求的部分，必须在《商务偏离表》中作出说明。

13.投标保证金
13.1本项目的投标保证金金额为肆万元人民币。投标保证金是为了保护采购代理机构及采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构及采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第13.7条规定没收投标人的投标保证金。
13.2投标人自主选择以支票、汇票（含电汇、网银）、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。采用汇款方式缴纳投标保证金的，必须注明招标编号。
13.3投标保证金交纳信息：
开户名称：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
开 户 行：工行南京市白下支行
账  号：4301013119100276117
13.4投标保证金用信封单独装封后，与投标文件一并递交。
13.5未中标人的投标保证金，在正常情况下采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还；在特殊情况下按第14.7条规定执行。
13.6中标人的投标保证金将在签订合同后五个工作日内予以退还。
13.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、采购代理机构工作人员有私下接触；
（6）中标人在规定期限内未能根据第32条规定签订合同；

14.中标服务费
14.1中标服务费费率按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类执行，由中标人支付。

15.投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后三十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件份数和签署
16.1投标人应按照上述第8条的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2投标文件的正本需要打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。
16.3投标文件副本可以采用正本的复印件。
16.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，需投标人法定代表人或其授权代表签字。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封（箱）分别密封，信封（箱）封口处应加盖投标人印章。
17.2投标文件信封封面注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2019年11月22日15时00分（开标时间）之前启封”的字样。
17.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
17.4如果信封未按上述第17.1-17.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。
17.5为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交。
17.6投标保证金用信封单独装封，并标明投标保证金字样，随投标文件一并递交。

18.投标截止日期
18.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间，即2019年11月22日15时00分。
18.2采购代理机构可以按上述第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的投标文件
19.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
20.2投标人的修改文件应按上述第16条的规定进行编制和签署，并按上述第17条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

21.开标
21.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2按照上述第19条规定，迟交的投标文件将不予开封。
21.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、项目名称、投标价格、服务期限和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
21.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按上述第21.3条规定在开标时宣读的全部内容。
21.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。

22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。
22.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。
22.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.评标过程的保密
23.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
23.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
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24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。不满足本文件规定的投标人资质要求的；投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.投标文件符合性审查
25.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列（1）～（13）条情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效 ：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）服务期限的承诺不满足招标文件要求的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

26.投标文件修正
26.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行进一步审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：
（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附支持性文件和印制的文件中标明的参数不一致时，以支持性文件和印制的文件中标明的技术参数为准。
（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。
（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。
26.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并且没收其投标保证金。

27.投标文件的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3接到评委会澄清要求的投标人如未按上述第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。
27.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.对投标文件的综合评审
28.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
28.2评标办法：综合评分法，各项因素分值权重详见本招标文件第五部分。

29.废标
29.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
29.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

六、授予合同

30.定标
30.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
30.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
30.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

31.中标通知书
31.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。
31.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.签订合同
32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
32.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、质疑处理

33.提出质疑
33.1投标人认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。  
33.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。
33.3质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。
33.4质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
33.5投标人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；投标人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
33.6质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

34.质疑答复
34.1采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
34.2质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
34.3对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他投标人的商业机密和个人隐私。



第三部分：采购需求

一、基本概况
1.1  外包服务项目内容：
	序号
	外包服务项目内容
	采购预算
	服务期限

	1
	南京市环境空气挥发性
有机物分析
	276万人民币
	1个年度


1.2  资金来源：财政资金
1.3  项目基本情况：为保证南京市环境空气挥发性有机物监测顺利实施，确保环境空气挥发性有机物监测数据的准确性、精确性，满足质量控制要求，为政府的环境保护工作开展提供科学的决策依据。根据国家、省、市的相关标准和规范要求，现委托检测分析机构对南京市环境空气挥发性有机物的样品监测提供服务。

二 、服务需求
2.1  测试方法
参考表1或环境保护部统一下发的其他方法规定。
表1   实验室测试方法依据
	物质
	物质名录来源
	测试方法原理
	方法依据
	备注

	表1中57种挥发性有机物
	原PAMS清单
	气相色谱-氢火焰离子化检测法
	Technical Assistance Document OzonePrecursors（EPA/600-R-98/161）
	-

	
	
	气相色谱-质谱法
	《环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》(HJ 759-2015)
	本方法不适用于低碳物质的测定

	表2中的13种含氧挥发性有机物
	排放量较大或对光化学污染产生重要影响的OVOCs
	高效液相色谱法
	《环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法》（HJ683-2014）
	-

	
	
	气相色谱-质谱法
	《环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》(HJ 759-2015)
	

	表3中的47种挥发性有机物
	原PAMS中未涉及的TO15物质
	气相色谱-质谱法
	Determination of Volatile Organic Compounds(VOCs)In Air Collected In Specially-Prepared Canister And Analyzed By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)
(EPA METOD TO15)
	-

	
	
	
	《环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》(HJ 759-2015)
	

	表4
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	[bookmark: _Toc462151051][bookmark: _Toc467587094][bookmark: _Toc475709073][bookmark: _Toc208646516][bookmark: _Toc208653798][bookmark: _Toc208735079][bookmark: _Toc212348179][bookmark: _Toc212545887][bookmark: _Toc212546214][bookmark: _Toc225139096][bookmark: _Toc248916939][bookmark: _Toc322420247][bookmark: _Toc370191305][bookmark: _Toc370365984][bookmark: _Toc401813798][bookmark: _Toc497467888]HJ38《固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法》
	/



2.2  罐分析质量控制要求
为保证分析数据的可靠，要求在分析过程中实施严格的的质量保证程序。质量保证包括：保证质量控制贯穿于实验全过程；实验记录清晰、完整，保证报告数据的可溯源。在以下几个方面对分析过程实行质量控制。
2.2.1  MSD调谐及BFB评价
在开始系统分析之前，应采用BFB方式对质谱进行调谐。仔细检查调谐报告，对轮廓图中峰形、同位素峰分离情况、EM电压及质谱图中峰数目、基峰的绝对丰度、水和空气峰相对于质核比（m/z）为69的离子的比例，以及质量分配、相对丰度和同位素比等评价指标进行核查。
调谐完成后，应分析一个BFB标样，对调谐结果进行评价，BFB样品质谱图中主要离子及其丰度应满足HJ759标准中的BFB评价要求。如果不能达到上述要求，则说明仪器存在问题，应根据具体超出范围的参数判断仪器存在的问题，并需通过检漏、更换载气或清洗离子源等方式予以解决。
2.2.2  空气水检查
每次分析样品前，应进行空气水检查，水、氮气和氧气的相对丰度应小于10%，否则应对仪器系统进行检漏。
2.2.3  系统空白分析
系统空白包括仪器空白和进样系统空白。系统空白的测定通过零进样（进样量设为0）作为样品进行分析，以检查仪器系统内部是否有吸附或污染状况。系统空白实验应该在开机平衡后正式分析样品之前、每分析10个样品之后或是分析了高浓度样品之后进行。
2.2.4  校准曲线
根据仪器状态和分析过程的具体情况，应定期建立标准工作曲线对仪器进行标定，选取标准的浓度范围应尽量包括样品中待测化合物的浓度。如对仪器进行了维护（清洗离子源或是更换色谱柱等），必须对系统进行重新校准。
绘制校准曲线时，应至少使用两个浓度的标准气体，通过改变进样体积的方式绘制校准曲线，校准曲线至少需要5个浓度点，且目标物相对响应因子的相对标准偏差（RSD）应小于30.0%，否则应查找原因并重新绘制标准曲线。
2.2.5  仪器稳定性检验-日校准
每天在样品分析前选择工作曲线中间浓度的混合标气进行测定，即日校准。每24h分析一次校准曲线中间浓度点或者次高点。其测定结果与初始浓度值相对偏差应小于等于30.0%，否则应查找原因或重新绘制标准曲线。
应积累长期的日校准数据，计算并记录主要物种的响应因子和相对响应因子，再与工作曲线中相应参数比较，当相对响应因子的偏差超过20.0%时，需重新建立校正曲线。
2.2.6  内标物
GC-MS分析方法中采用内标化合物来校正仪器或其他实验条件的变化给定量结果带来的影响，样品中内标物的保留时间与当天连续校准或者最近绘制的校准曲线中内标保留时间偏差应不超过20s，定量离子峰面积变化应在60%～140%之间，否则应重新对质谱进行调谐。
新稀释配制好的内标气体，应单独对其进行分析，各内标物种的响应与近期分析的记录值差别应不超过10.0%，相差较大要重新配制。
2.2.7  实验室平行
每10个样品或每批次（少于10个样品/批）分析一个平行样。平行样中目标物的相对偏差应小于30.0%，否则查找原因并重新分析。

2.3  采样管采样质控要求
实验室空白：每一批采样管至少抽取5%进行空白值检验，空白值应满足以下要求：甲醛＜0.15 µg/管；乙醛＜0.10 µg/管；丙酮＜0.30 µg/管。采样罐采样以清洁采样罐注入高纯氮气作为实验室空白，每批样品分析前必须进行实验室空白测试。各目标物浓度测定值应小于方法检出限。
平行样：每批样品至少测定10%的平行双样，样品数量少于10时，应至少测定一个平行双样，两次平行测定结果的相对偏差应小于25.0%。

2.4  数据分析
核查前处理质控报告：样品分析完毕，核查前处理设备的质控报告，重点核查进样体积、流速和各气体冷凝浓缩仪中各冷阱实际温度，若进样体积小于设定体积，数据分析时应予修正，并查找原因。
数据的定性定量分析：以全扫描方式进行测定采集数据，以样品中目标物的相对保留时间、辅助定性离子和定量离子间的丰度比与标准中目标物对比来定性。样品中目标化合物的相对保留时间与校准系列中该化合物的平均相对保留时间的偏差应在±6.0％以内。样品中目标化合物的辅助定性离子和定量离子峰面积比与标准系列目标化合物的辅助定性离子和定量离子峰面积比的相对偏差控制在±30.0％以内。

2.5  实验记录
分析过程应有完整、清晰可追溯的纸版和电子版记录。记录中应包括项目名称、分析日期、样品名称类型、样品号、样品进样量、内标进样量、分析方法名称、分析人、仪器状况等信息。

三、项目内容
3.1  分析样品时间与频次
南京市环境空气挥发性有机物分析项目包括常规监测和加密监测。常规监测时间为每年3月至12月，监测点位4个，监测频次为1次/6天。监测项目包括117种挥发性有机物。每年7月至12月，监测项目增加非甲烷总烃。监测内容包括样品采样、送样、实验室分析、质量控制、监测报告编写、数据分析报告编写等所有内容。
加密监测时间为每年8月至9月，监测点位3个，监测频次为1次/1天。监测项目包括57种挥发性有机物（原PAMS物质）。监测内容包括样品采样、送样、实验室分析、质量控制、数据审核监测报告编写。
3.2  分析项目
挥发性有机物共计117项，具体见表1、表2 、表3和表4。
表1 57种挥发性有机物（原PAMS物质）
	序号
	化合物中文名
	化合物英文名
	CAS号
	种别

	1
	乙烯
	Ethylene
	74-85-1
	烯烃

	2
	乙炔
	Acetylene
	74-86-2
	炔烃

	3
	乙烷
	Ethane
	74-84-0
	烷烃

	4
	丙烯
	Propylene
	115-07-1
	烯烃

	5
	丙烷
	Propane
	74-98-6
	烷烃

	6
	异丁烷
	Isobutane
	75-28-5
	烷烃

	7
	正丁烯
	1-Butene
	106-98-9
	烯烃

	8
	正丁烷
	n-Butane
	106-97-8
	烷烃

	9
	顺-2-丁烯
	cis-2-Butene
	590-18-1
	烯烃

	10
	反-2-丁烯
	trans-2-Butene
	624-64-6
	烯烃

	11
	异戊烷
	Isopentane
	78-78-4
	烷烃

	12
	1-戊烯
	1-Pentene
	109-67-1
	烯烃

	13
	正戊烷
	n-Pentane
	109-66-0
	烷烃

	14
	反2-戊烯
	trans-2-Pentene
	646-04-8
	烯烃

	15
	2-甲基1,3-丁二烯
	Isoprene
	78-79-5
	烯烃

	16
	顺-2-戊烯
	cis-2-Pentene
	627-20-3
	烯烃

	17
	2,2-二甲基丁烷
	2,2-Dimethylbutae
	75-83-2
	烷烃

	18
	环戊烷
	Cyclopentane
	287-92-3
	烷烃

	19
	2,3-二甲基丁烷
	2,3-Dimethylbutane
	79-29-8
	烷烃

	20
	2-甲基戊烷
	2-Methylpentane
	107-83-5
	烷烃

	21
	3-甲基戊烷
	3-Methylpentane
	96-14-0
	烷烃

	22
	1-己烯
	1-Hexene
	592-41-6
	烯烃

	23
	正己烷
	n-Hexane
	110-54-3
	烷烃

	24
	2,4-二甲基戊烷
	2,4-Dimethylpentane
	108-08-7
	烷烃

	25
	甲基环戊烷
	Methylcyclopentane
	96-37-7
	烷烃

	26
	苯
	Benzene
	71-43-2
	芳香烃

	27
	环己烷
	Cyclohexane
	110-82-7
	烷烃

	28
	2-甲基己烷
	2-Methylhexane
	591-76-4
	烷烃

	29
	2,3-二甲基戊烷
	2,3-Dimethylpentane
	565-59-3
	烷烃

	30
	3-甲基己烷
	3-Methylhexane
	589-34-4
	烷烃

	31
	2,2,4-三甲基戊烷
	2,2,4-Trimethylpentane
	540-84-1
	烷烃

	32
	正庚烷
	n-Heptane
	142-82-5
	烷烃

	33
	甲基环己烷
	Methylcyclohexane
	108-87-2
	烷烃

	34
	2,3,4-三甲基戊烷
	2,3,4-Trimethylpentane
	565-75-3
	烷烃

	35
	2-甲基庚烷
	2-Methylheptane
	592-27-8
	烷烃

	36
	甲苯
	Toluene
	108-88-3
	芳香烃

	37
	3-甲基庚烷
	3-Methylheptane
	589-81-1
	烷烃

	38
	正辛烷
	n-Octane
	111-65-9
	烷烃

	39
	对二甲苯
	p-Xylene
	106-42-3
	芳香烃

	40
	乙苯
	Ethylbenzene
	100-41-4
	芳香烃

	41
	间二甲苯
	m -Xylene
	108-38-3
	芳香烃

	42
	正壬烷
	n-Nonane
	111-84-2
	烷烃

	43
	苯乙烯
	Styrene
	100-42-5
	芳香烃

	44
	邻二甲苯
	o-Xylene
	95-47-6
	芳香烃

	45
	异丙苯
	Isopropylbenzene
	98-82-8
	芳香烃

	46
	正丙苯
	n-Propylbenzene
	103-65-1
	芳香烃

	47
	1-乙基-2-甲基苯
	o-Ethyltoluene
	611-14-3
	芳香烃

	48
	1-乙基-3-甲基苯
	m-Ethyltoluene
	620-14-4
	芳香烃

	49
	1,3,5-三甲苯
	1,3,5-Trimethylbenzene
	108-67-8
	芳香烃

	50
	对乙基甲苯
	p-Ethyltoluene
	622-96-8
	芳香烃

	51
	癸烷
	n-Decane
	124-18-5
	烷烃

	52
	1,2,4-三甲苯
	1,2,4-Trimethylbenzene
	95-63-6
	芳香烃

	53
	1,2,3-三甲苯
	1,2,3-Trimethylbenzene
	526-73-8
	芳香烃

	54
	1,3-二乙基苯
	m-Diethylbenzene
	141-93-5
	芳香烃

	55
	对二乙苯
	p-Diethylbenzene
	105-05-5
	芳香烃

	56
	十一烷
	n-Undecane
	1120-21-4
	烷烃

	57
	十二烷
	n-Dodecane
	112-40-3
	烷烃


表213种醛、酮类物质（OVOCs）
	序号
	化合物中文名
	化合物英文名
	CAS号
	种别

	1
	甲醛
	Formaldehyde
	50-00-0
	OVOCs

	2
	乙醛
	Acetaldehyde
	75-07-0
	OVOCs

	3
	丙烯醛
	Acrolein
	107-02-8
	OVOCs

	4
	丙酮
	Acetone
	67-64-1
	OVOCs

	5
	丙醛
	Propionaldehyde
	123-38-6
	OVOCs

	6
	丁烯醛
	Crotonaldehyde
	123-73-9
	OVOCs

	7
	甲基丙烯醛
	methacrylaldehyde
	78-85-3
	OVOCs

	8
	2-丁酮
	2-Butanone
	78-93-3
	OVOCs

	9
	正丁醛
	Butyraldehyde
	123-72-8
	OVOCs

	10
	苯甲醛
	Benzaldehyde
	100-52-7
	OVOCs

	11
	戊醛
	Pentanal
	110-62-3
	OVOCs

	12
	间甲基苯甲醛
	m-Tolualdehyde
	620-23-5
	OVOCs

	13
	己醛
	Hexaldehyde
	 66-25-1
	OVOCs



表3其他挥发性有机物（部分TO15物质）
	序号
	化合物中文名
	化合物英文名
	CAS号
	种别

	1
	二氟二氯甲烷
	Dichlorodifluoromethane
	75-71-8
	卤代烃

	2
	一氯甲烷
	Chloromethane
	74-87-3
	卤代烃

	3
	1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷
	1,2-Dichlorotetrafluoroethane
	76-14-2
	卤代烃

	4
	氯乙烯
	Vinyl chloride
	75-01-4
	卤代烃

	5
	丁二烯
	1,3-Butadiene
	106-99-0
	烯烃

	6
	一溴甲烷
	Bromomethane
	74-83-9
	卤代烃

	7
	氯乙烷
	Chlorethane
	75-00-3
	卤代烃

	8
	一氟三氯甲烷
	Trichlorofluoromethane
	75-69-4
	卤代烃

	9
	1,1-二氯乙烯
	1,1-Dichlorethene
	75-35-4
	卤代烃

	10
	1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷
	1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane
	76-13-1
	卤代烃

	11
	二硫化碳
	Carbon disulfide
	75-15-0
	有机硫

	12
	二氯甲烷
	Methylene chloride
	75-09-2
	卤代烃

	13
	异丙醇
	2-Propanol
	67-63-0
	OVOCs

	14
	顺1,2-二氯乙烯
	Ethylene, 1,2-dichloro-, (Z)-
	156-59-2
	卤代烃

	15
	甲基叔丁基醚
	2-Methoxy-2-methylpropane
	1634-04-4
	OVOCs

	16
	1,1-二氯乙烷
	1,1-Dichloroethane
	75-34-3
	卤代烃

	17
	乙酸乙烯酯
	Vinyl acetate
	108-05-4
	OVOCs

	18
	反1,2-二氯乙烯
	trans-1,2-Dichloroethene
	156-60-5
	卤代烃

	19
	乙酸乙酯
	Ethyl acetate
	141-78-6
	OVOCs

	20
	三氯甲烷
	Trichloromethane
	67-66-3
	卤代烃

	21
	四氢呋喃
	Tetrahydrofuran
	109-99-9
	OVOCs

	22
	1,1,1-三氯乙烷
	1,1,1-Trichloroethane
	71-55-6
	卤代烃

	23
	1,2-二氯乙烷
	1,2-Dichloroethane
	107-06-2
	卤代烃

	24
	四氯化碳
	Carbon tetrachloride
	56-23-5
	卤代烃

	25
	三氯乙烯
	Trichloroethene
	79-01-6
	卤代烃

	26
	1,2-二氯丙烷
	1,2-Dichloropropane
	78-87-5
	卤代烃

	27
	甲基丙烯酸甲酯
	Methyl methacrylate
	80-62-6
	OVOCs

	28
	1,4-二氧六环
	1,4-Dioxane
	123-91-1
	OVOCs

	29
	一溴二氯甲烷
	Bromodichloromethane
	75-27-4
	卤代烃

	30
	顺式-1,3-二氯-1-丙烯
	cis-1,3-Dichloropropene
	10061-01-5
	卤代烃

	31
	4-甲基-2-戊酮
	4-Methyl-2-pentanone
	108-10-1
	OVOCs

	32
	反式-1,3-二氯-1-丙烯
	trans-1,3-Dichloropropene
	10061-02-6
	卤代烃

	33
	1,1,2-三氯乙烷
	1,1,2-Trichloroethane
	79-00-5
	卤代烃

	34
	2-己酮
	2-Hexanone
	591-78-6
	OVOCs

	35
	二溴一氯甲烷
	Dibromochloromethane
	124-48-1
	卤代烃

	36
	四氯乙烯
	Tetrachloroethene
	127-18-4
	卤代烃

	37
	1,2-二溴乙烷
	Ethylene dibromide
	106-93-4
	卤代烃

	38
	氯苯
	Chlorobenzene
	108-90-7
	卤代烃

	39
	三溴甲烷
	Bromoform
	75-25-2
	卤代烃

	40
	四氯乙烷
	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	79-34-5
	卤代烃

	41
	1,3-二氯苯
	1,3-Dichlorobenzene
	541-73-1
	卤代烃

	42
	氯代甲苯
	Benzyl chloride
	100-44-7
	卤代烃

	43
	对二氯苯
	1,4-Dichlorobenzene
	106-46-7
	卤代烃

	44
	邻二氯苯
	1,2-Dichlorobenzene
	95-50-1
	卤代烃

	45
	1,2,4-三氯苯
	1,2,4-Trichlorobenzene
	120-82-1
	卤代烃

	46
	萘
	Naphthalene
	91-20-3
	芳香烃

	47
	1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯
	Hexachloro-1,3-butadiene
	87-68-3
	卤代烃




[bookmark: _GoBack]表4非甲烷总烃（NMHC）
	序号
	化合物中文名
	化合物英文名
	CAS号
	种别

	1
	非甲烷总烃
	NMHC
	/
	/



四、其他要求
4.1  负责苏码罐的清洗并满足相关要求。
4.1.1  应使用加湿的零空气作为清洗气体。清洗完毕后，将采样罐抽至真空（＜10 Pa），并记录采样罐的清洗时间，备用。一般清洗好的采样罐可于室温下存放20天，可保持良好的真空度。若清洗完毕后长时间未使用，使用前须测定罐内真空度，若真空度大于50 mtorr，应重新抽至真空后，方可进行样品采集。每清洗20只采样罐要随机选择1～2 个进行清洗空白检验，确定采样罐是否清洗清洁。具体方法为：空白采样罐充入高纯N2或零空气（应为清罐仪所用清洗气源），按照与样品同样的分析流程进行测试，各种目标化合物检出浓度应低于方法检出限。
4.1.2  应定期对采样罐的气密性进行检验，防止罐阀门或接口处真空泄漏。可采用加压或抽真空方式进行。将罐内充入气体至30psi，或是抽真空至50mtorr，关闭阀门后放置24小时后检验，罐内压降不应超过2psi，罐内真空度与原真空度差值不应高于20mtorr。
4.1.3  全程序空白样品的制备。将高纯氮气注入预先清洗好并抽至真空的采样罐，用于采集全程序空白样品。



第四部分：合同条款

1．定义
1.1“合同”即由甲乙双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
合同将由江苏省南京环境监测中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购代理机构作为合同鉴证方。
以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。
1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。
1.3“服务”系指招标文件规定乙方须承担的南京市环境空气挥发性有机物分析。
1.4“现场”系指将要进行相关服务项目的实施地点。
1.5“验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。
2．适用范围
本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见“招标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。”
3．服务内容及服务期限
3.1服务内容：南京市环境空气挥发性有机物分析
3.2服务期限：从XXXX年3月至XXXX年12月
4．乙方的职责
4.1根据实施方案，做好南京市环境空气挥发性有机物监测工作，确保117种挥发性有机物监测数据的准确性、精确性，满足质量控制要求。
	4.2 做好甲方委托的其他工作。
5．人员要求
5.1乙方应保证采样和分析技术人员的充足，人员须具有相关专业知识与能力，熟悉服务的内容与需求。
6．支付
6.1本次项目合同总价为人民币（大写）              （￥    元）
6.2费用按年度一次性支付，合同签订后10个工作日内支付合同额的100%；
7．不可抗力
签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。
8. 合同生效
8.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳规定的履约保证金，经采购代理机构鉴证后生效，至合同期止。
8.2  在甲乙双方的责任期即合同的有效期。
8.3  在运行维护期内，如果乙方发生弄虚作假等严重违反国家或地方相关规定的事件，甲方有权终止运维合同，并拒绝支付剩余运维费用。
9. 违约责任
9.1如在合同规定的期限内，分析测试达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。
9.2因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。
10．项目质量
10.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目监测、分析等各个环节进行严格的质量控制。
10.2 乙方须严格按设国家现行的相关规范，精心组织监测、记录、分析。
10.3 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。
11. 争议处理
11.1  合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请南京市仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。
11.2  对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交南京市仲裁委员会仲裁。
12. 其他
12.1未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。
12.2 乙方服务人员应经培训合格的技术人员组成。
12.3 乙方必须积极配合甲方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。
12.4 参与本项目运维服务的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。
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第五部分：综合评分标准

1、本项目采用综合评分法，评委会仅对符合性审查合格的投标文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（小数点保留两位）
	15

	2
	商务
（70分）
	VOC项目服务案例（15 分）
	提供近4年内省市VOC（环境空气挥发性有机物）监测专项项目服务，有1个得5分，最高得15分。投标文件中应提供项目合同或中标通知书复印件，合同或中标通知书原件评审时递交核查（未提供复印件及合同或中标通知书原件核查的均不得分）
	15

	
	
	检测机构登记（5分）
	在省级及以上社会环境检测机构信息管理平台登记得5分。投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。
	5

	
	
	能力验证考核（5分）
	参加过有机物能力验证考核，通过（合格）得5分，不通过（不合格）不得分。响应文件中提供相关证明材料并加盖公章。
	5

	
	
	实验室场地
（5分）
	投标人实验室面积低于800平方米不得分，满800平方米得2分，在此基础上每增加100平米加0.5分，最高5分。投标文件中须提供房产证或房屋租赁合同复印件，另外需提供实验室布局平面图，不提供或提供不全的均不得分。
	5

	
	
	检测设备
（5分）
	投标人自有有机分析检测设备总价值200万元得2分，每再超过100万元加1分，最高得5分。低于200万元不得分。投标文件中须提供设备购买合同和发票或具备相应检测设备的证明材料的复印件。
	5

	
	
	技术人员持证数量（10分）
	投标人能够提供技术人员获得省级环境监测类上岗证的，每1人得0.5分，获得国家环境监测类上岗证，每1人得1分，最高10分。投标文件中须提供获证人员的上岗证复印件，原件评审时递交核查（未提供复印件或原件核查的均不得分）（投标人为其缴纳社保的证明文件）
	10

	
	
	高端技术人员（10分）
	投标人环境监测技术人员具备高级职称的，有5个得4分，5个以上每多一个得2分，最高得10分。响应文件中提供获证人员高级职称证书复印件，原件评审时递交核查（未提供复印件或原件核查的均不得分）。
	10

	
	
	技术比武获奖（10分）
	参加省级或以上环境监测技术比武，团体获得一等奖得10分，二等奖得8分，三等奖等6分。投标文件中提供获奖证明材料复印件，原件评审时递交核查（未提供复印件或原件核查的均不得分）。
	10

	3
	技术部分（20分）
	服务方案（10分）
	服务方案应从项目的整体思路和理解、采样方案、检测方案、仪器配置、人员配置等方面进行阐述，内容完善可行得10-7分、较完善可行得7-5分、一般得4分，没有不得分。
	10

	
	
	项目实施的质量保证措施（10分）
	项目实施的保证措施应从采样的质量控制（包括采样控制、现场记录控制、样品运输控制等相关内容）、检测质量控制（包括分析方法控制、检测人员控制、仪器设备控制、检测环境控制、标准物质控制等相关内容）进行阐述，
对项目特性理解突出、项目定位准确、基础设施条件强，得10-7分；
对项目特性理解合理、项目定位合理，基础设施条件良好，得7-5分；
对项目特性理解一般，项目定位不清晰，基础设施条件一般，得4分；没有不得分。
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3、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。

4、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）需将小型和微型企业制造的产品在“投标报价表”中单独报价；
（2）提供具备资质的会计师事务所出具的上一年度“财务审计报告”证明产品制造商的收入符合文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号)文的规定。（小型和微型企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决）
（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求提供《中小企业声明函》。


第六部分：投标文件组成

投标文件封面（仅供参考，投标文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）





投标文件


招标编号：1802-194110396YWY


项目名称：南京市环境空气挥发性有机物分析
服务外包采购项目
投 标 人：






二0一九年  月  日
格式一
投标函格式

致：江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
根据贵方编号为1802-194110396YWY招标文件的邀请，我公司决定参加南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目的公开招标。我公司现正式授权下述签字人  (姓名和职务)   作为我公司_ （投标人的名称）  的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿以人民币 (大写)：XXXXXX元的投标报价并按招标文件的规定要求提供所有服务。
（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。
（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。
（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                                  

邮  编：                                  

电  话：                                  

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：               

投标日期：2019年    月    日



格式二

开标一览表

	采购人
	江苏省南京环境监测中心

	招标编号
	1802-194110396YWY

	项目名称
	南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目

	投标报价
	人民币（大写）：XXXX元整

	服务期限
	10个月

	投标保证金
	缴纳方式及金额：





投标人名称：                 （盖章） 

法定代表人（或授权委托人）签字：               

投标日期：2019年    月    日


《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。



格式三

投标报价表

项目名称：南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目
招标编号：1802-194110396YWY
	序号
	服务子项目名称
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	总计（含税）：





投标人名称：                 （盖章） 

法定代表人（或授权委托人）签字：               

投标日期：2019年    月    日


格式四

服务项目实施方案

根据招标文件《第三部分：项目需求》和《第五部分：综合评分标准》涉及的内容自行编制。







投标人名称：                 （盖章） 

法定代表人（或授权委托人）签字：               

投标日期：2019年    月    日


格式五

商务响应偏离表

招标编号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填表说明：
投标人对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认时，提出修改要求的条款必须在上表中填写，对《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以不填写，采购人将视作认同。



投标人名称：                 （盖章） 

法定代表人（或授权委托人）签字：               

投标日期：2019年    月    日


格式六
资格审查时投标人必须提供的资格证明文件

格式六-1  投标人须提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证（复印件）； 
格式六-2  投标人须提供2018年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；
格式六-3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；
格式六-4  投标人须提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（复印件）；
格式六-5  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；
格式六-6  投标人在“中国政府采购网”、“信用中国”、“信用江苏”网站公示中无严重失信行为记录（由采购代理机构负责查询）；
格式六-7  投标文件由投标人法定代表人授权的委托人签字的，投标人须提供法定代表人《授权委托书》（原件）。





格式六-3
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（原件）
    致：江苏省南京环境监测中心
我公司郑重声明：具有履行编号为1802-194110396YWY招标项下南京市环境空气挥发性有机物分析服务外包采购项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明！

投标人名称：                 （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
投标日期：2019年    月    日




格式六-3

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：                 （盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字：               
投标日期：2019年    月    日




格式六-7

授权委托书

本授权委托书声明：本人  （姓名）   系     （投标单位全称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司（工厂）的合法代理人，以   （投标单位名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。


授权委托人（签字）：           
性别：         年龄：        
部门：         职务：        
投标单位（公章）：                
法定代表人（签字）：         
日    期：     年  月  日







说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；
（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。



格式七
招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料


