招　标　文　件

项目名称：江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一批次）

标书编号：JSZC-G2021-342

江苏省政府采购中心

2021年11月

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………3

# 投标人须知………………………………6

# 合同条款及格式…………………………20

# 项目需求…………………………………24

# 评标方法与评标标准……………………51

# 投标文件格式……………………………55

# 第一章  投标邀请

受江苏省环境监测中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一批次）([JSZC-G2021-342])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一批次） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2021 年 11月  26日 9 点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2021-342

2.项目名称：江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一批次）

3.预算金额：667万元。分包一预算金额1251万元，分包二预算金额416万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1667万元。分包一最高限价1251万元，分包二最高限价416万元。

5.采购需求：本项目为江苏省环境监测中心江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一阶段）服务采购，根据生态环境部《关于印发〈“十三五”环境监测质量管理工作方案〉的通知》（环办监测〔2016〕104号）等相关文件要求，为实现自动监测仪器远程校准、维护等质控功能。加快建设环境空气自动监测设施视频监控系统，实时记录和保存自动监测站内外环境及人员操作情况，保障自动监测设备正常运行。本次拟对54个县（市、区）空气质量评价、考核的104个省控空气自动站，开展视频监控系统升级完善、新增84套VPN数据加密传输设备、57套校准设备更新。“实时记录和保存自动监测站内外环境及人员操作情况，保障自动监测设备正常运行”。

| 包号 | 名 称 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校准设备（核心产品）+VPN传输设备 | 1251万元 |
| 2 | 视频监控系统（核心产品为视频智能监测系统） | 416万元 |

6.合同履行期限：自合同签订后的60天内交货，交货后30天内完成货物安装和调试工作。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2021 年 11月26日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省环境监测中心

地址：　 南京市建邺区中和路100号

联系人： 刘雯

联系方式：　025-69586565

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  王建浩

联系方式：　025-83668513

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对项目询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  2  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：自合同签订后的60天内交货，交货后30天内完成货物安装和调试工作。

9.2 交货方式：_现场交接确认__

9.3 交货地点：__甲方指定地点____

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

预付款支付时间：合同签订后15个工作日内，预付款支付比例：    20%    。

……

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为  2   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、验收、交付标准和方法

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

## 一、项目概述

本项目为江苏省环境监测中心江苏省省控空气自动站质控能力改造项目（第一阶段）服务采购，根据生态环境部《关于印发〈“十三五”环境监测质量管理工作方案〉的通知》（环办监测〔2016〕104号）等相关文件要求，为实现自动监测仪器远程校准、维护等质控功能。加快建设环境空气自动监测设施视频监控系统，实时记录和保存自动监测站内外环境及人员操作情况，保障自动监测设备正常运行。本次拟对54个县（市、区）空气质量评价、考核的104个省控空气自动站，开展视频监控系统升级完善、新增84套VPN数据加密传输设备、57套校准设备更新。“实时记录和保存自动监测站内外环境及人员操作情况，保障自动监测设备正常运行”。

本次项目共2个分包：

包1：校准及VPN数据加密传输设备。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 零气发生器（核心产品） | 57 |
| 动态校准仪（核心产品） | 57 |
| VPN数据加密传输设备 | 84 |

包2：视频监控系统

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 视频监控系统（核心产品为视频智能检测系统） | 104 |

2.站点基本信息

| 序号 | 城市 | 县（市、区） | 点位名称 | 视频监控系统建设 | 校准设备更新 | VPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 江宁区 | 江宁九龙湖 | √ |  | √ |
| 2 |  | 六合区 | 六合高级中学 | √ |  | √ |
| 3 |  | 溧水区 | 溧水党校新区 | √ |  | √ |
| 4 |  | 高淳区 | 高淳淳溪 | √ |  | √ |
| 5 | 无锡 | 江阴市 | 江阴虹桥邮政 | √ |  |  |
| 6 |  |  | 江阴第二实验小学 | √ |  |  |
| 7 |  |  | 江阴五星公园 | √ |  |  |
| 8 |  |  | 江阴南闸街道 | √ | √ | √ |
| 9 |  | 宜兴市 | 宜兴环保局 | √ | √ |  |
| 10 |  |  | 宜兴宜园 | √ | √ |  |
| 11 | 徐州 | 沛县 | 沛县汉源宾馆 | √ | √ | √ |
| 12 |  |  | 沛县煤电公司研发中心 | √ | √ | √ |
| 13 |  | 丰县 | 丰县闸站管理处 | √ | √ | √ |
| 14 |  |  | 丰县凤城文体站 | √ | √ | √ |
| 15 |  | 睢宁县 | 睢宁永安路 | √ | √ | √ |
| 16 |  |  | 睢宁乐园路 | √ |  | √ |
| 17 |  | 邳州市 | 邳州监测站 | √ |  | √ |
| 18 |  |  | 邳州中山路 | √ | √ | √ |
| 19 |  | 新沂市 | 新沂监测站 | √ |  | √ |
| 20 |  |  | 新沂城南站 | √ |  | √ |
| 21 | 常州 | 金坛区 | 金坛监测站 | √ | √ | √ |
| 22 |  |  | 金坛建筑技工学校 | √ | √ |  |
| 23 |  | 溧阳市 | 溧阳东门 | √ | √ |  |
| 24 |  |  | 溧阳燕山 | √ | √ |  |
| 25 | 苏州 | 常熟市 | 常熟海虞 | √ | √ |  |
| 26 |  |  | 常熟菱塘 | √ | √ |  |
| 27 |  |  | 常熟兴福 | √ | √ |  |
| 28 |  | 太仓市 | 太仓监测站 | √ |  |  |
| 29 |  |  | 太仓科教新城实小 | √ |  |  |
| 30 |  |  | 太仓气象观测站 | √ | √ | √ |
| 31 |  | 吴江区 | 吴江思贤小学 | √ | √ | √ |
| 32 |  |  | 吴江开发区 | √ | √ | √ |
| 33 |  | 张家港市 | 张家港监测站 | √ | √ |  |
| 34 |  |  | 张家港城北小学 | √ | √ |  |
| 35 |  | 昆山市 | 昆山第二中学 | √ | √ |  |
| 36 |  |  | 昆山震川中学 | √ | √ |  |
| 37 |  |  | 昆山登云学院* | √ |  |  |
| 38 | 南通 | 海安市 | 海安监测站 | √ | √ | √ |
| 39 |  |  | 海安三角洲* | √ | √ | √ |
| 40 |  | 海门市 | 海门会展中心 | √ | √ | √ |
| 41 |  |  | 海门社会福利院 | √ | √ | √ |
| 42 |  | 启东市 | 启东长江新村 | √ |  | √ |
| 43 |  |  | 启东南苑小学 | √ | √ | √ |
| 44 |  | 如东县 | 如东职校 | √ | √ | √ |
| 45 |  |  | 如东芳泉路 | √ |  | √ |
| 46 |  | 如皋市 | 如皋监测站 | √ | √ | √ |
| 47 |  |  | 如皋人社中心 | √ | √ | √ |
| 48 |  | 通州区 | 通州育才中学 | √ | √ | √ |
| 49 | 连云港 | 东海县 | 东海监测站 | √ | √ | √ |
| 50 |  |  | 东海开发区 | √ |  | √ |
| 51 |  | 赣榆县 | 赣榆监测站 | √ |  | √ |
| 52 |  | 灌云县 | 灌云监测站 | √ | √ | √ |
| 53 |  |  | 灌云六一幼儿园 | √ |  | √ |
| 54 |  | 灌南县 | 灌南环保局 | √ | √ | √ |
| 55 |  |  | 灌南中等专业学校 | √ |  | √ |
| 56 | 淮安 | 涟水县 | 涟水监测站 | √ |  | √ |
| 57 |  |  | 涟水涟缘水务 | √ |  | √ |
| 58 |  | 洪泽区 | 洪泽水利局 | √ |  | √ |
| 59 |  | 盱眙县 | 盱眙淮河大桥 | √ |  | √ |
| 60 |  |  | 盱眙泵站路 | √ |  | √ |
| 61 |  | 金湖县 | 金湖县行政中心 | √ | √ | √ |
| 62 |  |  | 金湖二中 | √ |  | √ |
| 63 | 盐城 | 滨海县 | 滨海中专 | √ |  | √ |
| 64 |  |  | 滨海司法局 | √ | √ | √ |
| 65 |  | 大丰区 | 大丰创意产业园 | √ |  | √ |
| 66 |  | 东台市 | 东台实中南校区 | √ | √ | √ |
| 67 |  |  | 东台西溪植物园 | √ |  | √ |
| 68 |  | 建湖县 | 建湖二中 | √ | √ | √ |
| 69 |  |  | 建湖书画院 | √ | √ | √ |
| 70 |  | 射阳县 | 射阳监测站 | √ |  | √ |
| 71 |  |  | 射阳环保局 | √ | √ | √ |
| 72 |  | 响水县 | 响水自来水公司 | √ | √ | √ |
| 73 |  |  | 响水职业中学 | √ | √ | √ |
| 74 |  | 阜宁县 | 阜宁中学 | √ | √ | √ |
| 75 |  |  | 阜宁金沙湖街道 | √ |  | √ |
| 76 |  | 盐都区 | 盐都郭猛社区 | √ |  | √ |
| 77 |  |  | 盐都盐塘河公园 | √ |  | √ |
| 78 | 扬州 | 宝应县 | 宝应环保局 | √ |  | √ |
| 79 |  |  | 宝应国际学校 | √ |  | √ |
| 80 |  | 高邮市 | 高邮老年大学 | √ | √ | √ |
| 81 |  |  | 高邮文体中心 | √ | √ | √ |
| 82 |  | 江都区 | 江都技工学校 | √ | √ | √ |
| 83 |  | 仪征市 | 仪征环保局 | √ | √ | √ |
| 84 |  |  | 仪征红旗闸 | √ |  | √ |
| 85 | 镇江 | 丹阳市 | 丹阳监测站 | √ |  | √ |
| 86 |  |  | 丹阳自来水厂 | √ |  | √ |
| 87 |  | 句容市 | 句容房家坝 | √ | √ |  |
| 88 |  |  | 句容农校 | √ |  |  |
| 89 |  | 扬中市 | 扬中监测站 | √ | √ | √ |
| 90 |  |  | 扬中第一中学 | √ | √ | √ |
| 91 | 泰州 | 姜堰区 | 姜堰励才中学 | √ |  | √ |
| 92 |  | 靖江市 | 靖江中专 | √ | √ | √ |
| 93 |  |  | 靖江监测站 | √ |  | √ |
| 94 |  |  | 靖城中学 | √ |  | √ |
| 95 |  | 泰兴市 | 泰兴政务中心 | √ | √ | √ |
| 96 |  |  | 泰兴羌溪河城市广场 | √ |  | √ |
| 97 |  | 兴化市 | 兴化监测站 | √ |  | √ |
| 98 |  |  | 兴化人武部 | √ |  | √ |
| 99 | 宿迁 | 沭阳县 | 沭阳第一实小 | √ |  | √ |
| 100 |  |  | 沭阳经贸学院 | √ | √ | √ |
| 101 |  | 泗洪县 | 泗洪监测站 | √ | √ | √ |
| 102 |  |  | 泗洪明德学校 | √ |  | √ |
| 103 |  | 泗阳县 | 泗阳生态公园 | √ | √ | √ |
| 104 |  |  | 泗阳奥体中心 | √ | √ | √ |

## 二、技术要求

下述标注“▲”的条款为重要条款，需提供相关证明材料佐证，若无佐证材料视为负偏离

分包一技术要求：

（一）校准设备（零气发生器、动态校准仪）

1. 总体要求

1.1 投标人所提供产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收等配套技术服务须符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）的有关规定。

1.2 投标人应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；必须提供原厂配套的配件设备的性能应达到或优于本招标书所列的指标。

▲1.3 投标人所提供的校准设备（零气发生器、动态校准仪），应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性监测且在有效期内（需提供检测报告复印件）。

1.4 监测仪器掉电，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

1.5 投标人须提供针对于本项目的组织实施方案，包括设备系统建设、安装、调试、验收方案、运行维护方案以及交接方案。

1.5.1建设方案：投标人应确保本项目的建设、安装、调试、试运行、验收等工作满足国家相关技术规范要求，须提供本项目的建设方案，包含设备系统安装、调试、试运行方案，验收方案等

1.5.2交接方案：因站房现已有老旧校准系统，投标人应与省控站站点运维单位做好仪器交接共工作，提交现场交接方案，并配合省控站固定资产所属单位做好更换后设备的固定资产管理工作。

1.5.3售后服务方案：投标人应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题（人员、配件、耗材、维修等）、人员培训、故障处理，应急措施等。

1.6本地化服务方案：投标人应在本项目涉及站点2小时车程范围内均设有技术服务网点（需提供办事处或房屋租赁证明等材料），并提供本地化服务方案。

1.7人员及车辆：为开展本项目建设工作配置的高素质技术人员应不少于8人，专用车辆不少于4辆。

2、技术指标

2.1 零气发生器（分包1核心产品）

2.1.1 用途：作为稀释校准仪器的零气源。

2.1.2 压力：10～30 psi；

▲2.1.3 零气的纯度：SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb； NO2≤0.5ppb；CO≤0.03ppm；O3≤0.5ppb；HC≤0.02ppm；

2.1.4 输出流量：输出压力 200kPa 时大于10 l/min；

2.1.5 带储气罐，气流稳定，避免空压机的频繁启动；

2.1.6 结露点：< 0℃；

▲2.1.7 配置高温炉，HC碳氢涤除器；

▲2.1.8具有自动排水功能，保障长时间无人值守工作可定时排空空气缸内的水汽。

2.2动态校准仪（分包1核心产品）

2.2.1 设备用途：

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

2.2.2 动态校准仪（带臭氧发生器，紫外光度计）

1）流量计准确度：≤±1%满量程；

2）质量流量测量重现性：≤±0.5%满量程；

3）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；

4）标气流量计量程：0～100ml/min；

5）零气流量计量程：≥10l/min；

6）自动计算稀释气流量或稀释比；

7）标气接口：4个或以上；

8）臭氧发生浓度误差：±2%；

9）臭氧发生器输出范围：能满足空气质量臭氧监测分析仪的日常零跨、精度校准；

10)臭氧发生器输出响应时间：180 秒（从 0 上升到 90％满量程）；

▲11)校准仪可通过外部命令启动设定好的校准程序；

12）具有状态信号输出功能，可对外部电磁阀或分析仪发送相关信号；

13)紫外光度计：

满量程：100ppb至5ppm 用户自选

线性：1%满量程

精度：1ppb

响应时间：180秒（95%）

最低检出限：3ppb

▲光度计长度：不小于15厘米

14)具备单机面板和数据采集设置输出，输出能力可通过仪器面板自由选择。

（二）VPN数据加密传输设备技术要求

用途：利用互联网实现各级环境监测中心（站）与各种污染监测站（如空气站）形成IPSec组网，能够全面支持国密算法，完美满足国家及生态环境部对在“重要领域推进密码应用与创新发展”的要求，保障业务数据在互联网上传输安全性。

1、性能指标：最大理论加密流量≥100Mbps；最大理论并发用户数≥300；IPSec加密最大流量≥70Mbps；设备整机理论最大吞吐量≥150Mbps；设备整机理论最大并发会话数≥35w；1U，单电源；≥4千兆电口；

2、部署方式：支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、主备模式、集群模式、分布式集群模式的部署；

3、IPSec VPN：专业的VPN模块，兼容国际标准，支持与第三方标准IPsec VPN对接；

4、基本特性：支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用；

5、易用性：产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作；

6、终端安全：产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供相关证明材料）；支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问；

7、设备自身安全：支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。（提供相关证明材料）；

8、安全防御：支持抵御来自公网的DoS攻击，支持对爆发于内部网络的DoS攻击进行检测和防御网的DoS；支持对内网ARP欺骗的防御；

9、身份认证：产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证；

10、高速性：必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能。针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）

11、投标人应根据省环境监测中心的要求，提供必要的专网通讯和网络安全设备等。

分包二技术要求：

（一）视频监控系统技术要求

1、采购清单及规格

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |
| 1 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 104 |
| 2 | 硬盘录像机 | 具体见硬件关键指标要求 | 台 | 104 |
| 3 | 站房门口人脸抓拍比对摄像机 | 具体见硬件关键指标要求 | 台 | 104 |
| 4 | 站房内高清智能摄像机 | 具体见硬件关键指标要求 | 台 | 104 |
| 5 | 采样区高清智能摄像机 | 具体见硬件关键指标要求 | 台 | 208 |
| 6 | 防雷系统 | 包括电源、以太网、信号等防雷等、接地装置 | 套 | 1 |
| 7 | 其他配套辅材 | 包含104个站点视频设备安装配套所需的监控杆、设备箱、自动合闸保护器、PE管、PVC管、波纹软管、光纤收发器、皮线光缆、电源线、网线、插排、壁装支架、吊装支架、防水电源、水晶头等辅材。 | 套 | 1 |
| 8 | 人脸识别软件 | / | 套 | 1 |
| 二 | 视频智能检测系统（分包2核心产品） |
| 1 | 视（音）频采集 | 系统实时采集服务点现场画面和声音。 | 套 | 1 |
| 2 | 视（音）频云存储 | 录像存储在云空间，并对录像进行统一管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 实时浏览 | 系统提供服务点现场画面的实时预览，可在视频主辅码流间切换，同步提供现场声音的实时监听。 | 套 | 1 |
| 4 | 录像回放和下载 | 提供服务点录像回放和下载，同步提供声音回放。 | 套 | 1 |
| 5 | 轮巡和多屏播放 | 客户端可循环显示各服务点现场画面，可配置轮询点位，支持1/4/6/8/9/16屏分屏显示。 | 套 | 1 |
| 6 | 告警推送 | 系统对多种异常信息记录报警及多种提示方式，包括：视频丢失报警、视频遮挡报警以及摄像机故障报警等，并向运维客户端、移动APP进行报警推送 | 套 | 1 |
| 7 | 客户端访问 | 系统支持PC客户端接入，也支持安卓、IOS操作系统的移动客户端接入，实现实时预览、录像回放和下载、报警推送等功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 提供接口对接 | 支持第三方系统RTSP、HLS、RTMP、FLV-HTTP拉流直播，对不同场景进行在线转码，满足移动互联网不同应用场景的需求。 | 套 | 1 |
| 9 | 系统管理 | 支持对用户管理、设备管理、分组管理、权限的管理。例如云台控制权限。 | 套 | 1 |
| 三 | 云资源 |
| 1 | 人脸识别应用服务 | 8核64G,2TB SAS盘；以及配套的云备份、弹性公网IP、服务器安全 | 套 | 1 |

2、总体要求

2.1视频图像资源接入方式

本项目采用“前端空气监测站与视频智能监测系统直连”的联网方式，不设立二级分中心。

视频智能监测系统，直接获取站端硬盘录像机及4个智能摄像机的实时视频、历史视频、报警视频、分析数据和抓拍图片。实现省控大气站视频监控系统的统一接入和管理。

2.2视频图像资源存储方式

本项目采用“前端大气站与视频智能监测系统”的联网方式。正常工作的视频监控图像保存在前端硬盘录像机中，需保存不少于2个月，硬盘容量满后可自动覆盖。

2.3视频智能检测系统服务技术要求

视频智能监测系统须支持：客户端实时监控、多画面监视、多画面轮巡、云镜控制、字幕叠加、录像存储、存储回放、用户管理、电子地图等功能。

客户端实时监控：实时预览监控画面

多画面监视：PC客户端上要求实现对多个监控点的同时显示，电视墙上要求可实现将指定的一个或多个监控点实时图像显示在指定的一个或多个显示器上。

多画面轮巡：可将一组图像设置在一个播放控件窗口或一个电视墙屏幕上，实现多个画面轮流显示。

云镜控制：系统支持对云台和镜头的远程实时控制。客户端在全屏显示状态下，也可以通过键盘进行云镜控制。能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。

录像存储：系统支持三种视频存储方式：前端存储、中心存储和客户端存储。支持内容信息存储在前端设备、业务平台及通过客户端在本地保存；同时支持内容信息仅存贮在前端设备，不在业务平台进行备份。

字幕叠加：支持在监控前端、或监控客户端对视频流、抓拍图片进行字幕叠加功能，支持日期时间星期、码率、摄像头名称等信息的叠加以及分别指定叠加的位置。

存储回放：支持对平台录像采用多种回放控制，正常播放、快进、慢进、快退、单帧、拖曳、暂停、停止等功能。支持视频图像的缩放显示功能。

用户管理：由于前端设备可划归给不同客户，当一个前端设备归属不同的客户时，需设置各客户对该设备的权限，含设备管理设置权、云台控制权。

电子地图：实现在视频监控客户端的电子地图中部署监控镜头并浏览实时视频，并可在电子地图上显水站位置及镜头情况。

2.4视频智能监测系统功能要求

2.4.1实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；

2.4.2云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控；

2.4.3录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于30日；

2.4.4语音监听功能；

2.4.5远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作；

2.4.6视频监控系统具备断电自启功能。

2.5云资源配置要求

| 序号 | 资源名称 | 资源配置 | 数目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别应用服务器 | 8核16G,2TB SAS盘； | 1 |
| 2 | 云备份 | 为云服务器创建定时备份，确保服务器安全，按容量（G）。 | 2000 |
| 3 | 弹性公网IP | 20M | 1 |
| 4 | 服务器安全 | 服务器安全 | 3 |

2.6相关方案要求

2.6.1整体方案：投标人须提供针对于本项目的整体组织实施方案，项目总体思路、原则、特点把握准确，技术路线符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整严谨；系统组成、建设方案、系统功能、系统性能及系统关联描述等性能及系统关联描述等

2.6.2实施集成方案：投标人须提供针对于本项目的实施集成方案，投应确保本项目的建设、安装、调试、试运行、等工作满足国家相关技术规范要求。

2.6.3验收方案：投标人须提供针对于本项目的验收方案，设备安装调试、试运行等工作完成后，乙方应配合业主单位、项目审计单位和监理单位做好设备的现场核查，设备关键指标等验收工作。

2.6.4售后服务方案：投标人须提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题（人员、配件、耗材、维修等）、人员培训、故障处理，应急措施等。

2.7人员车辆配置要求

投标人为开展本项目建设工作配置的高素质技术人员应不少于5人，包含项目经理1人，团队管理人员4人，专用车辆不少于4辆。

2.8视频监控及存储单元

投标人应为本项目配备视频监控系统存储及监控单元4套，要求运行内存8G，存储空间1T+SSD，i7处理器。

2.9质控平台接入

投标人应承诺，配合将视频监控及响应报警信息接入江苏省空气质量自动监测质控管理平台，或者按照江苏省环境监测中心要求接入其他相关质控管理平台。

3、硬件关键技术指标

下述标注“▲”的条款为重要条款，需提供相关证明材料佐证，若无佐证材料视为负偏离

3.1硬盘录像机

3.1.1设备用途：

站房网络硬盘录像机除具有NVR的各项功能特性外，还应具备补充人脸识别功能，赋能站房内高清智能摄像机，补充另外一个视角的人脸识别，且对由于树叶摇晃、灯光照射、动物、飞鸟穿越等因素产生的误报警进行智能判断，具有较高的报警准确率，适用于采样区域的周界安全防范。

3.1.2主要功能：

3.1.2.1接入

（1）可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

（2）支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

（3）支持萤石云服务，可一键配置上网；

（4）支持GB28181协议、Ehome协议接入平台。

3.1.2.2存储

（1）支持4个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

（2）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

（3）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，视频监控系统硬盘录像机应至少能够存储3个月视频资料；

（4）支持重要录像文件加锁保护功能。

3.1.2.3管控

（1）支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

（2）双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用；

（3）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；

（4）支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

（5）支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示；

（6）支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件；

（7）支持人脸识别功能，可比对内部人员和识别陌生人；

（8）支持签到考勤功能，可统计通道指定时间段目标身份的考勤记录；

（9）支持人脸检索功能，可按属性检索人脸图片，并关联录像回放。

3.1.3技术参数：

（1）投标设备，含两台显示器、一套键鼠套装，需含2个千兆网口，4个SATA盘接口、1个eSATA盘接口，投标设备含2块6T AI盘，需可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。为了便于运维人员或服务外包人员了解单站的历史情况，并操作，2个HDMI，1个VGA，其中HDMI和VGA接口可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作。为了便于运维人员或服务外包人员了解，该站点历史上发生系统故障事件，投标设备需支持报警事件、异常事件实时计数提醒如：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、报警输入、视频遮挡等，并以图标形式在监控界面上提醒用户；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。；

（2）投标设备需支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，并支持跳过普通录像。

（3）投标设备需支持人脸识别功能，支持20张/秒人脸比对报警，包括人脸比对成功 人脸比对失败 高频报警和陌生人报警；

（4）投标设备需支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。

（5）支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选；

（6）投标设备需可对少于预定的次数的运维服务进行预警，指定时间段内重复出现的次数少于预定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图。

3.2站房门口人脸抓拍比对摄像机

3.2.1设备用途：

主要用于城市环境空气质量监测站站房进出口人脸识别。安装高度：1.8-2.5米，安装距离门口：2-4米

3.2.2主要功能：

（1）人脸摄像机由双目定焦摄像机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率；

（2）支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍；

（3）支持人脸跟踪及评分，可筛选出评分最佳的人脸抓图，并减少重复抓拍；

（4）抓图分辨率（2688×1520/704x576）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传；

（5）支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息；

（6）支持前端人脸比对；

（7）支持最多10个人脸库的管理；

（8）支持最多15万张人脸的导入；

（9）支持入库人脸两个自定义字段的分配；

（10）支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb；

（11）支持不同人脸库不同时间布防；

（12）支持黑名单比对成功报警输出；

（13）支持人脸瞳距40像素以上的人脸检测；

（14）支持抓拍次数（1-10次）可设；

（15）支持人脸曝光功能；

（16）支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。

（17）具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。，分辨率≥400万焦距选择：2.8-12毫米, 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。内置2个麦克风、1个扬声器,可高保真还原人员进入站房的画面及声音。

（18）电流及功耗: DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W; AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W,供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3at，Type 2 Class 4

（19）支持前端人脸比对，支持10个人脸库，可以分组设置10个不同归属单位的人脸库，支持不同人脸库不同时间布防，方便用户单位的管理人员啊、运维单位和供应商单位的相关服务人员鼓励建库，分辨管理。

（20）人脸库的存储空间不小于3 GB

（21）采用金属外壳。需支持IK10防暴等级。需支持IP67防护等级。具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。

▲3.2.3技术参数：（需提供公安部检测报告）

（1）为了防止人为破坏监控系统正常运行，进入采样区接机影响数据，投标产品应具备关机重启事件的记录，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。可同时支持10路客户端和5路web端事件布防。

（2）为了防止断网期间拍摄到的智能识别报警事件无法上传给平台，投标产品需具备断网后联网续传功能，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

（3）鉴于人脸识别谁信那估计所安装的位置与设备柜最近，为了防止视频设备被其他设备干扰，投标产品的抗电磁干扰性能，应满足国家标准，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。

（4）为了减少日常站端管理对人力的依赖，投标产品应具备周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，人体目标出现在侦测区域内时，触发报警，为了避免智能算法误报，造成管理人员的额外工作负担，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。

（5）具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。内置2个麦克风、1个扬声器。

（6）内置GPU芯片。支持MD5、SHA256加密算法。最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。

（7）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。人脸检出率不小于99%。

3.3站房内高清智能摄像机

3.3.1设备用途：

主要用于城市环境空气质量监测站站房内操作区域摄影。辅材人脸抓拍功能。

3.3.2主要功能：

1、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；

2、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；

3、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；

4、支持2倍光学变倍，16倍数字变倍；

5、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100m；

6、支持2560 × 1440@25fps、1920×1080@60fps高分辨率输出；

7、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

8、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；

9、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

10、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；

11、支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；

12、支持350°水平旋转，垂直方向-0°-90°（自动翻转） ；

13、支持300个预置位，8条巡航扫描；

14、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；

15、支持定时抓图与事件抓图功能；

16、支持区域曝光与区域聚焦功能；

17、支持中心镜像功能；

18、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；

19、支持 POE+（802.3at）供电；

20、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

21、支持SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石接入；

22、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。

23、焦距: 4~8 mm， 水平视场角不低于89°， 1路报警输入， 1路报警输出内置麦克风，1路音频输入，音频输出: 内置扬声器，1路音频输出，支持RS485接口

24、设备水平旋转范围为0°~350°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°

25、供电方式: DC12 V，PoE（802.3at） ，最大功耗：14 W

▲3.3.3技术参数：（需提供公安部检测报告）

（1）摄像机内置双镜头，且两个镜头的靶面尺寸均不低于1/1.8英寸，内置GPU芯片，视频图像分辨率不小于2560×1440，支持最低照度可达彩色0.0003 lx，黑白0.0001 lx，在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。内置拾音器和扬声器，支持声光报警功能，当报警事件产生时，可联动闪光报警、声音报警，支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，可自定义语音，报警重复次数可设置, 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物

（2）可对画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。增加进入站房的人员人脸被抓拍的概率，配合后台人脸识别算法，可以二次比对，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标情况经过检测区域时，不会触发报警

3.4采样区高清智能摄像机

3.4.1设备用途：

主要用于城市环境空气质量监测站采样区域拍照、摄影，每站房2台。

3.4.2主要功能：

（1）支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；

（2）支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；

（3）星光级超低照度,0.0002 Lux,0.0001Lux,0 Lux with IR；

（4）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；

（5）采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m；

（6）支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；

（7）支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

（8）支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

（9）支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖；

（10）支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪；

（11）支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）；

（12）支持300个预置位，8条巡航扫描；

（13）支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；

（14）支持定时抓图与事件抓图功能；

（15）支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；

（16）红外距离不小于250米；

（17）投标设备需具备，13个报警输入，2个报警输出， 1路音频输入， 1路音频输出， 2个485接口、2个232接口；

（18）电源: DC：36 V/2.5 A，电源接口类型: 直流供电，峰值功耗60瓦；

（19）为防止城管环卫水炮车，对室外摄像机的影响，投标产品需配水雾传感和自动雨刷。

▲3.4.3技术参数：（需提供公安部检测报）

（1）为了在不转动摄像机云台的前提下，一个画面内看清采样区全景，投标设备需输出至少一路全景视频和一路细节视频，全景画面水平视场角不小于190°，为了提高全景画面的夜间亮度，全景镜头需采用大通光亮1.0大光圈；细节画面，图像分辨率不小于2560x1440，且支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm，支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，为了增大全天候图像的亮度，需具备至少16颗灯珠的以上的补光灯，使得全天后都能获取全彩高亮图像，且全景画面需采用1.0大光圈，尽可能提亮全景画面。

（2）投标设备内置不少于2个GPU芯片，具备优化智能分析算法，除了人体触发算法外，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。

（3）摄像机可在抓拍图片中叠加人员移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。

（4）具备声光警戒功能，可设置1-300秒的灯光闪烁、设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。

3.5人脸识别软件

（1）要求系统支持国标协议上下级平台级联， GB/T28181等协议的设备

（2）支持视频监控模块人脸考勤模块、智能报警模块、运维在线率监测模块

（3）要求支持人脸库管理人脸数量1000000个

（4）要求支持人脸照片批量导入

（5）要求支持对人脸进行分组管理

（6）要求支持配置识别计划

（7）要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警

（8）要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警

（9）要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线

（10）要求支持人体结构化数据的展示和查询.查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、带帽子、背包、拎东西、骑车

（11）要求支持人脸摄像机、NVR、中心等多种人脸识别模式

（12）可接入支持接入行为分析设备，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测

（13）要求支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现快速布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入

（14）要求支持上传图片并分析提取图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并做轨迹展示

（15）要求支持上图资源总数不低于100000个

（16）要求支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图

（17）要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具

（18）要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位（19）要求支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化（20）要求支持按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表

3.6视频智能监测系统服务关键技术指标

▲通过云服务安全审查、国家网信办安全审查，取得信息系统等级保护三级/四级认证；

部署防病毒软件。

监控系统够对普通图像进行实时比对，并且可适应各种天气气候、机位角度偏差情况。 （提供系统截图）

具备预警功能：系统对各监控点进行有效布防，避免人为破坏；当发生断电、视频遮挡、人脸遮挡等情况时，现场发出告警信号，同时将报警信息传输到监控中心，使管理人员第一时间了解现场情况。（提供系统截图）

▲具有识别能力：系统要求能够对不同图像差异区域进行准确识别，并且可以进行各种天气气候等情况下违法行为的准确分类。违法采集人员、废物堆占、人脸识别、大气污染等场景识别，展示所有类型的疑似违法违规记录，支持按照不同的预警类型进行筛选。并保持较高的识别率（提供系统截图）

接口对接：系统需要具备支持第三方系统RTSP、HLS、RTMP、FLV-HTTP拉流直播，对不同场景进行在线转码，满足互联网不同应用场景的需求。

3.7云资源指标要求

3.7.1基础资源服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1、虚拟机具备物理机的全部特性，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址。 2、支持虚拟机的查询、创建、删除、启动、关闭、重启、克隆、VNC登录以及生命周期管理等功能。 3、虚拟交换机支持Vlan、Gre隧道，支持虚拟网络VPC。 4、支持对云主机开机、关机、密码设置、安全组端口设置。 5、支持云管理平台登陆、远程工具登陆。 6、支持云主机快照、镜像创建、恢复和删除。 7、支持创建云主机组，云主机可以按反亲和性策略来部署（即将组内云主机全部分配在不同物理计算节点上部署）。 8、创建云主机时支持文件注入。 9、云资源池架构基于先进的开源Openstack架构。 |
| 云主机 | 国家工信部数据中心联盟测试评估的可信云服务认证的云主机服务证书，且经过认证的云主机业务可用性不低于99.95%；（提供可信云服务评估证书复印件及官网截图） |
| 云存储 | 云硬盘中的数据自动地在可用区内以多副本（不少于3副本）冗余方式存储，同时具有备份功能，备份系统与云硬盘隔离，避免数据的单点故障风险，云硬盘备份要求高达99.9999999%的数据持久性。 国家工信部数据中心联盟测试评估的可信云服务认证的对象存储服务证书，且经过认证的对象存储数据存储持久性不低于99.999999999%；（提供可信云服务评估证书复印件及官网截图） |
| 云主机备份 | 1、增量备份：备份对在线业务运行无影响，无需停机；首次为全量备份，后续增量备份，存储空间按需分配，弹性扩展。 2、备份配置方式：支持一次性备份和周期性备份；一次性备份是指用户手动创建的一次性备份任务；周期性备份是指用户通过创建备份策略并绑定云主机的方式创建的周期性备份任务。 3、备份恢复：无论是全量还是增量备份都可以快速、方便的将云主机的数据恢复至备份副本所在时刻的状态。 |
| 云网络 | 1、云平台支持IPSec协议实现远程接入，提供“数据中心间VPN”服务，可以将VPC与本地数据中心打通，组建混合云。（提供第三方认证机构官网截图以及第三方认证机构认证证书的复印件） 2、云平台支持同一区域的VPC间内网互通，即提供“对等连接”服务。（提供第三方认证机构官网截图以及第三方认证机构认证证书的复印件）国家工信部数据中心联盟测试评估的可信云服务认证的本地负载均衡服务（LLB）认证，且经过认证的负载均衡服务可用性不低于99.95%；（提供可信云服务评估证书复印件及官网截图） 3、提供独享带宽（上下行对称）≥20 Mbit/s,提供静态IP地址。 |
| 服务器虚拟化 | 基于开源kvm服务器虚拟化技术。 |
| 兼容性 | 1、虚拟机兼容主流操作系统，具体包括Windows Server 2012/2016/2019, Redhat Linux、CentOS、Ubuntu等。 2、支持集中存储（SAN、NAS和分布式存储的混合组网）。 |
| 隔离性 | 1、虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 2、支持不同用户群的虚拟机组之间隔离。 3、支持物理计算节点服务器只提供给一个账户的虚机使用。 |
| 安全可靠能力 | 1、支持基于Token的用户访问认证。云平台内部组件支持通过SSL进行加密通信。提供帐号防暴力破解功能，如连续密码输入错误帐号被锁定、密码复杂度强制要求等。 2、云平台应提供数据副本机制，保证数据的可靠性。 |
| 数据保护能力 | 国家工信部数据中心联盟测试评估的可信云服务用户数据保护能力认证，且经过认证的云服务用户数据保护能力达到增强级；（提供可信云服务评估证书印件及官网截图） |
| 扩展性 | 1、存储扩展，支持最大23块磁盘的挂载，每块磁盘支持最大32T。 2、网卡扩展，支持最大10块网卡的挂载，能够提供多个IP地址。 |
| 资源池化 | 云管理平台软件需根据用户需求，动态提供虚拟化的资源，这些资源包括虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等。其中，构建的分部署存储池能为上层应用提供对象、文件以及块等多种类型的存储服务。 |
| 镜像及快照 | 1、支持用户从自定义镜像创建虚拟机，创建时间在分钟级别。 2、支持将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 |
| 虚拟机迁移 | 提供高可用功能和虚拟机热迁移功能，支持在管理节点异常时虚拟机仍可进行自治HA来保障业务连续性。 |
| 负载均衡 | 1、支持4和7层的负载均衡，用以支持web服务、中间件、数据库以及其它互联网服务。 2、支持应用监控、服务器健康检查、脚本引擎自定义应用、会话保持等功能。 3、支持虚拟化部署，能够高可靠地接入云计算网络及服务器集群，并且能够部署至VPC资源池。 |
| 策略设置 | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题。 |
| 统计监控 | 1、支持分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。 2、云管理平台软件需对用户使用的资源如虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等资源的使用做到精细化管理并提供统计分析、监控管理功能。 3、虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持导出。 |
| 自助门户 | 云管理平台可以为用户提供自助使用和自助管理资源的统一界面。 |
| 虚拟私有云 | 支持向VPC向内用户提供独享的、逻辑隔离的虚拟网络，拥有独立的地址空间。支持按业务需要自助创建VPC内的网络业务，包括子网、VRouter、VPCACL、安全组、ELB等。 |
| 云安全 | 1、虚拟VPN：提供虚拟VPN功能。 2、支持虚拟机远程部署、调试，同时具备安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。 |
| 云数据库 | 支持Mysql、HBase、SQLServer、PostgreSQL、MariaDB、Redis等数据库引擎 ▲供应商为本项目提供的云资源获“云缓存服务”认证证书，云缓存服务的数据存储持久性不低于99.9999999999999% 。（提供第三方认证机构官网截图以及第三方认证机构认证证书的复印件） |
| 接口支持 | 支持资源操作相关的API，包括虚拟机、备份、镜像、负载均衡、安全组、存储等相关接口，支持HTTP GET方式调用，支持Restful接口。 |
| 弹性伸缩 | 支持伸缩组生命周期管理，支持创建，修改，删除，启停伸缩组。 设置负载均衡，支持为伸缩组设置自动绑定的负载均衡监听器。 支持伸缩组生命周期管理，支持创建，修改，删除，启停伸缩组。 |
| 安全态势感知 | 供应商为本项目提供的云资源获“安全态势感知”产品认证证书。（提供第三方认证机构官网截图以及第三方认证机构认证证书的复印件） |
| 企业级SAAS | 供应商为本项目提供的云资源获“企业级SaaS”产品认证证书。（提供第三方认证机构官网截图以及第三方认证机构认证证书的复印件） |

3.7.2云安全服务

| 云服务器安全 | 采用B/S架构设计，管理控制中心高度集成化，无需额外安装或外接数据库即可实现日志存储和分析展示，无需额外安装或对接升级服务器即可实现文件、特征库的升级和分发; 提供已加固的操作系统作为管理控制中心寄宿环境，保证管理控制中心自身安全;（提供功能截图证明或第三方机构出具的检测报告） 产品提供不少于3种病毒查杀引擎，可根据不同虚拟化环境和查杀要求灵活开启与关闭。提供快速扫描、全盘扫描、自定义扫描等多种扫描防护模式，支持自定义路径、指定引擎、自定义处理动作的个性化扫描防护;（提供功能截图证明或第三方机构出具的检测报告） 对Linux： 可防护木马后门； 可对数据库、dns应用、ftp应用、http应用、https应用、邮件应用、多媒体通信应用、远程连接应用、DEC/RPC远程过程调用应用、其他应用等应用程序进行防护。 对Windows： 可防护对操作系统的远程攻击、RPC、漏洞、木马、其它攻击； 支持虚拟化加固（针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截并阻止其在主机上运行），提供软件、程序的黑白名单，以减少对系统程序的误拦截风险;（提供功能截图证明或第三方机构出具的检测报告） |
| --- | --- |

## 三、服务条款（适用于所有分包）

下列条款中甲方为江苏省环境监测中心，乙方为本项目的中标供应商

3.1  乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话），接到甲方通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

3.2  设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

3.3  乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额1%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

3.4  设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

3.5 本项目免费质保2年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

3.6本项目涉及的视频智能监测系统及云资源免费服务期至2023年12月31日

3.7 如设备发生故障，投标人需保证仪器故障发生时间4小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3.8 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

3.9 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

3.10 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

3.11 乙方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

3.12 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。

3.13 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

3.14如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，采购人不承担任何相关法律责任。

3.15  供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。

## 四、商务条款

1.质保期

质保期2年（自仪器验收合格之日起计算），保修范围包括合同中所有配置，保修期外乙方对本设备终身负责维修。

2. 售后技术服务要求

按项目需求和服务条款中所提要求

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：

自合同签订后的60天内交货，交货后30天内完成货物安装和调试工作。

1.2交货地点：

江苏省内，交付地点由买方指定。

4. 货款支付

合同签订后十五个工作日内支付合同总额的20%，仪器设备到货安装经用户验收合格后支付80%。

5、履约保证金：本项目收取一包50万、第二包20万的履约保证金，项目通过验收并正常运行1年后，甲方及时退还乙方交纳的履约保证金（无息退还）。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个分包各选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

分包1评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 机构与人员12分 | 投标人需具备本地化服务能力，并提供本地化服务方案，方案优于采购文件需求的得4分；方案满足采购文件需求的得1分，方案存在一定不足得或没有提供不得分。（须提供已有技术支持能力的证明材料） | 4 |
| 3 |  | 1、投标人为本项目配置的技术人员具备省级及以上生态环境部门颁发的环境空气自动监测上岗证或培训合格证（以省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准,下同。提供社保缴纳证明），每配置1人，得0.5分，最高得4分。 2、根据投标人为本项目配置的技术人员职称进行综合评审：为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人，得0.5分，最高得4分。（须提供社保缴纳证明及相关证书复印件并加盖公章。） | 8 |
| 4 | 技术方案 （41分） | 对招标文件具体需求（包含技术要求、服务条款、商务条款）的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数、服务要求(根据技术响应偏离表、商务响应偏离表打分)等的得24分，打▲项（需有证明材料）有负偏离每项扣2分，其他项有负偏离每项扣1分，扣完为止； | 24 |
| 5 |  | 在质保期2年基础上，增加1年得1分，最多得1分。供货期及安装期提前10天得1分，最多得1分。 | 2 |
| 6 |  | 项目建设方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 7 |  | 项目交接方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目交接方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 8 |  | 售后服务方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的针对本项目的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 9 | 企业资质、信誉、业绩（15分） | 根据投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的每个得1分，最高得5分。（提供证书复印件加盖公章） | 5 |
| 10 |  | 投标人提供2018年1月1日以来，本项目核心设备同品牌仪器销售业绩，每提供一个得1分，最多得8分。业绩证明材料需提供中标通知书或合同主要页复印件为准，并加盖公章。 | 8 |
| 11 |  | 投标人提供2018年1月1日以来，环境空气自动监测站质控类项目业绩，每提供一个得2分，最多得2分。需提供中标通知书或合同主要页复印件为准，并加盖公章。 | 2 |
| 12 | 节能环保（2分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 8.2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

分包2

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 团队与人员8分 | 投标人投入本项目的项目经理同时具备高级工程师、高级信息系统项目管理师得2分，否则不得分。技术经理同时具备一级建造师证书（机电工程或通信与广电工程，且已注册至投标人）和高级工程师得2分。（须提供社保缴纳证明及相关证书复印件并加盖公章。） | 4 |
| 3 |  | 团队成员具有ITSS IT服务工程师证书的每个加0.5分，最高加2分。团队成员具有CISP证书的每个加0.5分，最高加2分。（须提供社保缴纳证明及相关证书复印件并加盖公章。） | 4 |
| 4 | 技术评分 （44分） | 对招标文件具体需求（包含技术要求、服务条款、商务条款）的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数、服务要求(根据技术响应偏离表、商务响应偏离表打分)等的得22分，打▲项（需有证明材料）有负偏离每项扣2分，其他项有负偏离每项扣1分，扣完为止； | 22 |
| 5 |  | 在质保期2年基础上，增加1年得1分，最多得1分。供货期及安装期提前10天得1分，最多得1分。 | 2 |
| 6 |  | 项目整体技术解决方案：投标人根据招标文件对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、系统功能等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 7 |  | 项目实施集成方案：投标人应招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 8 |  | 项目验收方案：标人应根据招标文件要求提供具体详实的针对本项目的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 9 |  | 售后服务方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的针对本项目的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 | 5 |
| 10 | 企业资质、信誉、业绩（16分） | 根据投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的每个得1分，最高得5分。（提供证书复印件加盖公章） | 5 |
| 11 |  | 投标人具有、息技术服务运行维护标准资质ITSS证书，具备二级及以上资质证书得1分，具备CCRC信息安全服务资质认证的得1分（提供证书复印件加盖公章）。 | 2 |
| 12 |  | 投标人具有视频监控平台、环境监测系统软件、监控画面显示系统等软件的国家版权局著作权登记证书，每提供一个证书得1分，最高得3分（提供相应复印件证明材料）。 | 3 |
| 13 |  | 投标人提供2018年1月1日以来，视频监控类项目销售业绩，每提供一个得1分，最多得6分。业绩证明材料需提供中标通知书或合同主要页复印件为准，并加盖公章。 | 6 |
| 14 | 节能环保（2分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 8.2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、联合体协议

八、投标产品配置及分项报价表

九、技术响应偏离表

十、商务响应偏离表

十一、开标一览表

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

## 四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价 |  |

九、技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十、商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。