江苏大学

多功能X射线光电子能谱仪

招标文件

项目编号：2240SUMEC/GXGG1013

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2022年4月

目   录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	7

3.政策功能	7

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	9

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	10

10.投标文件的组成	10

11.投标保证金	11

12.投标文件的有效期	12

13.投标文件的签署及其形式	12

四、投标文件的递交	12

14.投标文件的密封及标记	13

15.投标的截止日期	13

16.迟交的投标文件	13

17.投标文件的修改或撤回	13

五、开标与评标	13

18.开标	14

19.评标组织	14

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	14

21.投标文件的澄清	15

22.对投标文件的详细评审	16

23.评标过程的保密与公正	16

24.无效投标条款和废标条款	16

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	17

六、授标	17

26.确定中标供应商	17

27.中标的通知	18

28.签订合同	18

29.招标代理服务费	18

七、质疑	18

30、质疑	18

第三章 评标标准	20

第四章 招标技术规格及要求	23

第五章 拟签订的合同文本	33

（一）进口产品拟签订的合同文本	33

（二）国产产品拟签订的合同文本	37

第六章 投标文件格式及附件	42

资格审查索引表 （具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）	44

评审索引表 （具体详见招标文件第三章评标标准）	45

附件一 投标函格式	46

附件二 开标一览表	47

附件三 分项报价表	48

附件四 商务条款偏离表	49

附件五 技术条款偏离表	50

附件六 政府采购政策	51

（一） 《中小企业声明函》	51

（二）残疾人福利性单位声明函	52

附件七 供应商基本情况表	53

附件七 供应商情况告知表—附表	54

附件八 资格证明文件	56

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	56

2、法人代表授权书	57

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	58

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	59

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	60

6、依法缴纳税收的记录	61

7、依法缴纳社会保障资金的记录	62

8、针对本项目的特定资格要求	63

9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	66

附件十 供应商认为应提供的其他材料	67

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏大学 多功能X射线光电子能谱仪 招标项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼获取招标文件，并于2022年5月12日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2240SUMEC/GXGG1013

2、项目名称：多功能X射线光电子能谱仪

3、预算金额：人民币630万元。超过对应的预算金额作无效投标处理

4、最高限价（如有）：人民币630万元

5、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套） | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能X射线光电子能谱仪 | 1 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 合同生效后5个月内 | 630.00 |

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本项目接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）；

（3）中标后不允许转包、分包；

（4）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在递交投标文件截止之日24时前的信用记录并保存。
三、获取招标文件

时间：2022年4月18日至2022年4月25日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。

地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼

方式：具体要求详见其他补充事宜

售价：500元人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件开始时间：2022年5月12日13点30分（北京时间）

提交投标文件截止时间、开标时间：2022年5月12日14点00分（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼304会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2022年1月至3月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、在线购买采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达仪器”。

（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。

（3）输入在本项目的项目编号（例：2240SUMEC/GXGG1013），点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。

注意事项：

①请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

②请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构或平台原因，采购文件发票一经开具不予退换。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏大学

地址：江苏省镇江市学府路301号

联系方式：江苏大学采购办：万老师0511-88790072  技术联系人：王老师 0511-88792767

2、采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地　址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：朱琳025-84532546、陈晓芳025-84531293

3、项目联系方式

项目联系人：朱琳

电　话：025-84532546

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏大学 联系方式：江苏大学采购办：万老师0511-88790072 技术联系人：王老师0511-88792767 地址：江苏省镇江市学府路301号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 技术咨询联系人：朱琳025-84532546、陈晓芳025-84531293 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：多功能X射线光电子能谱仪 项目编号：2240SUMEC/GXGG1013 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目不收取 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版1份。（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： 1、本项目以人民币报价，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、代理进口服务费（本项目为合同总金额的0.6%，最高限价3万元（即代理进口服务费超过3万元的按3万元支付））、相关税费（可办理进口减免税的部分除外，按国家相关规定执行）、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 采购人具有国家免税资格，请供应商自行与海关确认所投产品是否能免税。如果所投产品按照国家相关政策允许免税的，则开标时报免税后人民币价。 采购人仅接受供应商的人民币报价（结算也以人民币结算，不考虑汇率变化，因汇率变化产生的风险和收益均由中标供应商自行承担）； 若因贸易环境改变而增加费用的风险（包括但不限于税费、惩罚性关税、人工费、运输费、检测费）由中标供应商自行承担。 2、除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。 3、投标报价不得超过采购预算，否则投标文件做无效处理。 |
| 10 | 现场勘查要求： 本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 核心产品： 本项目为非单一产品采购项目，现确定本项目核心产品为：X射线光电子能谱仪； 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人按照国家发改委“发改价格发改价格【2011】534号”文件中规定的招标代理服务收费标准的40%（单个项目的招标代理服务费最高不超过27,500元）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏大学；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（9）※资格证明文件

（10）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 11.投标保证金

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

### 12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 13.投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”和“副本”“电子版”。

14.2作为投标保证金的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样,放在投标文件正本封套之内。（如有）

14.3封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

### 15.投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 16.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 17.投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

### 18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4供应商授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。若未当场提出，则视为认可开标过程和开标记录。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

20.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 22.对投标文件的详细评审

22.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

22.5评标标准详见文件第三章。

### 23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

### 26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

### 28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

### 30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③脱贫攻坚支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注▲的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分；其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.2分，扣完为止。 标注“★”的内容必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 标注“▲”的内容必须在投标文件内按各自参数的要求提供相应的证明材料，凡不提供证明材料的，评审时不予认可；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 | 45 |
| 3.1 | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等打分，完善且贴近采购人需求的得3分，满足采购人要求得2分，基本满足采购人要求得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 3.2 |  | 培训方案：评委根据培训方案是否贴近用户实际需求给分，方案内容完整具体、针对性强、切实可行得3分；方案内容较完整具体、针对性、可行性较强得2分；方案零散混乱、针对性不强得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 3.3 |  | 验收方案：评委根据验收方案是否贴近用户实际需求给分，方案内容完整具体、针对性强、切实可行得3分；方案内容较完整具体、针对性、可行性较强得2分；方案零散混乱、针对性不强得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 3.4 |  | 项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分。在此基础上，质保期每延长3个月得0.5分，最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）并加盖公章（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 4 | 实施方案 | 评委根据实施方案是否贴近用户实际需求给分，实施方案具体、可实施性强、贴近用户需求3分，实施方案一般得2分，实施方案较差得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 5 | 业绩 | 核心产品成功案例 2019年1月1日至今供应商有过类似项目成功案例，每提供一份合同得1分，最高6分；成功案例中的产品须为所投同类型产品（即产品品名须为：X射线光电子能谱仪）。（案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，原件现场备查） 真空互联系统成功案例 2019年1月1日至今供应商有过类似项目成功案例，每提供一份合同得4分，最高4分；每份合同中的供货产品须同时包含X射线光电子能谱仪、圆形传样系统、高温高压催化反应池、多功能进样仓和手套箱）。（案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、配置清单页的复印件作为证明，原件现场备查） 备注：每份成功案例只能被认定一次，不重复得分。 | 10 |
| 6 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 1 |

注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

一、招标项目简要说明

| 序号 | 产品名称 | 数量 （套） | ★合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能X射线光电子能谱仪 | 1 | 合同生效后5个月内 | 630.00 |

注：供应商所投报价不得超过预算金额，否则将作无效投标处理。

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 （核心产品） | 1.1、真空系统 1.1.1分析室：真空腔为纯μ金属制造，真空度应≤5.0×10-10 mbar； 1.1.2分析室真空系统：配备独立的机械泵，分子涡轮泵及钛升华泵； 1.1.3进样室真空度应：≤7.0×10-9mbar； 1.1.4进样室真空系统：配备独立的涡轮分子泵和机械泵； ▲1.1.5制备室：与进样室直接连接，配备独立的涡轮分子泵和机械泵，烘烤后真空度应≤7.0×10-9 mbar（此项需提供仪器结构设计图，图中须标注制备室、进样室和分析室的相对位置；并提供一份近三年内的仪器验收报告为证，报告中须体现制备室的真空度验收值信息）； 1.1.6进样方式：采用全自动进样杆或磁浮式无摩擦进样杆，确保互联反应系统的传样效率和稳定性； 1.1.7超高真空监测装置：各真空腔体需配置超高真空阴极离子规各一套； 1.2、多功能样品停放台 1.2.1五轴样品台，即X、Y、Z移动，倾斜及旋转。移动范围：X方向≥50 mm，Y方向≥20mm，Z方向≥10 mm。移动精度：≤1μm；倾斜范围：以水平方向为轴可在-90º~ +60º之间倾斜，倾斜精度：≤1º； 1.2.2软件控制变焦CCD摄像机在不同的放大倍率下实时观察、精确定位和截取图像；通过实时成像系统确定分析位置，可自动确定最佳的分析高度； 1.2.3进样室带有多样品停放台，实现每次至少放置三个样品托功能； 1.2.4进样室提供定位相机：可在抽真空时对分析样品定位，真空度达到后转入分析室实施无人值守的全自动分析（包括全谱、高分辨谱和自动确定样品最佳分析高度）； 1.2.5提供多种类使用的样品条，包括组合型样品条、双高度样品条和旋转样品条等； 1.3、单色化X射线源 1.3.1射线源类型：单色化Al Kα X射线源，电子束具备聚焦功能； ▲1.3.2最大功率要求：≥120W（此项需提供如白皮书、彩页、手册或检测报告等为证）； 1.3.3分析束斑具备大、较大、中和小束斑等规格，分别涵盖≥200μm、100±10μm，50±10μm和≤20μm等； ▲1.3.4 X射线源-源束斑尺寸大小可调，且可选规格≥7档（此项需提供仪器验收报告为证，报告中须体现源束斑尺寸规格的验收值信息）； 1.3.5阳极靶更换前应可提供≥19个工作点使用； 1.3.6最佳能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰，半高宽为0.43eV时，灵敏度≥90kcps； 1.3.7常规能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰，半高宽为0.45 eV时，灵敏度≥160kcps；对Ag3d5/2峰，半高宽为0.60 eV时，灵敏度≥1800kcps； 1.4、能量分析系统 1.4.1采谱能量分析器：外罩为纯μ金属制造； 1.4.2静电传输透镜能量扫描范围至少满足：0～3000 eV； 1.4.3通过能范围：1～400eV，并可连续调节，最小调节步长≤1eV； ▲1.4.4同时具备磁透镜模式及静电透镜模式（此项需提供如白皮书、彩页、手册或检测报告等为证）； 1.5、检测器 1.5.1结构：包含XPS采谱及成像的检测器； 1.5.2采谱检测器：多通道电子倍增器； 1.5.3成像检测器：由256×256通道的多通道板和二维位置检测器组成；具备平行成像功能，对边缘锐利的刃口样品线扫描的最佳空间分辨率≤3μm； 1.6、自动化荷电中和系统 ▲1.6.1类型：配置双束中和源，同时具备电子和离子中和能力（此项需提供荷电中和源结构图为证，图中须标注出电子源和离子源的所在位置）； 1.6.2能量分辨率和灵敏度：对PET绝缘样品，O-C=O的C 1s峰半高全宽@C-C/C-H的C 1s峰强度至少满足：0.68eV@20kcps、0.82eV@60kcps； 1.7、离子枪模块 1.7.1用于深度刻蚀和表面清洁的氩离子源，计算机控制，在低束能下保持高通量，能自动校准束斑、能量等参数； 1.7.2能量范围：200~4000 eV； 1.7.3离子束可控轴向旋转； 1.7.4束斑可调，自动对中； 1.8、紫外光电子能谱功能 1.8.1光源：He紫外光源； 1.8.2最佳能量分辨率和灵敏度：对Ag费米边，能量分辨率为100meV时；灵敏度（Ag 4d）≥1,000,000 cps； 1.8.3紫外光源与离子枪可同时工作，具备样品进行UPS测试时深度剖析功能； 1.9、角分辨XPS功能 1.9.1角分辨XPS用精控步进马达样品托，角度分辨≤1°； 1.9.2内置角分辨XPS数据处理功能，并能实现膜厚计算等功能； 1.10、离子散射谱功能 1.10.1功能要求：实现材料表面1-2个原子层的元素检测； 1.10.2量分辨率和灵敏度：在1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨为12eV时，灵敏度应≥25,000 cps/nA； 1.11、反射电子能量损失谱功能 1.11.1功能要求：可实现氢元素的定性定量，及半导体材料带隙测试； ▲1.11.2激发源：提供与静电传输透镜同轴的高能电子枪，且激发能量大小可调（此项需提供如白皮书、彩页、手册或检测报告等为证）； 1.11.3能量分辨率和灵敏度：对于干净的银样品，能量分辨率为0.5eV时，灵敏度应≥1000kcps； 1.12、加热制冷附件 1.12.1分析室配置加热附件和控制软件； 1.12.2温度调节范围满足：室温～1000K，可保恒温； 1.13、超高真空光纤导入装置 1.13.1满足超高真空要求，能够用于1×10-10Torr的真空环境，安装接口为Φ2.75英寸CF法兰，需与XPS分析室兼容； 1.13.2搭配线性伸缩和调节组件，用于调节样品和光纤的相对位置及距离，且束斑大小调节； 1.13.3空气端接口为标准SMA905接口，兼容常规激光器和紫外光源接口； 1.14、谱仪控制和数据处理系统 1.14.1谱仪控制软件：谱仪参数设置，系统软件应实现可视化操作；分析部件均可通过系统软件控制；系统软件具备可视化操作界面，实现对真空泵、阀门、真空规、离子枪、中和枪以及加热冷却等的控制；所有进气阀门均可通过软件控制实现自动化开启和关闭； 1.14.2处理软件：随系统计算机一台，预装数据采集和处理软件包；数据处理方法：定性分析、定量分析、曲线拟合等需具备SMART本底扣除方法； 1.14.3数据库：包括完整的REELS和ISS数据库；ARXPS角分辨处理软件、超薄多层膜拟合模块；实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，并能导入Microsoft Office 软件，软件的数据处理部分，可在其他计算机上安装使用； 1.14.4提供嵌入数据分析软件中的XPS标准数据图库以及化合物结构鉴定数据库，可直接从软件中调用标准谱库的标准谱图原始数据，便与实际采集谱图进行比较； 1.15、备件及辅助设备 1.15.1消耗品备件包一套，至少包括但不限于以下内容：Al单色阳极套件*1，单色阳极灯丝*1，荷电中和器套件*1，离子枪灯丝套件*1，钛升华泵灯丝套件*3，机械泵油4升，循环水滤芯2个，导电胶带2卷，离子枪喷嘴1个等； 1.15.2循环冷却水系统：循环冷却系统，满足阳极靶、涡轮分子泵和石英单色器冷却的需要； 1.15.3不间断电源系统：配备隔离变压器的稳压不间断电源一套，保证仪器可持续运行2小时； 1.15.4空气/水份敏感样品转移仓一套，可完全放置于仪器主机的进样仓内，具有高真空密封组件，可保持≤1×10-2mbar真空度，时间不短于5小时； 1.15.5电动压片机1套：用于压制XPS样品； 1.15.6真空干燥箱1台； 1.15.7计算机2台：至少I7 CPU，8GB内存，硬盘1TB，27”显示器，DVD-RW可擦写光驱，Windows 10 OS； 1.15.8复合打印机（包含彩色激光打印、复印、扫描和无线传输等功能）。 |
| 2 | 超高真空传样和原位反应系统 | 2.1、圆形传样系统 ▲2.1.1 接连方式：与X射线光电子能谱仪的制备室或进样室相连，避免与分析室直接连接（此项需提供该系统与X射线光电子能谱仪互联的平面设计图为证，图中需标注出X射线光电子能谱仪（含制备室、进样室和分析室）、圆形传样系统、高温高压催化反应池、四极杆质谱仪、多功能进样仓和单工位手套箱的相对位置）； 2.1.2 超高真空腔体 2.1.2.1尺寸：直径600-800mm； 2.1.2.2材质：符合超高真空标准的不锈钢； 2.1.2.3腔体：有符合超高真空要求的不同尺寸法兰口； 2.1.2.4配备超高真空视窗（至少2个）、超高真空法兰、XPS转接模块等； 2.1.2.5真空度：极限真空≤5×10-10 mbar； 2.1.3 传样机械臂及样品抓取装置 2.1.3.1安装法兰：CF200； 2.1.3.2转自由度：360度连续旋转； 2.1.3.3伸出臂长：≥1100mm； 2.1.3.4移动行程：≥850mm，伸出法兰口距离大于800mm； 2.1.3.5旋转精度：≤0.1度； 2.1.3.6线性伸缩精度：≤0.1mm； 2.1.3.7最大负载：≥1kg； 2.1.4马达控制模块及软件 2.1.4.1传样臂Z方向移动，≥50mm行程； 2.1.4.2传样臂在腔体内的360度准确定位旋转； 2.1.4.3包含马达控制软件，实现自动控制； 2.1.5.超高真空抽气系统 2.1.5.1离子泵：≥200L/s抽速，包含控制器； 2.1.5.2吸附剂泵：≥400L/s抽速，包含控制器； 2.1.6超高真空测量系统 2.1.6.1真空规：测量范围2×10-11 mbar 至 1×10-3 mbar，包含控制线； 2.1.6.2真空规控制器：压力范围：大气压～超高真空 (1×10-11 mbar)，测试通道≥6； 2.2、高温高压催化反应池 ▲2.2.1连接方式：采用超高真空闸板阀与多功能进样仓连接（此项需提供仪器的平面设计图为证，图中须标注出高温高压催化反应池和多功能进样仓的相对位置）； 2.2.2反应釜：由惰性石英作为高温承压容器，可以作为封闭反应池或流动池，提供控压，控流速和混气的反应供气系统； 2.2.3加热方式：红外辐射加热； 2.2.4反应釜温度和压力：最高温度≥1200K，最大反应压力≥10 bar，涵盖600℃@4bar，400℃@6bar的反应条件； 2.2.5带PID温控，控温精度≤1℃； 2.2.6可使用气体：H2、O2、H2O、CO2、CH4和CO等； 2.2.7独立的抽真空系统：包含分子涡轮泵、机械泵以及真空规，同时搭配带触摸屏的PLC，极限真空应≤5×10-6 mbar； 2.2.8兼容Flag Type Sample Holder，方便今后扩展； 2.3、四极杆质谱仪 2.3.1安装法兰：DN40CF； 2.3.2测量范围：0-100amu； 2.3.3分辨率：≤1amu； 2.3.4 工作气压范围：10-4 Torr ~超高真空； 2.3.5 灵敏度：≥2×10-4 A/Torr； 2.4、多功能进样仓 2.4.1超高真空腔体 2.4.1.1材质：符合超高真空标准的不锈钢； 2.4.1.2腔体：有符合超高真空要求的不同尺寸法兰口，可以连接分子泵，观察视窗等； 2.4.1.3橡胶圈密封快速进样门； 2.4.1.4配备超高真空视窗、法兰、手动闸板阀等； 2.4.1.5真空度：极限真空应≤5×10-8 mbar； 2.4.2超高真空抽气系统 2.4.2.1分子泵：≥80L/s抽速，DN63CF安装法兰； 2.4.2.2机械泵：≥5m3/h抽速； 2.4.2.3真空抽气管路及控制线； 2.4.2.4电磁控制安全阀和放气阀； 2.4.3超高真空测量系统 2.4.3.1真空规：测量范围5×10-9 mbar - 1×103 mbar，包含控制线； 2.4.3.2真空规控制器：压力范围：大气压～超高真空 (1×10-11 mbar)，测试通道≥6； 2.4.4样品停放台 2.4.4.1可同时停放不少于4个样品托； 2.4.4.2 CF35线性驱动，≥75mm行程； 2.4.4.3 CF16旋转驱动； 2.5定制单工位手套箱 2.5.1手套箱系统组成：手套箱箱体，大过渡舱，便捷型小过渡舱，气体净化系统，真空泵，水探头和氧探头，各1套； 2.5.2手套箱箱体 2.5.2.1箱体尺寸≥（长×宽×高）1200mm×750mm×900mm，材质为SUS304不锈钢，厚度≥3mm； 2.5.2.2 箱体泄漏率≤0.02vol%/h，符合ISO 10648-2国际标准； 2.5.2.3可拆卸的安全玻璃视窗，倾斜设计的操作面，钢化玻璃厚度≥8mm； 2.5.2.4两个铝合金手套口，由实心棒材加工而成，原色氧化； 2.5.2.5一副丁基橡胶手套； 2.5.2.6预留有四个KF40标准接口； 2.5.2.7配置有双层不锈钢搁物架； 2.5.2.8安全阀，保护设备和手套箱内材料； 2.5.2.9钢结构支架，高≥900mm，安装有万向脚轮； 2.5.3大过渡舱：尺寸≥Φ370×600mm，过渡舱可自动完成多次抽充程序； 2.5.4便捷型小过渡舱：尺寸≥Φ150×300mm，易操作，不易损坏； 2.5.5气体净化系统：主机系统采用模块化设计，包含PLC控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板，与手套箱通过波纹管和卡箍连接； 2.5.6水氧净化系统 2.5.6.1可得气体纯度：水<1ppm, 氧<1ppm； 2.5.6.2有机溶剂吸附装置，含活性炭颗粒吸附材料和吸附饱和后更换新材料； 2.5.6.3循环风机的启动和关闭可以由水氧含量自动控制； 2.5.6.4可手动监测手套箱泄漏率：用户可以手动对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率； 2.5.7真空泵：真空度应≤2×10-3mbar，配置原装油雾过滤器； 2.5.8水探头：检测范围0-1000ppm（可转化为ppm在触摸屏上显示)，精度≤0.2ppm；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀，PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上； 2.5.9氧探头：检测范围0-1000ppm，精度≤0.2ppm；专为手套箱气氛设计，耐腐蚀，PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，氧探头为电化学燃料电池（不接受氧化锆材质）； 2.5.10真空接口：提供1个连接手套箱与多功能进样舱的超高真空接口。 2.6 研究级倒置荧光显微镜 2.6.1 研究级倒置显微镜主机 2.6.1.1显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型≥8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台； 2.6.1.2 电源线； 2.6.1.3 防尘罩； 2.6.1.4 物镜转换器：带编码≥6孔物镜转盘； 2.6.1.5 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节; 2.6.1.6 激发块转盘：编码型≥8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块； 2.6.1.7 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm； 2.6.1.8透射光照明：白光LED光源，透射光照明装置； 2.6.1.9 观察镜筒：双目观察筒； 2.6.1.10 精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸≥：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm； 2.6.1.11 聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装DIC、相称等配件； 2.6.1.12 物镜：4X万能平场半复消色差相差物镜（N.A≥ 0.13，W.D.≥17mm）、10X万能平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.3，W.D≥10mm）、20X长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A ≥0.45，W.D.6.6-7.8mm）、40X 万能超平场超级复消色差物镜（N.A≥ 0.95，W.D. ≥0.18mm，带校正环，色差校准范围≥400-1000nm）； 2.6.1.13目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22，带屈光度校准。 2.6.2 反射荧光系统 2.6.2.1 荧光滤色镜盒：可装入≥8个滤色镜，无需拆卸可更换激发块，内置电动光闸； 2.6.2.2 荧光激发块：蓝色（B）、紫外（U），滤色镜均带有干涉镀膜； 2.6.2.3 光源：≥130W长寿命金属卤化物光源，冷光纤导入。 2.6.3 成像系统 2.6.3.1与显微镜同品牌彩色CMOS图像采集系统，至少1/1.2 英寸，≥2000万像素, 必须含致冷系统；可完成普通荧光、明场、极弱荧光等成像工作。有CMOS模式，能采集到更加细腻的细节可以以60fps的速度实时显示1920×1200像素的无压缩高清图像； 2.6.3.2图像分析软件使用和显微镜同品牌最新版本，可方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 非常容易采集多色图像；多个单通道图像能自动采集, 然后自动合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像，方便显示多染标本的图像等； 2.6.3.3 配置计算机一台，配置需满足: i7-10700/8G/256G SSD+1TB。 2.7 直流电流源 2.7.1电流输出范围：100fA-100mA； 2.7.2 输出阻抗：≥1014Ω； 2.7.3 点源存储量：≥65000； 2.7.4 数字I/O接口支持：RS-232，GPIB，Trigger Link。 2.8 霍尔效应卡 2.8.1高电阻率模式； 2.8.1.1 工作输入电压范围：-8V-+8V； 2.8.1.2 输入阻抗上限：>100TΩ； 2.8.1.3 输入偏置电流下限：<50fA (23℃)； 2.8.1.4 输入电压噪音：<10μV； 2.8.2低电阻率模式； 2.8.2.1 工作输入电压范围：-8V-+8V； 2.8.2.2 输入阻抗上限：>10GΩ； 2.8.2.3 输入偏置电流下限：<100pA (23℃)； 2.8.2.4 输入电压噪音：<50nV。 |

三、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★供货期 （合同履行期限） | 供货期：合同生效后5个月内。合同签订后，在一周内供应商提供专业的实验室准备条件文档，并给予专业的实验室施工方案。仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内执行，厂家工程师负责现场免费安装及调试。 |
| 2 | 质保期限 | 保修期：仪器验收合格后提供一年免费保修（含配件和人工服务费），在此期间仪器的维修和零件的更换以及软件升级全部免费，保修期从江苏大学设备处盖章的验收报告之日起计算。 保修期内，供应商应保证每年不少于一次的技术回访，在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 质保期满后，对仪器软件提供终身免费升级，备品备件享7折优惠。 |
| 3 | 售后服务承诺 | 不管是否保修期内、外，仪器发生故障时，维修技术人员应在2小时内对维修信息作出响应，若需要现场检修，2-3个工作日内到达现场。一般问题应在2个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在1周内解决。 供应商承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件（含数据库），并对新软件的功能免费培训。 |
| 4 | 服务标准 | 整机过免费保修期后按合同签订时的备品备件优惠价格提供。 |
| 5 | 培训 | 仪器安装调试合格后，在用户安装现场对用户进行仪器的基本原理、操作、日常维护等培训，培训时间不少于3天，保证掌握基本技能，可以正确操作使用仪器； 仪器使用一段时间后，由厂家应用专家为用户操作人员提供免费培训，内容包含仪器的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程，通过技术培训，应使用户的技术人员能够掌握操作和初步维修技术，能较熟练地调整参数和及时处理各种故障，培训时间不少于5个工作日； 质保期内，采购人免费享受供应商组织的全国XPS高端用户峰会，每年一次，每次2人； 免费提供厂家培训中心或国内其他应用单位5个名额的高级应用培训，为期一周； 供应商应提供完整的培训计划、培训资料及简易的中文操作手册。 |
| 6 | 验收标准 | 按供货方合格证书技术资料中的质量要求和双方签订的合同所规定的条款进行验收。 |
| 7 | ★付款方式 | （1）国（境）外供货付款：以外贸信用证（L/C）结算。100%信用证，即期支付90%，余款8%凭江苏大学设备处盖章的验收报告支付，余款2％质保期结束后三十个工作日内支付。 （2）国（境）内供货付款：货物经采购人验收合格后三十个工作日内支付合同总额的90%；设备无故障使用一年后三十日内支付合同总额的8%；合同总额的2%，作为所供货物的质量保证金，在设备无故障运行，质保期满后三十个工作日内无息退还。 |

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

## （一）进口产品拟签订的合同文本

甲方：江苏大学

乙方：XXXXXXXXXXXXX

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： | 江苏大学 镇江市学府路301号 212013 0511－88780046 0511－88791357 | 项目号码： | 甲方填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称： | 甲方填写 |
|  |  |  | 合同号码： | 甲方填写 |
|  |  |  | 签订地点： | 江苏镇江 |
|  |  |  | 签订时间： | 201XX年XX月XX日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： |  |

甲乙双方经过友好协商，就甲方向乙方购买有关仪器的供货及售后服务事宜达成以下协议：

- 仪器设备名称：XXXX公司的XXXXXXXXXXXXXXXXXX（设备名称）壹套 （原产地：XXXX国）。具体配置、性能参数详见附件一《供货范围清单》。

- 设备总金额（CIP江苏大学）：XXXX元整（XXXX元）。

- 交货期限：为乙方收到甲方外贸代理公司签署有效正式英文合同后，收到L/C后   天内将货物运抵江苏大学。乙方需与该英文合同项下的卖方对江苏大学承担连带责任。

- 付款方式：以外贸信用证（L/C）结算。100%信用证，即期支付90%，余款8%凭江苏大学设备处盖章的验收报告支付，余款2％质保期结束后三十个工作日内支付。（安装调试完毕，须提供《江苏大学仪器设备技术验收报告》、《进口机电产品验收报告》，学院签字盖章后，连同乙方验收材料到设备处盖章。）

- 甲方根据本协议内容同外贸公司之间另行签订外贸代理合同，负责办理有关免税批文，以便进口货物的报关通关。

- 仪器设备到达甲方指定地点后，甲方应按照技术要求准备好场地和安装条件，乙方根据甲方要求及时指派专业工程师到甲方指定的现场安装调试直至正常运行，并须由甲方验收合格。乙方提供仪器设备的现场培训。

- 乙方所供仪器设备的免费质保期为安装调试验收合格之日起XXXX年。质保服务详见附件二《售后服务承诺》。

- 乙方应按时提供全新、原厂生产，合格的设备和优质服务，否则应保证退换并向甲方支付相关损失。

- 本协议发生纠纷，甲乙双方积极协商，协商不成时，可向镇江市仲裁委员会申请仲裁。

- 甲方招标文件及乙方投标文件是本协议不可分割的组成部分，并具有同等法律效力。

- 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，甲乙双方代表签字盖章后生效。

- 收货人信息：江苏大学设备处　周海斌（15262909018）收转XXXX学院XXXXX老师（XXXX）。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏大学 （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXXX | 单位名称：XXXXXXXXXXX （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXXX/手机XXXX |

附件一：供货范围清单

| 货号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：售后服务承诺

用户单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

甲方用户确认清单						乙方确认清单

代表签名：								代表签名：

## （二）国产产品拟签订的合同文本

甲方：江苏大学

乙方：XXXXXXXXXXXX公司

| 甲 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电 话： | 江苏大学 江苏省镇江市学府路301号 212013 0511－88780046、88791357 88797345 | 项目号码： | 甲方填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称： | 甲方填写 |
|  |  |  | 合同号码： | 甲方填写 |
|  |  |  | 签订地点： | 江苏镇江 |
|  |  |  | 签订时间： | 202X年XX月XX日 |
| 乙 方 | 单位名称： 地 址： 邮 编： 电话传真： 开 户 行： 账 号： | 乙方填写 |

根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方订购如下仪器设备，签订本合同，双方共同遵守执行。

- 货物名称、规格型号、数量、单价及合同总价等

| 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 配置清单 | 厂商/产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接填写。 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写人民币）：XXX万XXX仟XXX佰XXX拾XXX元整（￥XXXXXXXX） |

- 货物质量要求

  - 乙方提供的货物必须是符合相关的国家和行业标准、符合甲方招标文件技术参数要求、符合乙方的投标文件及承诺、符合产品说明书的质量状况及性能要求的合法全新的合格产品。

  - 项目完成过程中所产生的技术成果、申请专利的权利归江苏大学所有。

- 货物交付、运费承担

  - 交货（具体）地点：江苏大学_______学院。

  - 交货日期：202__年___月___日。

  - 乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

  - 乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

  - 乙方负责将货物运输至约定的交货地点交付予甲方，并承担运、保费。

- 安装调试及验收

  - 乙方应在协议生效后一周内向甲方提供货物安装准备条件的书面要求。

  - 乙方应委派专业技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

  - 乙方接甲方通知后　　　　日内安装、调试结束。逾期，按乙方逾期交货处理。

  - 在货物安装调试完毕后，甲方在   个工作日内组织对货物进行验收。验收内容包括：

    - 对照合同及装箱单验收货物的型号、数量、及外观；

    - 货物所附技术资料、货物组件及配置；

    - 货物功能、性能及各项技术参数指标；

    - 其它　　　　　　　　　　　　　　　。

  - 验收标准：按甲方的招标文件的技术要求、乙方投标文件及承诺、产品说明书以及国家相关标准，由甲方组织验收，乙方提交样品的按样品质量标准验收。

  - 甲方所购货物全部通过验收，甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

  - 甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在   个工作日内签发拒绝收货通知书。乙方必须在   个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期，按乙方逾期交货处理。

  - 如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

- 付款方式

  - 货物经甲方验收合格后三十个工作日内支付合同总额的90%（即人民币　　元）；设备无故障使用一年后三十日内支付合同总额的8%（即人民币　　元）；合同总额的2%（即人民币　　元），作为所供货物的质量保证金，在设备无故障运行，质保期满后三十个工作日内无息退还。

  - 乙方在收取甲方    %货款前须提供100%的增值税专用发票。甲方开票信息如下：

单位名称：江苏大学

统一社会信用代码：123200004660115453

地址：江苏省镇江市学府路301号　（发票直接寄给用户，并在发票上注明甲方合同号码）

电话：051188780082　　　　　　　（同时，提供所供设备图片，随发票一并交用户）

开户行：镇江工行江苏大学分理处

帐号：1104 0805 0900 0000 190

- 售后服务条款

  - 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为___年，保修期限自验收合格签字之日起算。

  - 质量保修范围包括                                。

  - 质量保修责任：

（1）在保修期内，乙方应在接到甲方通知之日后   天内派人到甲方提供保修服务（包修、包换、包退），并承担所发生的费用。逾期，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，甲方直接从乙方质量保证金内扣除或另向乙方追索；如因此造成甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

（2）保修期满后，乙方对设备负责终身维护，只收取成本费。

（3）在国家规定的设备合理使用期限内，乙方应确保设备的质量；如因乙方原因致使设备在合理使用期限内造成人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任。

  - 双方约定的设备保修其他事项：乙方提供维修服务时的人员姓名为 XXXXXXX ：联系电话为  XXXXXXX   。乙方如改变维修服务人、联系方法时应及时通知甲方。

- 违约责任

  - 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失。

  - 乙方交付的货物不符合合同规定，甲方除有权按本合同第四条约定处理外，乙方还需向甲方支付合同总额的5%违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金或另向乙方追索。

  - 甲方逾期支付货款的，自逾期一个月后，每天按应付金额的3‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同总额的5%。

  - 乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付货物超过15天，甲方有权解除合同，乙方除需支付已发生的违约金外还应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

- 风险承担

  - 货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

  - 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定甲方要求其承担违约责任的权利。

  - 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于___天内重新提供符合合同规定的货物，否则，按乙方逾期交货处理。

- 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决；协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉解决。

- 其他

  - 本合同一式五份(甲方职能部门3份、甲方用户1份；乙方执1份)，均为正本，与合同附件、甲方招标文件、乙方投标文件及投标承诺作为合同的共同组成，具有同等法律效力。

  - 本合同以双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位印章之日起生效。

  - 甲方收货人信息：

地　址：江苏省镇江市学府路301号江苏大学设备处

收货人：周海斌（15262909018）收转　XXXXXXX　学院　XXXXXXX　老师（电话：XXXXXXX）。

（乙方发货时，甲方收货人信息不全，甲方有权拒收货物！！！）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：江苏大学 （盖章） 代表人（签字）： 经 办 人：XXXXX | 单位名称： （盖章） 代表人（签字）： 联 系 人：XXX/手机XXXX |

附件一： 配置清单

一、设备名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

二 、备件名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、质保及售后服务条款

用户单位对合同上述条款已认真阅读，对设备名称、规格型号、配置、数量、价格、售后服务、送货地点、项目名称、项目号码等要素确认无误。

甲方用户确认清单						乙方确认清单

代表签名：							代表签名：

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

(正本/(副本

江苏大学

多功能X射线光电子能谱仪

投标文件

项目编号：2240SUMEC/GXGG1013

投标单位名称：

年     月   日

## 资格审查索引表
（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 评审索引表
（具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：               分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 （如非单一产品则填写核心产品品牌） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否为进口产品 | (是 (否 |
| 是否属于小微型企业 | (是 (否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

### 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

## 附件七 供应商情况告知表—附表

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

授权代表身份证复印件及2022年1月至3月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。

### 6、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

2、依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、针对本项目的特定资格要求

（1）声明函（参考格式）

声明函

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

（2）制造商授权书（如需）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签字）

（3）其他特定资格要求（如有）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件十 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |