
2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目
招标文件
项目编号：ZZ066022333645 
  
江苏省设备成套股份有限公司
2022年8月
目录
3

第一章招标公告

7

第二章投标人须知

第三章评标标准
20
26

5第四章采购需求

第五章主要条款及格式
41
第六章附件
44


第一章 招标公告
江苏省设备成套股份有限公司受江苏省环境监测中心委托，就2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目的潜在投标人可在中招联合招标采购网http://www.365trade.com.cn/获取招标文件，并于2022年8月30日 9 点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：ZZ066022333645
1.2项目名称：2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目
	分包
	建设内容
	预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标

	包1
	淮河流域5个站点更新改造
	350
	否

	包2
	太湖流域6台藻类分类仪器更新改造
	420
	是


1.3最高限价：无
1.4采购需求：淮河流域平5个水质自动站和太湖流域6台藻类分类仪器更新改造。
1.5合同履行期限：合同签订之日起至2022年12月31日。
1.6本项目不接受联合体投标
1.7本项目标的所属行业：制造业
1.8本项目包1专门面向中小企业，包2非专门面向中小企业。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据（投标人依法享受缓缴、免缴税收，需提供证明材料。）；并提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）所投产品如为进口产品且为代理商投标，应提供设备制造商或其驻中国办事机构或其在中国销售总代理的投标授权委托书，并明确承担一切售前、售后责任。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：2022年8月9日至2022年8月16日17:00（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：登陆中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/
3.3方式：
（1）登陆平台下载电子招标文件。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。
（2）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。
（3）下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，采购代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。
（4）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费及邮购费发票由采购代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；非因采购代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。
（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登陆、下载支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
（6）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。
3.4售价：招标文件服务费每包500元，下载后不退。
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间：2022年8月30日09点30分（北京时间）
4.2开标时间：2022年8月30日09点30分（北京时间）
4.3接收投标文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室
4.4投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
4.5投标人可邮寄投标文件，如开标当天未在投标截止时间前送达，一切后果由投标人自负。邮寄地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室蔡慧13951602931
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网站发布公告。
6.2本次招标请按“包”购买招标文件，编制、提交电子投标文件，并按“包”开标、评标。
6.3投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
6.4勘察现场或答疑：投标人自行组织。
（1）各位潜在投标人可自行进行现场勘察，应提前深入了解原水站系统情况，以确保中标后与运维单位对接并承担相应责任，时间：2022年8月17日-2022年8月19日。
（2）现场勘查联系人及联系方式：夏文文，025-69586268，025-69586585。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：江苏省环境监测中心
联系方式：刘雯  025-69586565
地址：南京市建邺区中和路100号
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司 
联系方式：蔡慧 025-83320576
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室
7.3项目联系方式
项目联系人：蔡慧
电　话：025-83320576 
邮箱地址：caihui@jcec.cn
第二章投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；
（3）投标人资格资信证明文件：
第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见附件）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）分项报价表（格式见附件）；
（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。
11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金：无
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率70%计算（最低6000元整），在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人的投标文件一式柒份（正本一份、副本陆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。
17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；
18.2未按照招标文件要求密封的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
 
第三章评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。
投标人可以同时参与一个分包或多个分包，如同时参与多个分包，投标文件应按分包分别制作并单独装订，否则将视为无效投标，本项目按分包1、2顺序进行评标。投标人在前一包中被推荐为第一中标候选人后，仍然参加后续包的评审，但是不在后续包中被推荐为中标候选人第一名。
包1   评分标准
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)；其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	技术服务
	人员要求
（12分）
	投标人应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员满足3人的，得3分，每增加1人，得1分，最高得5分。（须提供技术人员的劳动合同、最近1年社保缴费记录等相关证明材料。）
	5

	
	
	为本项目配置的专职技术人员中3人具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测上岗证（以省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）得3分，每增加1人，得1分，最高得5分。不满足不得分。
	5

	
	
	根据投标人的技术人员职称进行综合评审：为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人，得1分，最高得2分。（须提供相关证书复印件，原件带至现场备查。）
	2

	
	技术要求响应
（18分）
	评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：
完全响应招标文件技术规格条款要求，得8分；
优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现投标产品先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1分，最多加4分。
加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣1分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完。
	12

	
	
	总磷仪器浊度补偿功能：
根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差不超过15%的得3分；不超过20%的得2分；不超过25%的得1分；其余不得分。
	3

	
	
	总氮仪器浊度补偿功能：
根据仪器的抗浊度技术方案、抗浊度效果的第三方证明材料进行综合评分。需对不同浊度的水体进行测试，样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度大于200NTU时，与实验室数据相对偏差不超过15%的得3分；不超过20%的得2分；不超过25%的得1分；其余不得分。
	3

	
	项目方案
（17分）
	现场勘查报告：
现场勘察报告覆盖所有站点，对现场设备统计完整、信息齐全且针对每个站点给出合理改造建议的得3分；现场勘察报告未覆盖所有站点或现场勘验情况不全，相关改造建议实际意义小的得1分；未进行现场勘察或现场勘验情况差、无相关建议的不得分。
	3

	
	
	项目组织实施方案：
项目组织实施方案满足采购需求，符合相关标准和规范，能科学合理的开展工作的，满足项目实施时限要求，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。
	5

	
	
	系统集成设计方案：
根据现场勘察情况，结合站点实际情况给出适合各站点的系统集成设计方案，符合相关标准和规范，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。
	5

	
	
	评委根据投标人提供的售后技术服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于：售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等。
售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得2分；售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得1分；售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差的不得分。
	2

	
	
	评委根据投标人提供的技术培训方案进行综合打分：
培训方案优于招标文件要求的2分；技术培训方案基本满足招标文件要求的得1分；未提供技术培训方案的不得分。
	2

	企业资质、信誉、业绩
（22分）
	商务
	评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审：
完全响应招标文件《合同条款》要求得2分；
商务条款每负偏差一项扣0.5分，直至扣完。
	2


	
	质控验收技术支撑能力
	投标人具备开展技术验收的能力，投标人或其直接持股超过50%的公司具有用于技术验收的CMA资质的检测机构且在“江苏省社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的得8分，有缺项不得分；（上述CMA资质的检测机构指CMA资质证书名称与“投标人”或“投标人直接持股超过50%的公司”名称一致；或检测机构与“投标人”或“投标人直接持股超过50%的公司”的分公司名称一致；须提供CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件；如为直接持股的检测机构，须提供行政管理部门出具的证明材料或国家企业信用信息公示系统官网截图，未按上述要求提供证明材料的，不予认可）；
承诺中标后3个月内建立满足本项目要求CMA实验室的得3分，检测能力有缺项不得分； 
承诺委托有资质第三方实验室的得1分，检测能力有缺项不得分。
没有实验室且未承诺建立的不得分。
	8

	
	业绩
	投标人2019年1月1日以来，从事过与本项目类似地表水自动站建设、改造方面业绩，每提供1份业绩证明材料得1分，最高得8分（提供合同复印件等证明材料）。
	8

	
	信誉
	评委根据生态环境部门对投标人开展的地表水水质自动站建设或改造项目满意度情况（提供满意度证明等）评分，每个证明材料1分，本项最高4分（证明材料需与项目合同一致）。
	4

	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5


分包2   评分标准：
	评分因素
	评分细则
	分值

	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)；其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	30

	技术服务
（53分）
	人员
要求
（18分）
	中标人应当为本项目配备专职技术服务人员，其中专职技术人员满足3人的，得6分，每增加1人，得2分，最高得8分。须提供技术人员的劳动合同、最近1年社保缴费记录等相关证明材料。）
	8

	
	
	为本项目配置的专职技术人员3人具备省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测上岗证（以省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）得3分，不满足不得分。每增加1人具备上岗证的，得1分，最高得4分。
	4

	
	
	为本项目配置的专职技术人员中每有一个厂家设备维修培训合格证书的得2分，最高得6分。
	6

	
	技术要求响应
（18分）
	评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：
完全响应招标文件技术规格条款要求，得8分；
优于技术规格中加注“▲”符号的重要条款指标，并能体现投标产品先进性、可靠性和稳定性，确有实用价值且为用户所需，并被评标委员会认可，视为实质性正偏离，每项加1分，最多加4分。
加注“▲”符号的重要条款每负偏差一项扣1分，未加注“▲”符号的一般条款每负偏差一项扣0.5分，至扣完。
	12

	
	
	对于进口设备，投标人具备完善的仪器和配件供应渠道，提供相关协议复印件得6分，否则不得分。
	6

	
	项目
方案
（17分）

	现场勘查报告：
现场勘察报告覆盖所有站点，对现场设备统计完整、信息齐全且针对每个站点给出合理改造建议的得3分。现场勘察报告未覆盖所有站点或现场勘验情况不全，相关改造建议实际意义小的得1分。未进行现场勘察或现场勘验情况差、无相关建议的不得分。
	3

	
	
	项目组织实施方案：
项目组织实施方案满足采购需求，符合相关标准和规范，能科学合理的开展工作的，满足项目实施时限要求，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。
	5

	
	
	集成设计方案：
根据现场勘察情况，结合站点实际情况给出适合各站点的仪器集成设计方案，符合相关标准和规范，优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合不得分。
	2

	
	
	评委根据投标人提供的售后技术服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于：售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等。
售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得5分；售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得3分；售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差的不得分。
	5

	
	
	评委根据投标人提供的技术培训方案进行综合打分：
培训方案优于招标文件要求的2分；技术培训方案基本满足招标文件要求的得1分；未提供技术培训方案的不得分。
	2

	企业资质、信誉、业绩
（16分）
	商务
	评委根据投标文件中《商务条款偏离表》进行评审：
完全响应招标文件《合同条款》要求得2分；
商务条款每负偏差一项扣0.5分，直至扣完。
	2

	
	业绩
	投标人2018年1月1日以来，从事过与本项目类似建设、改造方面业绩，每提供1份获得业主认可的业绩得2分，最高得10分（提供合同复印件等证明材料）
	10

	
	信誉
	评委根据生态环境部门对投标人开展的地表水水质自动站建设或改造项目满意度情况（提供满意度证明等）评分，每个证明材料1分，本项最高4分（证明材料需与项目合同一致）。
	4

	国家政策导向
（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5


说明：
所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
2、小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
第四章采购需求
一、项目概况
1.1 项目概况
我省淮河流域平桥等5个水质自动站和太湖流域增配的平台山等6个站点藻类分类在线分析仪已连续运行了10~14年，自动监测仪器设备和系统已日渐老化，频频出现故障现象，一定程度上降低了水质自动监测数据的稳定性。为保障以上水质自动监测站及增配仪器的正常运行，确保监测数据稳定可靠，为打好全省水污染防治攻坚战提供技术支撑，根据《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）中规定的“省控水站仪器设备的使用年限一般为6年”要求，拟在2022年对淮河流域省控平桥等5个水质自动站和太湖流域增配的平台山等6个站点藻类分类在线分析仪进行更新和改造。
1.2 采购分包
本次招标内容为5个水站仪器及系统、6台藻类分类仪器的更新改造，拟分为2包，总经费约770万元，其中包1预算为350万元，包2预算420万元，具体详见表1。
表1  分包情况
	分包
	建设内容
	项目金额（万元）

	包1
	淮河流域5个站点更新改造
	350

	包2
	太湖流域6台藻类分类仪器更新改造
	420


二、建设、采购内容和总体要求
2.1建设内容
本次招标共涉及11个站点的仪器设备及系统集成改造。站点清单如下：
表2 站点建设内容统计表
	序号
	分包
	站点名
	建设时间
	拟更新改造内容
	备注
	所在地区

	1
	包1
	小吴场
	2012
	更换五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、流量计监测设备
	
	连云港

	2
	
	梁一
	2012
	更换五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、流量计监测设备
	
	盐城

	3
	
	黄桥
	2009
	更换五参数、氨氮、高锰酸盐指数、流量计监测设备，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、机柜、通讯单元、留样等）
	保留原总氮磷
	徐州

	4
	
	平桥
	2012
	更换五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、流量计监测设备，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、机柜、通讯单元、留样等）
	
	淮安

	5
	
	承德路大桥
	2008
	更换五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测设备，并更新控制系统及辅助设备（包括采配水、工控机、控制单元、机柜、通讯单元、留样等）
	
	淮安

	6
	包2
	平台山
	2010
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	太湖

	7
	
	拖山
	2010
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	太湖

	8
	
	虎山桥
	2010
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	苏州

	9
	
	庙港
	2011
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	苏州

	10
	
	陈东港
	2011
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	无锡

	11
	
	湖心观测站
	2011
	更换藻类分类仪、并更新控制系统和传输设备
	
	苏州


注：如遇点位调整，设备需根据实际情况安装至相应调整后点位。
2.2采购内容
表3  采购内容
	序号
	分包
	系统分类
	仪器设备明细
	规格及技术参数
	数量

	1
	包1
	水质自动监测仪器
	五参数水质自动分析仪
	见技术要求
	5

	2
	
	
	高锰酸盐指数水质自动分析仪
	
	5

	3
	
	
	氨氮水质自动分析仪
	
	5

	4
	
	
	总磷水质自动分析仪
	
	4

	5
	
	
	总氮水质自动分析仪
	
	4

	6
	
	
	流量计
	
	4

	7
	
	控制、数据通讯、辅助单元及系统升级改造
	系统控制单元（含工控机、监控软件、VPN及通讯设备）
	
	3

	8
	
	
	采配水单元（含自动留样单元）
	
	3

	9
	
	
	辅助单元
	
	3

	10
	包2
	水质自动监测仪器
	藻类分类仪
	见技术要求
	6

	11
	
	控制、数据通讯
	系统控制单元及数据传输设备
	
	6


2.3总体要求
2.3.1 “▲”指标为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。
2.3.2 本项目可自行进行现场勘察，各位潜在投标人应提前深入了解原水站系统情况，以确保中标后自行与运维单位对接并承担相应责任。
2.3.3 现场勘查联系人及联系方式：夏文文，025-69586268，025-69586585。
2.3.4 ▲中标人需根据国家及我省相关规范要求，自备或委托有资质实验室开展水站验收工作。
2.3.5 ▲中标人必须完成站房原有仪器（包括自动监测仪器、水站系统、辅助设备）的拆除及清点工作，并搬运至业主指定地点。同时协助完成资产的清点工作，并解决相关遗留问题，如需报废的需配合完成报废程序。
2.3.6 投标人自2019年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中出现投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函原件。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。
三、水站自动站改造技术要求
3.1
总体技术要求
3.1.1 投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。（投标文件中须提供水质自动站建设业绩证明材料：合同或中标通知书复印件）。
3.1.2 ▲投标人需确保更新改造后的水站系统能够接入江苏省水环境自动监测数据管理平台；流量计应具备独立上传数据功能；中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。
3.1.3 ▲当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。
3.1.4 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。所有仪器产品应在国内有较高的市场份额。需提供仪器的彩页说明。
3.1.5 本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠，宜选用在国内生态环境系统或招标中有成熟应用业绩的品牌仪器。
3.1.6 仪器需经过国家权威部门EPA或TUA或CPA和CMA等国家级权威计量部门或国家级生态环境部门认证（投标文件中须提供相关证书复印件）。
3.1.7 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。
3.1.8 投标人必须提供原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。
3.1.9 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标，未列明之处请参考《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》、《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行》（总站水字〔2019〕649号）等技术要求。
3.1.10 ▲投标文件中须提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号，提供仪器设备运行所需要的试剂及详细配制方法。
3.1.11 投标文件中须提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。系统集成方案应一站一策。
3.1.12本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。
3.1.13 水质自动站须实现仪器及系统关键参数的采集及上传工作，仪器和系统能够反控，并能实现超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。
3.1.14 中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。
3.1.15 水质自动站和省中心平台配套的软件系统必须正版。
3.1.16 现场数据库须定期自动备份，监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。
3.1.17 ▲中标人必须提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。
3.1.18 ▲中标人必须确保原集成入系统的流量计等仪器的独立运行，并接入江苏省水环境自动监测数据管理平台，提供江苏省水环境自动监测数据管理平台运维单位接入数据承诺书。
3.1.19 中标单位负责对水站现场运维单位人员进行培训，并做好与运维单位的交接工作。交接时应提供本项目的全部档案，内容包括：仪器说明书、维护手册、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告；辅助设备的备件、保修卡、验收材料、设备档案、交接记录等。
3.1.20 ▲本次采购的相关仪器设备须适用于我省高浊度水体的检测，因此须具备相应的抗浊度干扰能力。
3.1.21 ▲应根据水站所处断面的实际情况和管理要求调整流量计的安装位置，避开死水区、缓流区及障碍物，并针对断面情况设计具体的安装方案。
3.2
主要规范及标准
3.2.1
《水污染物排放总量监测技术规范》
3.2.2
《水和废水监测分析方法》（第四版）
3.3.3
《环境水质监测质量保证手册》
3.2.4
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
3.2.5
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）
3.2.6
《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）
3.2.7
《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）
3.2.8
《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）
3.2.9
《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）
3.2.10 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）
3.2.11 《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）
3.2.12 《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）
3.2.13 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）
3.2.14 《地表水自动监测技术规范》（HJ/T 915-2017）
3.2.15 《河流流量测验规范》（GB50179-2015）

3.2.16 《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）
3.3
水站仪器设备技术要求
3.3.1 分析方法要求
自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法： 
表4 自动监测仪器分析方法
	序号
	项目
	方法
	参照标准

	1
	水温
	温度传感器法
	GB/T 13195-1991

	2
	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986

	3
	溶解氧
	膜电极法或荧光法
	HJ 506-2009

	4
	电导率
	电导池法、电极法
	/

	5
	浊度
	光散射法
	GB 13200-1991

	6
	高锰酸盐指数
	高锰酸盐氧化还原法
	GB11892-89

	7
	氨氮
	氨气敏电极法/水杨酸分光光度法
	HJ/T101-2019

	8
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-1989

	9
	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636-2012

	10
	流量
	声学多普勒法
	SL337-2006

	11
	藻类分类
	荧光法
	/


3.3.2 自动监测仪器技术参数要求
水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮九项参数的技术指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（CCEP认证）或省级及以上环保类行业协会等机构出具的检测报告为准。需提供仪器关键零部件清单，并与检测报告中所列的一致，否则相关技术参数业主有权不予认可。
表5  自动监测仪器技术参数
	项目名称
	技术要求

	性能指标
	水温
	检测范围
	0℃～60 ℃，可调

	
	
	准确度
	±0.2 ℃

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	pH
	检测范围
	pH 0～14 （0～40 ℃），可调

	
	
	准确度
	±0.1 pH

	
	
	重复性
	±0.1 pH

	
	
	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1 pH

	
	
	响应时间
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±0.1 pH

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.1 pH

	
	溶解氧
	检测范围
	0～20 mg/L，可调

	
	
	准确度
	±0.3 mg/L

	
	
	零点漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	量程漂移
	±0.3 mg/L

	
	
	重复性
	±0.3 mg/L

	
	
	响应时间（T90）
	≤120 s

	
	
	温度补偿精度
	±0.3 mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	±0.3 mg/L

	
	电导率
	最小检测范围
	0～500 mS/m（0～40℃），可调

	
	
	准确度
	±1%

	
	
	重复性
	±1%

	
	
	零点漂移
	±1%

	
	
	量程漂移
	±1%

	
	
	响应时间（T90）
	≤30s

	
	
	温度补偿精度
	±1%

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	水样浓度＞100 μS/cm  ±10%

	
	
	
	水样浓度≤100 μS/cm  ±10μS/cm

	
	浊度
	检测范围
	0～1000NTU，可调

	
	
	准确度
	±5%

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	零点漂移
	±3%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	线性误差
	±5%

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	高锰酸盐指数
	检测范围
	0～20mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±5%

	
	
	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±5%

	
	
	检出限
	≤0.5 mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720 h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	氨氮
	检测范围
	0～10 mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	≤0.02 mg/L

	
	
	量程漂移
	≤1.0%

	
	
	示值误差
	标液浓度为2.0 mg/L时   ± 8.0%

	
	
	
	标液浓度为5.0 mg/L时   ± 5.0%

	
	
	
	标液浓度为8.0 mg/L时   ± 3.0%

	
	
	重复性
	≤2%

	
	
	记忆效应
	标液浓度为8.0mg/L→2.0 mg/L  ± 0.3 mg/L

	
	
	
	标液浓度为2.0mg/L→8.0 mg/L  ± 0.2 mg/L

	
	
	检出限
	≤0.05mg/L

	
	
	pH干扰试验
	± 6%

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	
	最小维护周期
	≥168h

	
	
	功能
	根据现场勘查情况选择合适原理仪器，采用水杨酸分光光度法的仪器需具有浊度补偿功能

	
	总磷
	检测范围
	0～2mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±10%

	
	
	直线性
	±10%

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±10%

	
	
	检出限
	≤0.01mg/L

	
	
	MTBF(无故障运行时间)
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	
	▲抗浊度干扰功能
	应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料

	
	总氮
	检测范围
	0～20mg/L，可调

	
	
	零点漂移
	±5%

	
	
	量程漂移
	±10%

	
	
	直线性
	±10%

	
	
	准确度
	±10%

	
	
	重复性
	±10%

	
	
	检出限
	≤0.1mg/L

	
	
	MTBF
	≥720h/次

	
	
	实际水样比对试验
	按总站水字[2019]649号要求执行

	
	
	▲抗浊度干扰功能
	应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超过25%，需提供相关测试证明材料

	
	藻类分类仪
	功能
	采用荧光技术，通过检测不同激励光作用下叶绿素荧光强度确定不同类藻各自贡献的叶绿素a的浓度、不同类藻的藻密度，把藻类分为绿藻、蓝绿藻、棕藻（硅藻和腰鞭毛藻）和隐藻共四类分别检测；能够显示相应藻类的细胞数，及总细胞数。

	
	
	检测范围
	0-500μg/L（每种）

	
	
	叶绿素分辨率
	0.01μg/L

	
	
	检出限
	0.05μg/L

	
	
	温度范围
	-2-40℃

	
	
	▲透光度
	0-100%

	
	
	补偿参数
	透明度检测补偿和黄色物质补偿

	
	
	刺激光数量
	不小于6种不同的刺激光用于检测叶绿素（不含紫外补偿刺激光）

	
	
	测量光源
	370nm, 470nm, 525nm, 570nm, 590nm and 610nm

	
	
	电源
	太阳能供电 ，110/230v 50/60Hz 24V DC

	
	
	数字接口
	RS485或以太网、有线、无线网络可接入，方便信号输入输出

	
	
	维护周期
	>7天/次

	
	流量计
	测速范围
	±10m/s

	
	
	流速分辨率
	0.001m/s

	
	
	流速测量精度
	±0.2cm/s；±0.5%

	
	
	最大剖面层数
	128层，并可显示分层剖面流速

	
	
	水位测量范围
	0.1-18m

	
	
	率定系数
	根据率定结果和水深变化情况自动校准流速流量

	
	
	防水深度
	水下50m

	
	
	检查报告
	需提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（复印件），检测内容需涉及相关功能及重要物理参数

	
	
	其他
	独立采集传送和发送数据，内置通讯防雷，达到三级防雷标准；内置存储和数据超时补发功能，可存储一年以上流速流量数据；具有水位过低自动报警功能。

	功能要求
	具有分析仪器过程日志记录功能

	
	存储不少于1个月的原始数据和运行日志

	
	仪器应具有量程切换功能

	
	▲氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮能接受远程控制指令

	
	▲氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮具备自动零点核查、跨度核查、零点校准和标样校准功能（能在仪器上查询24小时零点漂移、24小时量程漂移、零点校准、标样校准等质控数据和水样测试数据，需提供仪器截图证明）

	
	▲氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮可扩展或通过外置质控装置能够实现自动加标回收率测试功能

	
	具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能

	
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪应具有三级管理权限

	
	具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息

	
	具有仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示

	
	具有RS-232或RS-485标准通讯接口

	
	能兼容《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）

	
	监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力；浮标站多参数水质检测仪0.5小时1次


3.3.3 自动监测系统集成技术要求
3.3.3.1 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警信息。
3.3.3.2 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。
3.3.3.3 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。
3.3.3.4 ▲必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。
3.3.3.5 ▲具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；具体关键参数和指令参考《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。
3.3.3.6 能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
3.3.3.7 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。
3.3.3.8 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。
3.3.3.9 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。
3.3.3.10 ▲更新仪器设备或水站系统必须满足与原有水站系统和仪器的匹配性和兼容性。必须保证能够接入原有水站系统或原有仪器，实现系统控制，并接入相关关键参数。
3.3.3.11 系统中关键部件（如阀门、接头、PLC等）应使用国内外优质知名产品。
3.3.4 采水单元技术要求
3.3.4.1 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施。
3.3.4.2 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。
3.3.4.3 采用双泵／双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。
3.3.4.4 采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启功能。
3.3.4.5 根据各个采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。
3.3.4.6 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备水气反冲洗功能。
3.3.4.7 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。
3.3.4.8 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。
3.3.4.9 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。
3.3.4.10 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。
3.3.4.11 水质五参数自动监测仪必须使用原水，如具备条件应采用原位监测方式。
3.3.4.12 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。
3.3.4.13 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。
3.3.5 配水及预处理单元技术要求
3.3.5.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。
3.3.5.2 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。
3.3.5.3 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。
3.3.5.4 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能，支持扩展质控模块的功能。
3.3.5.5 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。
3.3.5.6 五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。
3.3.5.7 五参数、叶绿素、蓝绿藻等电极法仪器能够实现独立连续运行，实现小于1小时1次的数据采集频次。
3.3.5.8 针对不同分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理。
3.3.5.9 具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。
3.3.5.10 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。
3.3.5.11 ▲针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，一般大于200NTU时应将沉降时间延长至1h、大于500NTU时应采用离心或过滤方式进行预处理，确保水样进入比色法仪器时的浊度小于20NTU，并具备自动切换预处理系统工作功能。针对藻类较多水体采用63微米过滤。
3.3.6 控制单元技术要求
3.3.6.1 必须支持中文显示，操作方便。
3.3.6.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。
3.3.6.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。
3.3.6.4 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示。
3.3.6.5 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。
3.3.6.6 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。
3.3.6.7 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。
3.3.6.8 具备对留样单元的留样、排样的控制功能。
3.3.6.9 能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。
3.3.6.10 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。
3.3.6.11 具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。
3.3.6.12 具有三级权限管理功能。
3.3.6.13 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。
3.3.6.14 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。
3.3.6.15 能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至中心平台。
3.3.6.16 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。
3.3.6.17 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
3.3.6.18 ▲高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须根据相关规范要求实现将零点校准、标液校准等校准信息上传至工控机及中心平台。
3.3.6.19 ▲温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统。
3.3.6.20 工业控制计算机：CPU
    8核以上2020年最新技术处理器

               内存
    ≥16GB

               硬盘容量   ≥512GB

               显示器
    ≥23英寸

               通讯接口   RS232/485 COM口，不小于8个


                         网口，不少于2个
3.3.7 留样单元技术要求
3.3.7.1 所留水样需在4±2℃低温保存。
3.3.7.2 留样瓶具有密封功能。
3.3.7.3 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个瓶，容量≥500mL。
3.3.7.4 具有留样后自动排空的功能。
3.3.7.5 配置门禁系统。
3.3.7.6 具有留样失败报警功能。
3.3.8 辅助单元技术要求
3.3.8.1 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。
3.3.8.2 配备UPS（总功率≥6KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、三相稳压电源功率≥10KW）。
3.3.8.3采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。
3.3.8.4 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。
3.3.8.5 安装站房防雷。为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。
3.3.8.6 站房须安装自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。
3.3.8.7 根据需要配置相应的空气压缩系统。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。
3.3.8.8 全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。
3.3.8.9 应保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2℃低温保存。
四、服务要求
4.1 项目实施期间的质量保证要求
4.1.1 不得以任何形式转包于他方。
4.1.2 系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由投标人承担。
4.1.3 必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。
4.1.4 中标人必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。
4.1.5 为确保系统高质量建设，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。投标人必须提供详细的项目管理组织构架、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的主要项目情况。
4.1.6 自动监测站在正式验收之前，仪器设备的安全由投标人负责，须保证验收交付时设备完好。
4.1.7 自动监测站在正式交付之前，运行所需的试剂、水电通讯等费用由投标人承担，以保证交付之前系统稳定运行。
4.2 供货及投入正常运转的时限要求
4.2.1 合同签订之日起30天内到货，货品须送至业主方指定地点。投标人应制订明确的合同交货进度表。
4.2.2 合同签订之日起120天内完成项目所有建设内容，包括到货验收、仪器安装调试、系统功能检查、仪器性能测试、连续30日试运行及技术验收工作。试运行期间保证正常运行。
4.2.2 提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。
4.2.3 工期要求不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。
4.3 验收办法
4.3.1 投标人应具备开展技术验收的能力，提供详细的验收方案，明确实验室、验收计划，强调验收时效性。
4.3.2 项目完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求—站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）和《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）等技术要求开展验收工作。流量计须按《河流流量测验规范》（GB50179-2015）要求提供率定报告。
4.3.3 货物到达安装现场后，投标人和采购人（或委托方）共同打开包装验货检查货物数量及规格。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。业主在相关站点完成建设内容后，由投标人提供初步验收报告，江苏省环境监测中心组织初步验收，相关费用由投标人承担。
4.3.4 根据相关技术规范要求考察系统运行情况，进行性能测试，由投标人提供最终验收报告，江苏省环境监测中心组织整体验收，相关费用由投标人承担。
4.3.5 仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。
4.4、质量保证
4.4.1 在水站交接前，投标人应提供完备的水站运行质量保证服务，确保水站数据质量满足国家和省内有关规范要求。
4.4.2 在水站交接前，投标人应定期对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合省监测中心、驻市中心进行水站质量保证和质量质控工作。
4.5
服务与技术支持
4.5.1
中标人应当在江苏省配备专职技术服务人员，其中专职技术人员不得少于3名。提供服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。驻场人员的管理应满足业主的相关需求。
4.5.2
质保期
4.5.2.1
自整体系统验收合格之日起算不少于3年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括因仪器系统质量问题的维修和技术支持。在质保期结束后以优惠价格提供备品配件。
4.5.2.2
投标人应在投标时提供耗材及备品备件的报价表，质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并保证价格不超出报价表报价。
4.5.3
服务和技术支持要求
4.5.3.1
在安装调试、试运行期间和质保期内，中标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后做到4小时内响应，12小时内到达现场，72小时解决出现的问题。否则买方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担，同时在承诺的响应时间内不能解决问题的将在履约保证金中扣除1000元/次。
4.5.3.2
投标人在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。
4.5.3.3
软件升级及系统扩展方案：中标方必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。
4.5.3.4
供应商专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
4.5.3.5
要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。
4.5.4
技术培训
4.5.4.1
现场培训
4.5.4.1.1
参加人数：2-5人/每站；
4.5.4.1.2
培训地点：安装现场；
4.5.4.1.3
时间：在安装调试后10天内进行，为期3天；
4.5.4.1.4
内容：仪器的操作和维护及常见故障的诊断和排除。
4.5.4.2
培训要求
4.5.4.2.1
投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。
4.5.4.2.2
投标人必须提供正式的现场培训计划和培训材料提纲，中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括本系统操作介绍、系统中相关设备操作规范、软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册等。
4.5.4.2.3
培训所需所有费用由中标人承担。
4.6
其他要求
4.6.1
系统的完整性：中标人提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则系统正常运行所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。
4.6.2
提供的设备要求：
4.6.2.1
投标人提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是全新、符合国家质量检测标准的（附检测报告复印件），符合《招标货物一览表》中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件），所有的原材料必须无任何缺陷。所有的设备和安装要符合国家行业标准。
4.6.2.2
所提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。
4.6.2.3
投标人应在投标文件中列出维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。
4.6.3
提供技术文件要求
4.6.3.1
中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。
4.6.3.2
技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。
4.6.3.3
自动监测仪器所采用的分析方法的名称、标准代号及分析方法的中文说明书。
4.6.4 中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。
4.6.5 如个别水站因重大变化导致不能开展建设，招标人将与中标人协商解决相应站点的款项拨付的问题。
第五章主要条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）
项目名称：2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目
项目编号：
甲方：（买方）江苏省环境监测中心
乙方：（卖方）
招标代理机构：
分包号：
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
1.1 项目内容：乙方根据招标文件的要求负责XX流域XX的更新改造工作，本合同为2022年度省级水质自动监测站及增配仪器更新改造项目（招标编号XX）两个招标分包中的第X包。
1.2 数量（单位）：XX流域共计XX个站点
二、合同金额
本合同金额为（大写）：_______________圆（________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳中标金额的10%（人民币_________元）作为本合同的履约保证金。
6.2项目整体技术验收合格正常运行一年后退还履约保证金（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期限
乙方按照招标文件的要求提供相应服务。
九、货款支付
9.1合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后预付合同额的30%，项目整体技术验收完成后支付合同额的70%。
9.2实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。
十.税
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货品、逾期验收的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
  甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
经办人：
联系电话：                    联系电话：           
                        签订日期：      年    月   日 
第六章附件
（项目名称）
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））
	序号
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。
3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日     期：        年    月    日
委托代理人的身份证的复印件:
 
 
 
附件三、报价表
开标一览表
项目名称：项目编号：
	投标保证金
	金额（大写）：人民币元整
形式：银行电汇
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币
大写：人民币
	

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）
	

	小微型企业产品金额
	元
	


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
附件四、分项报价表格式
分项报价表
	序号
	分项内容
	制造商名称及产地
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	是否小、微企业产品（货物或服务）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元(小数点保留两位)


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
 
 附件五、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
项目名称：
项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离
	备注

	 1
	质保期
	 
	 
	 
	

	 2
	售后技术服务要求
	 
	 
	 
	

	3 
	交付时间
	 
	 
	 
	

	 4
	交付方式
	 
	 
	 
	

	 5
	交付地点
	 
	 
	 
	

	6
	付款方式
	
	
	
	

	7
	培训要求
	
	
	
	

	8
	其他
	……
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
 
 
附件七、技术说明与服务方案
技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：
 
附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
附件九、投标人类似业绩情况表
投标人近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
附件十：企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：     
日期：  
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：    
日期：  
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
附件十一、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
江苏省设备成套股份有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人：（公章）
日期：年月

附件十二、资格资信证明文件
附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）
第20页共62页

