南通市肿瘤医院
X射线计算机体层摄影设备等采购项目
项目编号：1009-2241HOLLY36M
招  标  文  件
	采购人：
	南通市肿瘤医院

	采购代理机构：
	江苏弘业国际技术工程有限公司

	日  期：
	2022年8月


目  录
4第一部分  招标公告


7第二部分  投标人须知


21第三部分  资格审查及评标办法


24第四部分  采购需求


30第五部分  合同格式及条款


41第六部分  投标文件格式


第一部分  招标公告
项目概况
南通市肿瘤医院X射线计算机体层摄影设备等设备采购项目的潜在投标人应在江苏弘业国际技术工程有限公司获取招标采购文件，并于2022年9月6日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：1009-2241HOLLY36M
项目名称：南通市肿瘤医院X射线计算机体层摄影设备等采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：870万元

采购需求：

	包号
	名称
	数量（台/套）
	预算单价（万）
	预算总价（万）
	是否接受进口
	保修期（年）

	1
	CT（X射线计算机体层摄影设备）及数字胃肠机(数字医用诊断X射线透视摄影系统）
	各一台
	700
	700
	否
	≥1年

	2
	钬激光治疗机
	1台
	 80
	 80
	否
	≥3年

	3
	胃镜洗消机（全自动内窥镜清洗消毒机）
	2台
	45
	 90 
	是
	≥3年


供货安装地点： 南通市肿瘤医院指定地点。

质量要求：合格标准，符合相关国家标准、行业标准及招标采购文件的要求与标准。

本项目不接受联合体投标。

二、投标申请人的资格要求：
1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（2）2021年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（2022年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；

（3）2022年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：
（1）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖投标人公章）；
（2）投标货物若为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）；
（3）若所投产品为医疗产品，投标人所投设备的制造商须具有有效的国家医疗械注册证和医疗器械产品注册登记表（提供复印件并加盖投标人公章）；
（4）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(复印件加盖投标人公章）；
（5）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖投标人公章）；
（6）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动，提供“信用中国www.creditchina.gov.cn”网页查询截图（复印件并加盖投标人公章）；
（7）投标人法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。
三、招标文件的发售
1、招标文件发售时间：公告之日起至2022年8月23日 17：00  （北京时间)
2、方式：
2.1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；
2.2、选择项目填写正确的供应商信息；
2.3、上传以下材料：
①法定代表人身份证(复印件)或者具有法定代表人签名的法定代表人授权书（原件）及被授权人的身份证（复印件），加盖公章；
②投标单位营业执照复印件加盖公章。 
3、招标文件售价：600元/份（现场递交）。
四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点
1、招标文件递交截止时间和开标时间为：2022年9月6日14点00分（北京时间）
2、招标文件递交地点和开标地点：江苏省南通市中环路30号弘业大厦4楼。
五、其他补充事宜
1、本项目无需缴纳投标保证金.
2、账户信息：
户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司
开户银行：中国银行南京市中华路支行   

账    号：527460884999
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日，公告平台“江苏政府采购网”。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南通市肿瘤医院
地址：江苏省通州区平潮镇通扬北路30号
联系方式：丁老师  0513-86712715
2.采购代理机构信息
名称： 江苏弘业国际技术工程有限公司 
地址：南京市中华路50号弘业大厦20楼2008室
联系方式：025-52278423
传  真：025-52278761
邮箱：hollyzbzy@artall.com
3.项目联系方式
项目联系人：茅燕凤
电 话： 025-52278423/15951603205
第二部分  投标人须知
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	投标保证金：本项目不收取。

	3
	投标有效期
	90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	5
	投标文件的装订、密封及标记
	(1) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”均应单独密封，单独递交。

(2) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”在封套上注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”。

(3) 所有封套上均须按如下格式写明：

  采购文件编号：

  采购项目名称：

  投标人的全称、地址、邮编和电话。

并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。

(4) 未按上述规定密封的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。

	6
	评标办法
	综合评分法

具体评标办法详见招标文件第三部分。

评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	7
	中标通知书领取
	领取地址：南通市中环路30号弘业大厦5楼。

	8
	中标服务费的收取
	本项目中标服务费参照发改价[2011]534号文收取。

	9
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为工业。


一、总 则
1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》、《刑法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、强制和优先采购：政府采购强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。节能产品和环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局制定的《节能产品政府采购品目清单》、《节能标识产品政府采购品目清单》的产品。
二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知； 

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期1日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以通过邮件通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。 

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。
9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

11.1.2 2021年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（2022年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；

11.1.3 2022年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11.1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.1.6投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖投标单位公章）；

11.1.7投标货物若为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）；

11.1.8若所投产品为医疗产品，投标人所投设备的制造商须具有有效的国家医疗械注册证和医疗器械产品注册登记表（提供复印件并加盖投标单位公章）；

11.1.9医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(复印件加盖投标单位公章）；

11.1.10投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖投标单位公章）；
11.1.11拒绝列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动，提供“信用中国www.creditchina.gov.cn”网页查询截图（复印件并加盖投标单位公章）。

11.2法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖投标单位公章）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；

11.5.2货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

11.5.3货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

11.5.6技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.6商务文件

11.6.1投标人承担的类似项目业绩一览表，提供合同复印件加盖投标单位公章；

11.6.2其他商务文件。

11.7投标人认为有必要提供的其它材料。

11.8以上所有资料均须加盖投标单位公章（未加盖投标单位公章或加盖的为非投标单位公章的投标文件将被拒绝）。

注：投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；

12、 投标文件的加密：此条款本项目不适用。
13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金：本项目不收取。
15、投标有效期
15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。 

16.2在递交投标文件截止时间前，投标人有权修改、撤回其投标文件；在递交投标文件截止时间后，除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

17.2 未按本招标文件前附表要求密封的投标文件。

五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.4投标文件出现商务条款（包括付款方式、交货期、质保期等）的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应的；

18.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.6投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.7 投标文件中投标人资质、

 HYPERLINK "file:///D:\\桌面\\8.15%20改%20定稿%2036M%20南通市肿瘤医院招标文件.docx" \l "_Toc14913_WPSOffice_Level2" 投标人财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金凭据、

 HYPERLINK "file:///D:\\桌面\\8.15%20改%20定稿%2036M%20南通市肿瘤医院招标文件.docx" \l "_Toc26460_WPSOffice_Level2" 履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、

 HYPERLINK "file:///D:\\桌面\\8.15%20改%20定稿%2036M%20南通市肿瘤医院招标文件.docx" \l "_Toc14315_WPSOffice_Level2" 无重大违法行为声明、

 HYPERLINK "file:///D:\\桌面\\8.15%20改%20定稿%2036M%20南通市肿瘤医院招标文件.docx" \l "_Toc24842_WPSOffice_Level2" 投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、开标一览表、明细报价表、

 HYPERLINK "file:///D:\\桌面\\8.15%20改%20定稿%2036M%20南通市肿瘤医院招标文件.docx" \l "_Toc31989_WPSOffice_Level2" 中小企业声明函、技术响应偏差表、商务响应偏差表、质量保证及售后服务方案未签字和盖章的；

18.8 投标文件中无评分索引表的；

18.9其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4招标文件中约定的其他投标将被拒绝的情形

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管等部门代表有权参与监管。
23.2开标会议由代理机构工作人员主持。

23.3开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价等主要内容。

开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。因投标人原因未签字确认的，视同认可开标结果。

24、开标流程

主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1宣读开标会议纪律；

24.2公布投标单位名单；

24.3唱标；

24.3.1 如项目有多个分包，按项目分包顺序依次唱标；

24.3.2 每一分包按照递交投标文件的逆顺序唱标；

24.4开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购代理机构或采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    ⑤电子文件与纸质文件不一致的，以纸质文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加投标的小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1） 供应商为小企业，且符合小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。

本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

28.6推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
七、中标及合同签订
29、标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则取消中标资格，并报相关监管部门按规定依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

30、确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31、中标通知书

31.1中标结果在“江苏政府采购网”发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32、签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

32.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.5采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.6.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、验收及付款

33、验收

33.1采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

34、付款

34.1中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见36.2），将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 

35.4质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期； 

（5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按36.3条规定提供授权委托书）。 

35.5质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

35.6招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

35.7招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.8提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

35.9对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，报请财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第三部分  资格审查及评标办法
一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照）
	合法有效

	2021年度的财务报表
	符合招标文件要求

	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	符合招标文件要求

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合招标文件要求

	无重大违法行为声明
	符合招标文件要求

	投标人资质
	符合招标文件要求

	信用信息（信用中国查询截图）
	符合招标文件要求

	非联合体投标
	不接受联合体投标


二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


3、 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	1、报价：30分
（初步评审合格的供应商的报价经勘误、缺漏项等因素修正后的最终价格作为该供应商评审价，评审价格最低者得30分，其它家得分=评审最低价/各家的评审价*30分）
2、技术、性能、配置：40分
（满足文件基本要求得40分，★项关键参数每负偏离一项扣5分，一般项每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，最高分40分，最低分0分）
说明：供应商对于技术参数的响应，需提供制造商印发的技术白皮书或彩页资料等进行佐证或提供其他证明材料；对于投标过程中出现的虚假响应，经评标委员会评定可进行废标处理。
3、售后服务方案：8分
（供应商根据项目具体的实施情况自主制定整体实施方案、进度安排、设备使用维护、培训方案、验收方案等。根据方案全面有效合理可行性强的得8分；方案较完善较全面可行性较强的得5分；方案简单有缺失点编写可行性不强的得2分；不提供不得分）
4、质保期及交货期：7分
（质保期：满足文件最低要求的不得分；每增加1年质保加2分，满分4分；
交货期：满足文件最低要求的不得分，每提前10天加1分，满分3分）
5、所投产品综合性能评价及业绩：10分
5.1所投产品综合性能评价（5分）
5.1（由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的技术彩页、产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。）
5.2（该产品的销售业绩，每提供一份完整合同（2019年起，与投标品牌型号一致的合同，以签字日期为准）得1分，最多得5分。合同提供复印件即可，但须有清晰地合同主体，公章，联系人，日期等信息。）
6、项目实施、验收方案（5分）

6.1投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得5分；方案较完整，进度安排较合理得3分；方案简单，可执行性一般得1分，其余或不提供不得分。


附：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的

价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网

http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书

复印件为准）。

6、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
第四部分  采购需求
货物需求一览表和技术规格
货物需求一览表
	包号
	名称
	数量（台/套）
	保修期（年）
	交货期

	1
	CT（X射线计算机体层摄影设备）及数字胃肠机(数字医用诊断X射线透视摄影系统）
	各1台
	≥1年
	合同签订后60天内

	2
	钬激光治疗机
	1
	≥3年
	合同签订后60天内

	3
	胃镜洗消机（全自动内窥镜清洗消毒机）
	2
	≥3年
	合同签订后60天内

	付款方式：设备验收合格后一个月内支付合同总价的90%，余款在验收合格满一年后付清。


技术参数
第一包：X射线计算机体层摄影设备及平板数字胃肠机   各1台

品目一：X射线计算机体层摄影设备
	1.
	探测器及扫描架系统

	1.1
	滑环类型：低压滑环

	1.2
	扫描架孔径 ≥70cm

	1.3
	扫描架倾角（非数字倾角）≥±30°

	1.4
	三维激光定位系统：具备

	1.5
	机架按键预设扫描协议功能 ≥2组

	1.6
	机架冷却方式：风冷

	1.7
	机架控制面板 ≥4块

	★ 1.8
	探测器排数 ：大于等于60排，且小于64排

	★ 1.9
	探测器Z轴覆盖宽度 ≥40 mm

	★ 1.10
	每排探测器单元数（X-Y轴）≥930个

	★ 1.11
	探测器单元Z轴最小尺寸 ≤0.5mm

	1.12
	数据采样率  ≥4800views/圈

	1.13
	提供无线一体化心电监测系统

	1.14
	人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置

	1.15
	人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置

	1.16
	人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动定位；患者位置发生变化时，自动更新定位

	1.17
	人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV

	2
	X线球管及高压发生器

	★2.1
	球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU

	2.2
	球管阳极最大散热率 ≥1300kHU/min

	2.3
	球管最大电流 ≥667mA

	2.4
	球管最小电流 ≤6mA

	2.5
	球管最大电压 ≥140KV

	★2.6
	最小球管电压 ≤70KV

	2.7
	球管电压可调档位数量 ≥5档

	2.8
	球管最大焦点 ≤1.0mm×1.0mm

	★ 2.9
	球管最小焦点 ≤0.7mm×0.7mm

	★ 2.10
	高压发生器实际功率（不含等效概念）≥80kW

	3
	扫描床系统

	3.1
	扫描床长度  ≥260cm

	3.2
	扫描床可扫描垂直升降最低高度  ≤48cm

	3.3
	扫描床可扫描垂直升降最高高度  ≥95cm

	3.4
	扫描床水平移动范围  ≥210cm

	3.5
	扫描床水平可扫描范围  ≥170cm

	3.6
	扫描床水平移动最高速度  ≥200mm/s

	3.7
	扫描床水平移动最小速度  ≤2mm/s

	3.8
	扫描床垂直升降最高速度  ≥40mm/s

	3.9
	扫描床承重量  ≥205kg

	3.10
	扫描床移动精度 ≤±0.25mm

	3.11
	提供扫描床控制脚踏开关

	3.12
	提供一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查

	3.13
	提供一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品

	3.14
	提供一体化扫描床纸床单架

	4
	扫描参数

	★ 4.1
	机架最快旋转扫描时间（不含等效概念） ≤0.33秒/360° 

	4.2
	最薄扫描层厚  ≤0.5mm

	4.3
	最薄图像重建层厚  ≤0.5mm

	4.4
	扫描重建视野范围  ≥50cm

	4.5
	定位片扫描长度  ≥170cm

	4.6
	最大螺距 ≥2.0

	4.7
	最小螺距 ≤0.1

	4.8
	单次螺旋连续最长扫描时间  ≥100秒

	4.9
	具备自动螺旋

	4.10
	具备10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像

	4.11
	具备70KV双低成像技术

	5
	图像质量

	5.1
	X-Y轴空间分辨率@0%MTF  ≥20LP/CM

	5.2
	Z轴空间分辨率@0%MTF  ≥20 LP/CM

	5.3
	密度分辨率  ≤2mm@0.3%

	5.4
	各向同性空间分辨率  ≤0.25mm

	5.5
	CT值范围：-1024HU ~ +8191HU

	5.6
	图像重建矩阵  ≥1024×1024

	5.7
	百万数据平台，百万像素算法，1024矩阵重建

	6
	主控制台计算机系统

	6.1
	CPU ≥4核

	6.2
	内存 ≥24GB

	6.3
	硬盘容量  ＞1TB

	6.4
	图像存储量  ≥900,000幅(512矩阵不压缩图像)

	6.5
	液晶显示器尺寸 ≥24英寸

	6.6
	液晶显示器分辨率 ≥1920×1200

	6.7
	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

	6.8
	自动语音系统及双向语音传输

	6.9
	主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能

	7
	原厂高级图像后处理工作站

	7.1
	CPU ≥4核

	7.2
	内存 ≥24GB

	7.3
	硬盘容量 ＞1TB

	7.4
	永久贮存刻录方式：DVD

	7.5
	液晶显示器尺寸  ≥24英寸

	7.6
	液晶显示器分辨率  ≥1920×1200

	7.7
	图像格式、传输存储：DICOM 3.0

	8
	临床应用软件

	8.1
	多平面重建MPR 

	8.2
	最大密度投影(MIP) 

	8.3
	最小密度投影(MinIP) 

	8.4
	曲面重建(CPR) 

	8.5
	容积三维重建 (VR) 

	8.6
	区域生长容积分析功能

	8.7
	表面重建（SSD）

	8.8
	容积漫游（VRT）

	8.9
	组织裁剪

	8.10
	自适应滤波条状伪影消除技术

	8.11
	图像增强技术

	8.12
	图像减影功能

	8.13
	CT电影功能

	8.14
	CT血管造影（CTA）

	8.15
	CT三维仿真内窥镜显示功能

	8.16
	高级血管分析软件包

	8.16.1
	零减影头颈部血管成像功能

	8.16.2
	一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能

	8.16.3
	头颈部血管进行追踪功能

	8.16.4
	头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能

	8.16.5
	一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 

	8.16.6
	体部血管进行追踪

	8.16.7
	体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量

	8.17
	灌注软件包

	8.17.1
	神经系统灌注软件包

	8.17.1.1
	提供Stroke和Tumor两种计算协议

	8.17.1.2
	自动执行软组织分割、动静脉定义

	8.17.1.3
	自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

	8.17.1.4
	自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax 等灌注参数，并以伪彩标记显示

	8.17.1.5
	自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等

	8.17.1.6
	缺血半暗带分析

	8.17.2
	头颅五官功能软件包

	8.17.2.1
	脑出血测量

	8.17.2.2
	脑容积测量

	8.17.2.3
	内耳多功能组织结构成像

	8.17.2.4
	齿科全景分析

	8.17.3
	腹腔器官应用平台

	8.17.3.1
	肝脏体积分析

	8.17.3.2
	肝脏三期诊断

	8.17.3.3
	腹腔脂肪测量

	8.17.4
	仿真造影成像平台

	8.17.4.1
	虚拟双重消化道造影

	8.17.4.2
	CT尿路造影术

	8.17.4.3
	CT彩色解剖透视

	8.17.5
	骨骼系统应用平台

	8.17.5.1
	骨骼支架透视技术

	8.17.5.2
	骨骼矫正评估分析

	8.17.6
	体部灌注软件包

	8.17.6.1
	自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示

	8.17.6.2
	进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作

	8.17.6.3
	自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

	8.17.6.4
	自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数

	8.17.6.5
	自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等

	8.18
	心脏冠脉分析软件包

	8.18.1
	心电门控扫描技术

	8.18.2
	心脏前瞻性门控扫描技术

	8.18.3
	心脏回顾性门控采集重建技术

	8.18.4
	心脏多扇区重建技术 ≥5扇区

	8.18.5
	心脏成像提供机架内置一体化心电监测装置，无需外配

	8.18.6
	一键式自动提取冠状动脉树

	8.18.7
	智能识别特定冠脉分支

	8.18.8
	仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择

	8.18.9
	智能心电编辑

	8.18.10
	冠脉狭窄分析

	8.18.11
	标记冠脉狭窄部位

	8.18.12
	智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等

	8.18.13
	多点、两点中心线追踪和中心线校正

	8.18.14
	冠脉钙化分析

	8.18.15
	标记并伪彩区分冠脉钙化

	8.18.16
	智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估

	8.18.17
	自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供

	8.18.18
	心脏功能评估

	8.18.19
	自动计算射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标

	8.18.20
	提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度 

	8.18.21
	电影观察与记录心脏多时相运动 

	8.19
	肺结节分析评估软件

	8.19.1
	支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节

	8.19.2
	通过编辑结节轮廓线修改结节大小

	8.19.3
	自动测量结节直径、体积、CT值等参数

	8.19.4
	支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线

	8.19.5
	自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示

	8.19.6
	支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）

	8.19.7
	肺结节CAD分析功能

	8.20
	肺气肿分析评估软件

	8.20.1
	支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿

	8.20.2
	自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看

	8.20.3
	自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示

	8.20.4
	自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比

	8.20.5
	支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示

	9
	低剂量平台

	9.1
	提供高端低剂量迭代技术：西门子提供ADMIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，联影提供KARL 3D，东芝提供AIDR 3D

	9.2
	提供10mA肺部超低剂量扫描技术

	9.3
	提供智能mA调节技术

	10
	附件

	10.1
	提供质控水模和床垫等

	10.2
	提供主计算机用不间断电源

	10.3
	提供主控台工作桌（操作桌椅一套）

	10.4
	综合架托（点滴架+托盘架+纸床单架，1套）

	10.5
	主机柜、附机柜

	11
	其他

	11.1
	CT专用高压注射器：  1台（urich）


品目二：平板数字胃肠机

	一、
	基本要求

	1、
	设备名称：平板数字胃肠机

	2、
	设备用途：该设备主要用于全身各部位的数字化平板透视，摄影及造影检查

	★ 3、
	为保证设备长期运行的稳定性、可靠性，要求高压发生器，球管等主要部件与整机为同一品牌

	二、
	技术要求

	1、
	检查床

	1.1
	具备一体化、可倾斜床面的遥控检查床，并具有紧急刹车安全装置

	1.2
	床板材料：采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板

	1.3
	床面倾斜角度 ≥+90度～-30度

	1.4
	床面横向移动范围 ≥22厘米

	1.5
	影像系统的纵向移动范围≥90厘米

	2、
	高压发生器

	2.1
	功率 ≥50KW

	2.2
	最大摄影管电压 ≥150KV

	2.3
	最大摄影管电流 ≥630mA

	★2.4
	为更好保护患者，有效降低透视剂量，要求最大透视管电流 ≤4mA

	2.5
	最小曝光时间≤0.001s

	2.6
	具有故障自我诊断功能，摄影条件AEC全自动控制功能

	3、
	X线管球

	3.1
	采用双焦点球管,小焦点 ≤0.6mm，大焦点 ≤1.2mm

	★ 3.2
	焦点功率，小焦点 ≥38KW，大焦点 ≥92KW

	3.3
	阳极热容量 ≥400KHU

	3.4
	阳极最高转速 ≥9700转/分钟

	4、
	平板探测器

	★ 4.1
	探测器类型：采用动态平板探测器

	4.2
	探测器冷却方式：采用自然冷却，无需任何额外冷却装置

	4.3
	最大摄影尺寸 ≥14"×17"

	4.4
	像素尺寸 ≤160微米

	4.5
	像素矩阵 ≥2,208×2,688

	4.6
	空间分辨率 ≥3.1线对/毫米

	★4.7
	平板探测器具备离床摄影功能，可移动至检查床体外。

	5、
	数字化系统及显示系统

	5.1
	主机系统软件可完成病人资料处理、图像处理、图像显示及图像传输等功能，配备最新版本的专业平板图像处理软件

	5.2
	操作方式：采用鼠标、键盘方式

	★ 5.3
	具备低剂量透视定位DR功能

	5.4
	具备多级边缘增强、噪音抑制功能

	5.5
	备自定义预置文本标注功能

	5.6
	具备放大镜功能，可方便观察图像细节，同时可调节放大镜大小和倍数

	5.7
	具备图像剪裁功能

	5.8
	具备AP/PA、L/R定位标记功能

	5.9
	具备多幅图像显示功能

	★ 5.10
	采集矩阵≥1024×1024，连续数字摄影采集 ≥15fps

	5.11
	图像存储≥80,000幅

	5.12
	采用医学专用液晶显示器，尺寸 ≥19英寸

	6、
	其他

	6.1
	具备完整附件：包括脚踏板，肩托等

	6.2
	具备双向声控系统

	6.3
	具备完整操作手册


包二：钬激光治疗机

用途：用于前列腺剜除、泌尿系结石的碎石、泌尿系肿瘤的汽化和凝固。           
1. ★光纤终端输出最大功率范围：80～95W （提供出厂检测报告）

2. 光纤末端单脉冲能量：0.5J～4.6J  

3. 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%（以注册证为准）

4. 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%  （以注册证为准） 

5. 工作激光输出波长：2100nm 

6. 激光器工作方式：脉冲

7. 脉冲重复频率：5Hz～40Hz可调

8. 脉冲宽度范围可调：200μs～800μs可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs，宽脉宽原位碎石粉末化，止血好，切割止血同步进行；窄脉宽碎块化
9. 传输系统：多种规格光纤（包含但不仅限于200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm）以注册证为准
10. 光纤为四层结构。
11. ★软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%，光纤外径细，有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，清石率高。（芯径需提供检测报告）
12. 软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏（需提供检测报告）
13. 激光耦合效率≥95%（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

14. ★使用272μm光纤最大传输功率：≥60W（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

15. 指示光：绿光，功率≤5mw

16. ≥8英寸全触摸彩色控制屏  

17. 嵌入式微电脑内置专家数据库

18. 冷却系统：内置压缩机制冷，确保性能稳定
19. 噪声小于70dB（具有国家资质的检测机构出具检测报告）
20. 激光腔体、钬晶体、氙灯等重要部件为进口

21. 生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证

22. ★治疗机可靠性：连续工作不少于8小时功率无衰减；（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

23. 提供备用机：设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。

24. 氙灯不是易损件,不作为耗材，需提供两年保修。（需提供厂家承诺书）
25. 提供原厂质保承诺书。
包三：全自动内窥镜清洗消毒机
1、 项目名称：全自动内窥镜清洗消毒机
2、 采购数量：2台

3、 用途：适用于医院对各种软式内镜进行彻底清洗消毒

四、技术参数
1. 可自动完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规

范的要求。
2.可洗消各个品牌,包含但不仅限于奥林巴斯、富士、宾得等内镜，可自动洗消全部内镜腔道。

3. ★双缸，可异步同时洗消两条以上内镜，一盆一镜，避免交叉感染；两个清洗槽完全独立运转，互不影响。

4. 可设置不少于9种清洗消毒程序，精确到秒。设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。

5. ★干测漏，符合洗消机国标文件GB-30689要求,在洗消机内液体和镜子接触前完成测漏工作，无需人工辅助操作及观察内镜有无泄露等, 如内镜有漏，可以提供可视可听报警信号

（需提供相关原理和证明文件）。

6. ★双层盖设计，构成相对密闭的空间, 有效减少气溶胶的扩散,同时保证内镜的全浸泡处理，减少消毒液的挥发，保护医护人员安全，双层架可清洗不适合全浸泡的内镜。需提供彩页或说明书证明文件

7．能够在洗消全程中，持续监测内镜泄漏有无。

8．能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施。大漏停止洗消。内镜存在微小泄露时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄露保护作用。并可打印记录测漏结果, 提供相应的检测原理，符合国家及内镜要求（需提供相关证明）。

9. 能够清洗超声内镜等部分不适合全浸泡的内镜。

10．消毒液自动装载入储存箱/排放。

11. 机器内置集成打印系统，无需外接。能够自动记录打印实际洗消过程的每一步。

12. 可输入患者就诊病例、号使用内镜的编号、操作人员编号并打印显示洗消打印记录中。

13. 洗消打印记录中显示相应的清洗时间、消毒时间及冲洗时间。

14. 可外接电脑工作站，有独立的洗消数据管理软件。可随时调阅查询、统计管理。免费升级软件。

15. 消毒剂开放，可选择使用各种卫生部批准的高水平消毒剂。

16.两个独立的消毒液储液槽，容积≥15L/个，两个独立的消毒液泵。

17. ★可使用过氧乙酸消毒液对内镜进行灭菌级别处理，符合国家WS-507规范要求，过氧乙酸和内镜清洗消毒机有相应验证报告。

18. 消毒液储量、清洗剂储液量、酒精储量不足自动报警。

19. 可以设置清洗剂稀释比例。

20. 自动酒精风干程序，非手工辅助完成。内置整机件，无需外接配件。与自动洗消程序结合。

21. 配有酒精自动抽取装置，内置整机件，无需外接配件。

22. 空气吹干功能：内置空气压缩装置，≤0.2um绝对精度过滤装置产生无菌空气吹干。

23 全程使用无菌水：≤0.2um绝对精度洗消用水过滤装置，产生无菌水冲洗。

24. 自身消毒功能：独立内置的全自动整机自身消毒程序及整机件，单独调取，一键启动完成。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌。

25.提供原厂质保承诺书。
第五部分  合同格式及条款
合  同  书
                                合同编号：NTZL-SB    

甲方： 南通市肿瘤医院          乙方：                     
根据《中华人民共和国民法典》，经                公开招标，乙方已中标并按购销合同向甲方提供设备，经双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：
1、 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格
	货物名称
	规格型号
	品牌
	原产地
	数量
	单位
	单价
（单位：元）
	成交金额
（单位：元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计成交金额（大写）：人民币    元整


二、合同金额
合同金额包括货物及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、进场设备保管、培训辅导、调试、商检、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。
三、设备配置：见配置清单（配置清单为合同不可分割的组成部分）
四、质量和包装要求及验收标准：按标准货物包装；双方约定按照招标文件商务条款和技术条款及具体配置清单实施验收。
五、交货期和完工期：合同签订后     天内交货，如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体金额按逾期交货部分的总价款的4%支付，违约金总额不超过乙方所提交的履约保证金数额；乙方负责设备免费安装、调试、培训等服务。 设备安装、调试时间   天内，如乙方原因造成的调试时间延迟，乙方按合同款1%/天向需方交纳滞纳金。
六、交货地点和方式：货物免费送至南通市肿瘤医院指定地点。
七、付款方式： 无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后30个工作日内付合同总额的90%，合计      元，余款即合同总额的10%，合计    元，在项目验收合格一年后30个工作日内付清。
八、售后服务：
   验收合格后主机质保    年，设备安装、调试结束正常运行一段时间后，由双方验收完毕后正式进入质保期。
1、 在质保期内，如仪器的质量或规格与合同不符，或证实仪器是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，费用由乙方负担。同时相应延长修补或更换件的质量保证期。
2、 乙方承担上述设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在    小时内赶到现场维修（不可抗拒力量下除外），由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。在维修期间的往返费用由供方自理。
3、 为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年    次定期预防性维护和保养，并提供详细检测内容和检测清单的维修报告。
4、 设备安装调试结束后     年质保期内双方约定，开机率保障在95%，每年停机不超过15个工作日，壹年以275个工作日计算，超过壹天，顺延10天。
5、 设备发生故障维修及保养时间，必须到设备科备案登记。维护保养次数与内容、更换维修配件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准、相关文件交甲方存档。
6、 质保期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间    小时，到场时间    小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修配件。若有易损件的供应，应由双方另设协议决定。列出易损件价格清单并保证贰年不变，以后有变化，每年幅度不超过5%。
九、违约责任：按《民法典》执行
十、解决争议的方式：由本合同引起的任何争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方可向甲方所在地的人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。
十一、其他事项：                           

十二、合同不可分割部分：
     医药购销廉洁诚信协议、招标文件及其补充文件，乙方的投标文件及其澄清文件或书面承诺，均作为本合同附件，合同附件均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：
     本合同一式四份。甲方执三份，乙方执一份。
十四、合同签订地：南通
十五、合同生效
     本合同由甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
甲方：：南通市肿瘤医院  （盖章）         乙方：                       (盖章）
法定代表人：                           法定代表人：                            

地      址：南通市通州区               地      址：                        

平朝镇通扬北路30号                                            

                                       电      话：                   

                                       开  户  行：                      
                                       账      号：                   

     年    月      日                              年   月      日   
医药购销廉洁诚信协议
甲方：南通市肿瘤医院          乙方：
一、为促进医药购销行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，规范医药购销行为，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国执业医师法》，国家卫生部《关于在医疗服务中严禁临床促销费开单费等回扣行为的通知》有关规定以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商成本协议。
二、本协议所指医药购销，是指医疗卫生机构和医药生产经营企业参与的医疗药品、易用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、医疗设备等供应、采购的市场交易活动。医药购销廉洁诚信是指参与医药购销活动的单位或个人，除具备规定的资质、依照相关的市场规则进行医药购销交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。
三、双方依据有关法律法规，协商确定医药采购应当遵循以下原则：
（1） 公开、公平、公正，诚实信用；
（2） 坚持质量第一，依据质量价格比优化；
（3） 依法购销经营，抵制购销过程中的不正之风；
（4） 接受社会监督，依法依纪处理违规问题。
四、甲方的医药采购活动一般以招标采购或主管部门统一组织的集中采购方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责任整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任；
（1） 不参加医药招标或集中采购互动，或以其他方式规避招标和集中采购、不按中标结果采购；
（2） 向他人泄露应当保密的医药采购招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；
（3） 以歧视条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的医药供应者；
（4） 不按照规定要求医药供应者签订购销合同，或者不履行合同义务；
（5） 从事医药采购的单位负责人和相关人员利用职务之便，在医药招标、采购、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的钱物、吃请，为其经营提供便利；
（6） 相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员统计医药产品使用量，或借机谋取私利。
五、乙方及其人员应到合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。在下列行为之一的，将给予警告，在招标中扣减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动、取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：
（1） 给予医疗卫生机构及医疗卫生人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；
（2） 以向采购单位、中介机构或者医药采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；
（3） 以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；
（4） 提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；
（5） 不按照规定要求同医疗卫生机构签订购销合同，或者不履行合同义务；
（6） 不履行对参与医药采购的关联人（个体医药供应商、医药代表等）廉洁诚信约束义务。
      六、双方有权向上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。
甲方：（签字盖章）                          乙方：（签字盖章）
      年      月      日                              年    月       日
第六部分  投标文件格式
封面
（  项 目 名 称  ）
投标文件
招标编号：
包号：
投标人：（盖章）
                  法定代表人：
年   月   日
评分索引表
	资格审查项
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	......
	

	符合性审查
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	......
	

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	......
	


备注：投标文件中没有此页视同无效投标文件
目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标人财务状况报告
四、缴纳税收和社会保障资金凭据
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
六、无重大违法行为声明
七、投标函
八、法定代表人身份证明或授权委托书
九、开标一览表
十、明细报价表
十一、中小企业声明函
十二、响应偏差表
十三、所投产品技术资料或样本等
十四、主要部件、辅材明细表
十五、项目实施方案
十六、质量保证及售后服务方案
十七、投标人承担类似项目业绩一览表
十八、投标所需其他材料
十九、其他材料
一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	
	诚信等级
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


二、投标人资质
三、投标人财务状况报告
指投标人的财务报告或银行出具的资信证明
四、缴纳税收和社会保障资金凭据
提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：
   我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
单位名称：（盖章）
法定代表人：
年月日
六、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
   （采购人名称）：
我公司在参加编号为               号项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
单位名称：（盖章）
法定代表人：
年月日
七、投标函
：
经研究，我们决定参加编号为的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方按招标文件要求提交电子及纸质投标文件；
二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；
三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；
五、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；
六、我方响应招标文件规定的投标有效期。
单位名称：（盖章） 

法定代表人：
年月日
八、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄：职务：系
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）
单位名称：（盖章）
法定代表人：
年月日
法定代表人授权委托书
（采购人名称）：
      （单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次公开招标活动的一切事宜。
特此授权
（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。
单位名称：（盖章）
法定代表人：
法人授权代表：（签字）
年月日
九、开标一览表
	标题
	内容
	单位

	设备名称
	
	

	投标货物单价
	
	元

	投标货物数量
	
	台

	投标总价
	
	元

	交货期
	
	天

	质保期
	
	年

	投标声明
	
	

	是否为小微企业
	
	

	是否为环保节能产品
	
	

	备注（品牌、国别、型号）
	
	


十、报价表
设备报价表

	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试费
	
	
	
	
	

	…
	税金
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	投标
报价总计
	￥
人民币（大写）：
仟佰拾万仟佰拾元角分


注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料等和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。
单位公章：（盖章）  法定代表人：
十一、企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
          企业名称（盖章）：
              日 期：年  月  日
注：1、请投标人根据实际情况如实填写生产企业信息，准确填写中型企业、小型企业、微型企业。2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（盖章）                 

法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；
2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函
十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位公章：（盖章） 法定代表人：
1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。
（二）投标商务偏离表

（付款方式、交货期、质保期须点对点应答）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位公章：（盖章） 法定代表人：
1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页
十四、主要部件、辅材明细表
	主要部件及辅材
	品牌
	产地
	生产厂家
	主要技术参数
	质保期满后优惠价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。
单位公章：（盖章）  法定代表人：
十五、项目实施方案
格式自拟
十六、质量保证及售后服务方案

格式自拟
十七、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十八、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档。
