
南通市水质自动监测站建设及设备更新改造项目
招标文件
项目编号：JSZC-320600-JADX-G2022-0051
采  购人：南通市生态环境监测站
代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司
二〇二二年九月
目      录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  项目需求
第四章  评审方法和程序
第五章  合同授予
第六章  质疑提出和处理
第七章  投标文件组成
第一章  招标公告
	项目概况
南通市水质自动监测站建设及设备更新改造项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网 获取采购文件，并于2022 年 10 月 17 日 14  时 00 分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JADX-G2022-0051
2.项目名称：南通市水质自动监测站建设及设备更新改造项目
3.预算金额：690万元，其中水源地更新改造项目350万元、新建水质自动站项目340万元
4.最高限价：水源地更新改造项目350万元、新建水质自动站项目340万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：详见招标文件第三部分“项目需求”。
6.合同履行期限：洪港水厂更新改造项目30天内、4个新建水站45天内完成系统所有建设内容，项目验收之日起提供运维服务至2024年9月30日。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；具体小微企业、残疾人福利、监狱和戒毒企业价格扣除标准详见招标文件。
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
5.成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。
三、获取招标文件
1.时间：自本招标公告发布之日起。
2.方式：本项目无报名环节，供应商直接在江苏省政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)采购公告栏自行下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间及开标时间：2022年10月17日14 时00分；
地点：南通市工农南路150号市政务中心裙楼四楼（具体以开标大屏幕为准）。
特别提醒：在疫情防控期间严格执行登记问询制度，各投标人只允许委派一人参加投标，参加本项目投标的人员必须携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记，同时提供行程码、苏康码、72小时内有效核酸检测阴性报告。请自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。投标人须了解并严格执行南通市疾病预防控制中心和新冠肺炎疫情防控指挥部有关疫情防控最新要求，做好疫情防控工作。对未佩戴口罩或体温异常或不配合防疫检查或未按规定提供相关证明材料者，一律禁止进入开标现场，且不得参加本项目的开标，造成的后果自行承担。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.保证金：本项目不收取投标保证金。
2.本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南通市生态环境监测站
地    址：南通市通州区朝霞路369号5号楼
联系方式：张女士13390992898
2.采购代理机构信息
名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司
地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼
联系方式：0513-80901552
3.项目联系方式  
项目联系人：范小莹
电      话：18912292712；
第二章  投标人须知
一、说明
1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。
2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。
4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。
二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏省政府采购网发布的信息为准。
3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。
4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。
5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。
6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、投标文件的编写及装订
1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。
四、投标文件的份数和签署
1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
五、投标文件的密封及标记
投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。
密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。
六、投标报价
1、本项目不接受任何有选择的报价。
2、投标报价均以人民币为报价的币种。
3、报价表必须加盖投标人公章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
4、投标报价（以人民币计价）应包含所有设备、配套设施、各类辅助材料的包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成，保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训、运维期一切耗材备件、车辆与设备维护服务，以及履约完成前发生的所有含税费用，不论其在招标文件中是否提及。即招标物交付使用前的所有费用以及服务费用等，包含响应招标文件采购要求的所有费用。
5、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。
7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
七、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
八、投标文件的递交、修改与撤回
1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。
2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
九、投标有效期
1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
2、 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
十、开标
1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。
3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。
4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。
5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。
十一、评标委员会
1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。
3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。
十二、评标过程的保密与公正
1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
十三、投标澄清
1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
十四、投标文件的初审
1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7、本项目提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的同品牌投标人，将采取随机抽签方式确定中标人。
十五、无效投标条款和废标条款
1、无效投标条款
1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
1.2投标人在报价时采用选择性报价；
1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
1.4投标人的报价超过了采购预算的；
1.5未通过符合性检查的；
1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
2、废标条款：
2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；
2.4因重大变故，采购任务取消的；
2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。
十六、确定中标单位
1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。
2、代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
3.1提供虚假材料谋取中标的；
3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.7不符合法律、法规的规定的。
4、有下列情形之一的，属于恶意串通：
4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
十七、中标通知书
1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
十八、签订合同
1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同（中标人在签订合同前须先向招标人缴纳符合招标文件要求的合同履约保证金，否则，招标人有权拒绝与中标人签订合同且不属招标人违约），且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
十九、货物和服务的追加、减少和添购
1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
二十、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10% ，采用银行保函或履约保证保险的形式或经采购人同意的其他方式，由成交供应商签订合前办理。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、中标人在按要求保质保量的完成该项目，运维期满并通过验收后，无质量问题，采购人凭中标人提交的申请，一次性退还。

3、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

二十一、有关费用
1、招标文件及相关资料费叁佰元，由投标人在递交投标文件时缴纳，售后不退。同时，投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2、本次采购代理服务费人民币肆仟元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。
第3章 项目需求


一、总体要求
1.1关于优先采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，对列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品实施政府优先采购或强制采购；本项目政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。
（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
1.2响应说明
响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：
1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。
2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
1.3建设总体要求

本项目拟更新改造1个现有水质自动站、新建4个水质自动站。主要内容包括购置五参数水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、挥发酚水质自动分析仪、挥发性有机物水质自动分析仪、生物毒性自动分析仪、叶绿素蓝绿藻在线分析仪、总有机碳水质自动分析仪等仪器设备，水质自动站各单元建设、系统安装、集成及运维服务等。
二、项目清单

表1   水源地更新改造项目所需设备清单

	序号
	系统分类
	仪器设备明细
	规格及技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	水质自动监测仪器
	(五参数水质自动分析仪（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）
	详见技术要求
	1
	套
	

	2
	
	(高锰酸盐指数水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	3
	
	(氨氮水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	4
	
	(总磷水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	5
	
	(总氮水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	6
	
	(挥发酚水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	7
	
	(挥发性有机物水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	8
	
	(生物毒性自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	9
	
	(总有机碳水质自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	10
	水站系统集成
	(采水单元
	详见技术要求
	1
	套
	根据站点实际情况配置

	11
	
	(配水单元
	详见技术要求
	1
	套
	

	12
	
	(控制单元
	详见技术要求
	1
	套
	

	13
	
	(留样单元
	详见技术要求
	1
	套
	

	14
	
	(辅助单元
	详见技术要求
	1
	套
	

	15
	
	(安防单元
	详见技术要求
	1
	套
	

	16
	(站房改造（含3P来电自启空调、文化建设等）
	/
	详见技术要求
	1
	套
	

	17
	(运维服务
	/
	项目验收之日起提供运维服务至2024年9月30日
	自整体验收通过之日起开始计算


表2  新建水质自动站所需设备清单

	序号
	系统分类
	仪器设备明细
	规格及技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	水质自动监测仪器
	(五参数水质自动分析仪（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）
	详见技术要求
	4
	套
	

	2
	
	(高锰酸盐指数水质自动分析仪
	详见技术要求
	4
	套
	

	3
	
	(氨氮水质自动分析仪
	详见技术要求
	4
	套
	

	4
	
	(总磷水质自动分析仪
	详见技术要求
	4
	套
	

	5
	
	(总氮水质自动分析仪
	详见技术要求
	4
	套
	

	6
	
	(生物毒性自动分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	7
	
	(叶绿素蓝绿藻在线分析仪
	详见技术要求
	1
	套
	

	8
	水站系统集成
	(采水单元
	详见技术要求
	4
	套
	根据站点实际情况配置

	9
	
	(配水单元
	详见技术要求
	4
	套
	

	10
	
	(控制单元
	详见技术要求
	4
	套
	

	11
	
	(留样单元
	详见技术要求
	4
	套
	

	12
	
	(辅助单元
	详见技术要求
	4
	套
	

	13
	
	(安防单元
	详见技术要求
	4
	套
	

	14
	(水质自动监测站房（含基础设施建设、1.5P来电自启空调、文化建设等）
	/
	详见技术要求
	4
	套
	

	15
	(运维服务
	/
	项目验收之日起提供运维服务至2024年9月30日
	自整体验收通过之日起开始计算


该项目核心产品为总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪

三、技术要求

（一）总体要求

1、投标人应提供原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的设备，提供原厂配套的配件，必须具备生产厂商的质量合格证明、保修证明及加盖公章的技术证明文件。所提供的仪器设备的性能达到或优于本招标文件所列技术指标。
2、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有水质监测站自动监测站集成经验，提供的集成服务、运行管理必须符合国家、江苏省的相关标准和规范及招标文件的规定。
3、投标人应在了解招标水站基本信息的基础上，提供针对本项目的组织实施方案，包括系统集成（包括取水系统）完整的设计方案及设备安装、调试、验收、运行维护以及交接等。

4、投标人必须提供能够满足运行的备品备件供应及承诺长期技术服务的方案。

5、▲投标人为本项目所投仪器（水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、水中挥发性有机物、生物毒性、叶绿素蓝绿藻、总有机碳）须提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告或省级及以上计量单位证明报告，并加盖投标人公章装订到投标文件中。未提供或提供不全的作为负偏离响应处理。
6、投标人为本项目所提供的监测仪器（高锰酸盐、总磷、总氮、氨氮、挥发酚）需配备小冰箱，保证试剂低温保存，须满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。
7、投标人提供的仪表数据格式和通讯协议须符合现场控制中心软件和现场控制软件的要求，能实现系统对超标及异常情况的信息报警发送。

8、所提供的主要仪器设备应最大限度保证全年连续运行，满足数据联网、质量控制的兼容性、稳定性要求。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复，同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。
9、投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

10、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须做详细技术方案或说明确保项目有效实施，评标委员会将按照评分细则对条款作技术评分。招标文件带“(”项为实质性条款，投标文件没有实质性响应的，评委会将予以拒绝。
11、本项目为交钥匙工程，项目费用包含：设备采购与安装、站点拉线、站房建设安装（含站房四通一平、防雷设施等）、运维服务期内租赁费、水电费、网络等费用，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，招标人不再为此项目支付额外费用。

(二）水质自动站建设主要标准及规范

《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知（总站水字〔2019〕649号）

《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求---站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统建设技术要求（试行）》

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2021）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

《总磷总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103—2003）

《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503－2009）

《水质 挥发性有机物的在线测定 连续吹扫捕集/气相色谱法》(DB32/T 3945-2020)

《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T15441-1995)

《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》（HJ897-2017）

《水质 总有机碳的测定》（GB13193-91)

《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）

《 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）
（三）监测仪器技术要求

1、五参数水质自动分析仪

配置专用的控制器，控制器采用模块化结构，具有数字化功能，同时连接水温、pH、溶解氧、电导率、浊度五种不同类型的电极，同时测量并显示所有监测参数。控制器通讯采用ModBus标准协议。

	（1）水温

	项目
	技术指标

	测定原理
	热电阻或热电偶

	量程
	0℃～50℃，可调

	准确度
	±0.5 ℃

	MTBF
	≥720h/次

	（2）pH

	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14，可调

	漂移（pH=4、7、9）
	±0.1pH

	重复性
	±0.1pH

	响应时间
	≤30s

	温度补偿精度
	±0.1pH

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65

	（3）溶解氧

	项目
	技术指标

	测定原理
	电化学法、荧光法

	量程
	0～20mg/L，可调

	零点漂移
	±0.3mg/L

	量程漂移
	±0.3mg/L

	重复性
	±0.3mg/L

	响应时间（T90）
	≤120s

	温度补偿精度
	±0.3mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65

	（4）电导率

	项目
	技术指标

	测定原理
	电极法

	最小检测范围
	0～500 mS/m，可调

	重复性误差
	±1%

	零点漂移
	±1%

	量程漂移
	±1%

	响应时间（T90）
	≤30s

	温度补偿精度
	±1%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65

	（5）浊度

	项目
	技术指标

	测定原理
	光散射法

	量程
	0～1000NTU，可调

	重复性
	±5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±5%

	线性误差
	±5%

	MTBF
	≥720h/次

	防护等级
	≥IP65


2、高锰酸盐指数水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查（量程核查）、自动校零校标、加标回收率自动测试功能及自动多点线性测试功能。【仪器内置相关功能或者通过外置的质控装置实现相关功能（外置的质控装置需提供省级及以上的权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）】

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化法

	量程
	0～5/10/20 mg/L，可调

	零点漂移
	≤±5%

	量程漂移
	≤±5%

	葡萄糖试验
	≤±5%（测量误差）

	重复性
	≤±5%

	检出限
	0.3mg/L

	MTBF
	≥720 h/次

	▲定量方式
	注射泵

	抗浊度干扰
	多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明

	功能
	能自动进行零点核查、跨度核查、自动多点线性测试和加标回收率自动测试功能，并能够在仪器上查询到相关质控数据信息，须提供仪器界面证明

	测试数据标记
	具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性

	分析时间
	≤55分钟

	▲仪器废液
	废液废水分路收集，降低处理成本、单次测试废液量＜15mL

	24小时零点漂移
	≤±5%

	24小时量程漂移
	≤±5%

	标样核查
	≤±5%

	加标回收率
	90%～110%


3、氨氮水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查（量程核查）、自动校零校标、加标回收率自动测试功能及自动多点线性测试功能。【仪器内置相关功能或者通过外置的质控装置实现相关功能（外置的质控装置需提供省级及以上的权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）】

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

	项目
	技术指标

	测定原理
	水杨酸分光光度法/氨气敏电极法

	量程
	0～0.1/0.5/1/2/5/10 mg/L，可调

	零点漂移
	≤±0.5%

	量程漂移
	≤±0.5%

	示值误差
	≤±1.0%

	重复性
	≤±1.0%

	记忆效应
	≤±0.1 mg/L

	检出限
	0.01mg/L

	pH干扰试验
	≤±2.0%

	最小维护周期
	＞168 h

	▲定量方式
	注射泵

	抗浊度干扰
	多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明

	功能
	能自动进行零点核查、跨度核查、自动多点线性测试和加标回收率自动测试功能，并能够在仪器上查询到相关质控数据信息，须提供仪器界面证明

	测试数据标记
	具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性

	分析时间
	≤35分钟

	▲仪器废液
	废液废水分路收集，降低处理成本、单次测试废液量＜15mL

	24小时零点漂移
	≤±5%

	24小时量程漂移
	≤±5%

	标样核查
	≤±5%

	加标回收率
	90%～110%


4、总磷水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查（量程核查）、自动校零校标、加标回收率自动测试功能及自动多点线性测试功能。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

	项目
	技术指标

	测定原理
	钼酸铵分光光度法

	量程
	0～0.5/1/2mg/L，可调

	零点漂移
	≤±2%

	量程漂移
	≤±2%

	直线性
	≤±2%

	重复性
	≤±2%

	检出限
	0.005 mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	▲定量方式
	注射泵


	抗浊度干扰
	多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明

	功能
	能自动进行零点核查、跨度核查、自动多点线性测试和加标回收率自动测试功能，并能够在仪器上查询到相关质控数据信息，须提供仪器界面证明

	测试数据标记
	具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性

	分析时间
	≤35分钟

	▲仪器废液
	废液废水分路收集，降低处理成本、单次测试废液量＜15mL

	24小时零点漂移
	≤±5%

	24小时量程漂移
	≤±5%

	标样核查
	≤±5%

	加标回收率
	90%～110%


5、总氮水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查（量程核查）、自动校零校标、加标回收率自动测试功能及自动多点线性测试功能。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。
	项目
	技术指标

	测定原理
	过硫酸钾消解-紫外分光光度法

	量程
	0～5/10/20mg/L，可调

	零点漂移
	≤±3%

	量程漂移
	≤±3%

	直线性
	≤±3%

	重复性
	≤±3%

	检出限
	0.05 mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	▲定量方式
	注射泵

	抗浊度干扰
	多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明

	功能
	能自动进行零点核查、跨度核查、自动多点线性测试和加标回收率自动测试功能，并能够在仪器上查询到相关质控数据信息，须提供仪器界面证明

	测试数据标记
	具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性

	分析时间
	≤35分钟

	▲仪器废液
	废液废水分路收集，降低处理成本、单次测试废液量＜15mL

	24小时零点漂移
	≤±5%

	24小时量程漂移
	≤±5%

	标样核查
	≤±5%

	加标回收率
	90%～110%


6、挥发酚水质自动分析仪

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

	项目
	技术指标

	监测因子
	挥发酚


	分析方法
	4-氨基安替比林分光光度法

	测定范围
	0-1mg/L(可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤10%

	零点漂移
	±3

	量程漂移
	±3

	检出限
	≤0.001mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤60min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%


7、挥发性有机物水质自动分析仪

	项目
	技术指标

	▲仪器原理
	吹扫捕集-气相色谱法-MAID微氩离子检测器

	1、气相色谱柱

	色谱柱
	HP-1，0.32mmid，30M，4.0umdf或相当

	程序升温柱模块
	55-200℃

	▲载气
	氩气，99.999%@ 414-689千帕（60-100psi）--提供证明材料（产品彩页、宣传资料等）

	可变的柱压控制
	减压阀预置60psi

	样品注入
	连续的水监测（吹扫捕集法）/预浓缩器（三层活性炭吸附填料）

	2、检测器

	▲微氩电离检测器
	适用于电离电位小于11.7ev以下的所有化合物的检测--提供证明材料（产品彩页、宣传资料等）

	灵敏度
	水中0.5ppb苯，S/N>200:1

	稳定性
	5ppb苯5 次连续运行，RSD<15%

	3、通讯

	整合接口
	TCP/IP协议、USB接口故障诊断、I/O继电器触点

	FTP
	可配置于自动化数据上传；

	储存
	16G闪存（容量）4年的历史性数据存档

	系统状态
	状态表用于显示系统运行的变更

	数据结果
	文本文件，全部靶化合物的滞留时间，定量，时间/日期，包括方法参数和系统状态

	无线连接
	802.11B/G

	触摸屏
	数据/状态/方法显示

	4、数据要求

	▲定量下限（mg/L）
	三氯甲烷≦0.01、二氯甲烷≦0.002、1,2-二氯乙烷≦0.005、1,1-二氯乙烯≦0.007、顺式1,2-二氯乙烯≦0.006、反式1,2-二氯乙烯≦0.005、三氯乙烯≦0.005、四氯乙烯≦0.01、三溴甲烷≦0.01、苯乙烯≦0.002、苯≦0.002、甲苯≦0.01、乙苯≦0.01、间、对-二甲苯≦0.09、邻二甲苯≦0.09、异丙苯≦0.08、氯苯≦0.09、1,2-二氯苯≦0.4、1,4-二氯苯≦0.08

	5、配置要求

	主机
	包括MAID检测器、30M色谱柱、在线吹扫捕集装置等

	载气钢瓶
	氩气

	▲内置内标渗透管
	用于每次水样测试前对仪器进行校准--提供证明材料（产品彩页、宣传资料等）


8、生物毒性自动分析仪

	项目
	技术指标

	分析量程
	0～100%

	分辨率
	1%

	误差
	标液＜10%；水样＜10%

	纯水光损
	±3%

	测量周期
	要求在1～24小时以内，以小时为单位进行设定

	清洗方式
	具备自动分析清洗、故障清洗、异常断电清洗、紧急停机清洗功能

	报警模式
	缺液报警、自检报警、故障报警、超标报警功能

	数据
	二路4—20mA模拟量

	通讯
	要求一个RS232或RS485接口，标准MODBUS协议

	存储
	≥3万组（断电自动保存），支持U盘导出EXCEL

	维保周期
	≤30天，≤45分钟

	显示单元
	≤7寸液晶，800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

	使用环境
	需适应5—35℃，湿度＜90%（无凝露）

	水样温度
	需适应5—35℃

	零点漂移
	±3% (3 d)

	量程漂移
	±20%/24 h

	半数有效浓度（EC50）验证
	45%～55%

	重复性
	±10%

	实际水样对比实验
	±20%


其他要求

（1）分辨率：仪器对测量值差异的分辨能力（仪器的最小识别单位是小数点后两位）。

（2）仪器运行7天之后会自动检测纯净水核查仪器零点漂移。

（3）仪器运行7天之后会自动检测量程校正液核查仪器量程漂移。

（4）仪器可以实时显示分析进度、剩余分析时间。

（5）仪器可以在数据分析界面以图形方式显示数据，也可以以表格形式展示历史数据。

（6）选用不同盐度的水样中加入抑制率相同标准溶液，进行水样测试，示值误差≤±10%。

（7）选用不同浊度的水样中加入抑制率相同标准溶液，进行水样测试，示值误差≤±10%。

（8）仪器设备、集成系统具有手动加标回收测试功能。

（9）选用不同色度的水样中加入抑制率相同标准溶液，进行水样测试，示值误差≤±10%。

（10）在分析模式选择上，仪器可以自动选择测试量程，测试量程分为高、中、低三个量程。

（11）仪器可以显示超标数据，并进行记录。

（12）仪器可以切换到整点测量或间隔测量。

（13）仪器可以进行缺液、漏液报警；自检报警；故障报警；超标报警；光源异常报警；超量程报警；异常信息报警；试剂余量不足报警等。

（14）仪器用户可以设置三种不同级别（基本级别、高等级别和保护级别）的登录密码，数据可以导出、备份。

（15）仪器具有开门计时计数功能。

9、叶绿素蓝绿藻水质在线分析仪

	项目
	技术指标

	1、水温

	量程
	-5-50℃

	分辨率
	0.001 ℃


	准确度
	±0.01℃

	响应时间
	T63<1 sec

	2、叶绿素

	测量方法
	荧光法

	量程
	0-400 μg/L Chl 0-100 RFU

	分辨率
	0.01 μg/L Chl；0.01 RFU

	线性
	R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 400μg/mL）

	检出限
	0.1 μg/L Chl

	3、蓝绿藻

	测量方法
	荧光法

	量程
	0- 100 μg/L；0-100 RFU；0-1,100,000 细胞/mL

	线性
	R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 100,000μg/mL ）

	检出限
	300 细胞/mL ；0.1 μg/L PC

	分辨率
	0.01 μg/L；1 细胞/mL；0.01 RFU


10、总有机碳自动分析仪

	测量原理
	680℃催化燃烧氧化法+NDIR检测；

	测量量程
	0～20,000mgC/LF.S.

	测量周期
	最小测量周期约4分钟

	重现性
	≤±2%

	零点漂移
	≤±2%

	量程漂移
	≤±2%

	直线性
	≤±2%

	计量、输液
	使用注射泵，在注射管内自动稀释

	离线测定
	利用已有的校正曲线，最多对同一样品可进行6次重复测定，并带有计算平均值、标准偏差，可对异常值自动删除并自动追加测定,实现实验室COD的检测功能；

	自动停、开机
	利用画面的日历可在指定日期及指定时间自动停机或自动开机

	质控样测量
	搭载质控样自动测量，有利于测量值的精度管理，可使用日历进行定期的自动检查，也可在测量值偏离一定程度时，自动进行校正

	试样自动稀释功能
	利用高分辨率步进马达驱动，可以获得高精度的稀释倍率和高精度的重现性。可满足高浓度样品的测试要求；

	校正
	按设定的时间，周期自动校正


（四）水站集成系统要求

水站系统集成主要包括采水单元、配水单元、控制单元、留样单元、辅助单元及安防单元等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。
1、系统集成功能要求

（1）具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

▲（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动监测仪器进行自动零点核查、自动跨度核查、加标回收率自动测试、自动多点线性测试等质控功能；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2、系统集成技术要求

（1）采水单元

采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方生态环境部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵、双管路设计，双泵轮值工作，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

采水量要满足所有监测仪器的需要。采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

采水单元设置采水单元自动清洗功能，且不能产生环境污染。

应考虑能长期稳定安全运行，栈桥或取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。水泵安装处配备警示装置。

采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。

采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

（2）配水单元

  配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

具备可扩展功能；

能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

（3）控制单元

控制单元对采配水单元、监测仪器、辅助单元及安防单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

3.1功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动监测仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）具备对自动监测仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（6）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（7）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据、加标回收率自动测试数据、多点线性核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

3.2硬件设备技术参数

（1）工业控制计算机

	序号
	指标名称
	性能指标

	1
	CPU
	≥2.0GHz

	2
	内存
	≥2GB

	3
	硬盘容量
	普通硬盘≥500GB或SSD≥200GB

	4
	显示器
	≥12英寸

	5
	通讯接口
	RS-232/485 COM口，不小于8个

	
	
	网口，不少于2个


（2）可编程控制器

	序号
	指标名称
	性能指标

	1
	扩展能力
	控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

	2
	防雷抗干扰能力
	符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。


3.3水站监控软件

（1）站控软件要求

水站监控软件简称“站控软件”。架构为C/S模式，采用模块化设计，具备功能丰富、灵活的GUI交互界面，其后端存储基于关系型数据库，支持与多种软硬件接口的水质分析仪及设备进行互联；能实时采集和展现各种水质参数和监测数据，同时对数据进行阈值分析，给出报警状态，同时软件也可对各类水质监测仪进行参数设置，调整其工作状态。支持多种标准数据上报接口，与监控中心数据平台软件进行互联，上报各类数据，并响应其下发的控制指令。

①站控软件相关界面友好，简易直观，轻松实现软件相关操作。

②站控软件主界面工艺图条理、清晰，能够实时动态显示水站系统状态，仪器状态（如空闲、测量等）和实时的监测数据，各类泵、阀的工作状态（如打开、关闭），水压及液位状态等信息，获得授权后能够在状态界面上直接操作泵、阀的开和关，切换结果实时显示，控制一目了然。（须提供软件相关功能截图证明）

③能够显示采水单元、配水单元状态，系统使用串口状态。

④历史数据必须包含监测数据（周期数据、五参数数据，默认周期数据指的是除五参数以外的所有数据4小时监测一次，五参数数据1小时监测一次）和质控数据（零点核查数据、跨度核查数据、加标回收率自动测试数据）。监测数据必须能够具备数据标识的功能（标识：正常、调试等），便于管理员审核数据。监测参数可以任意勾选，日期跨度可选择，实现查询数据，导出数据，数据备份等功能。能够显示数据是否上传及上传的上层平台信息。（须提供软件相关功能截图证明）

⑤能够查询仪器运行状态、内部技术参数信息，并能够对仪器进行测量、校准、零点核查、跨度核查、停止测试操作。

⑥站控软件有参数设置功能，能够设置监测仪器参数上下限、源水泵工作方式设置、运行参数设置（如源水沉淀时间、仪器测量时间等）、流程启动方式设置（常规、质控、应急、维护）功能。

⑦站控软件能够查询仪器报警信息、数据报警信息、门禁、消防、烟感信息。（须提供软件相关功能截图证明）

⑧站控软件能够实现≥六地址传送功能。

（2）数据采集与存储

①采集自动监测仪器的监测数据，并分类保存；

②采集自动监测仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

③采集门禁、消防相关信息并记录保存；

④断电后能自动保存历史数据和参数设置。

（3）数据传输与通讯

①采用无线（固定IP优先）或有线的通讯方式满足数据传输要求；

②具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

③需免费将水站数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件，实现无缝对接，保障监测数据实时上传。

（4）留样单元

4.1具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

4.2留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应≥500mL，瓶数≥12个，采样后可封闭；

4.3具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

4.4配置门禁系统并具备开关门记录功能；

4.5具有留样失败报警功能。
（5）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、空压机、冷藏柜（冷藏容量不小于120升）等部分，具体要求如下：

配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥9KW）；

配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响；

监测站房内配置一台品牌冷暖空调，室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于85%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能；

配备系统集成机柜或机架、维护专用成套工具等；

（6）安防单元

6.1视频监控单元

水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机（含显示器）和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口。视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，视频监控系统具备断电自启功能。

6.2自动灭火装置

配备悬挂式自动灭火装置。

6.3感烟探测器

配备感烟探测器，能够探测火灾时产生的烟雾，及时发出报警，内置蜂鸣器，报警后发出强烈的声响。

具备状态输出功能。（须提供能够将数据接入水站监控软件的证明）

6.4温湿度传感器

配备温湿度传感器，实时监测室内温度及湿度数据。

具备状态输出功能。（须提供能够将数据接入水站监控软件的证明）

6.5门禁系统

配备门禁系统，并自动记录站房出入情况，能够接入水站监控软件。

（7）水质自动监测站房

水站站房全部采用一体化、可移动、可吊装式的监测站房。技术要求如下：

①站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，站房面积8-12平方米，提供详细的设计方案和效果图。

②站房主要采用厚度为1mm的高强度板材制作，采用组件嵌装式；

③站房面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。

④站房为无窗结构，墙体有较好的保温性能。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房的建筑结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相或单相供电；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

⑤站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。

⑥要配有防腐蚀的实验台，预留2个五孔插座，供操作人员配置试剂或质控使用。

⑦设置站房铭牌。内部悬挂规章制度。

⑧站点四通一平工作，由中标人配合建站属地局实施，确保水站能够正常运行。

⑨配备防腐蚀的水池及地板。

⑩站房内配备资料柜和凳子。
（8）文化建设

1）水站标志牌制作完成后应安装在水站站房正门处醒目位置。

①材质及工艺：水站标志牌采用304#（或更高标准级别）不锈钢制作,钢材厚度不低于2毫米，表面采用亚光拉丝工艺处理,加装镜面边条。

②样式与字体：标志牌上所有字体均采用激光雕刻，并以黑色漆喷涂，喷涂颜色的RGB值为（0，0，0）。标志牌上的生态环境保护徽为圆形，直径为6.5厘米，采用激光雕刻，并以绿色和白色漆喷涂，喷涂颜色的RGB值分别为（0，154，68）和（255，255，255）。

③外形与尺寸：水站标志牌外形采用不锈钢长方体，在正面四边直角处倒角，形成立体效果。水站标志牌尺寸为宽70厘米×高50厘米×厚4厘米。

2）水站简介牌技术要求

水站简介牌制作完成后应安装在水站站房外醒目位置。

①材质及工艺：水站简介牌采用304#（或更高标准级别）不锈钢制作,钢材厚度不低于2毫米，表面采用亚光拉丝工艺处理,加装镜面边条。

②样式与字体：简介牌中所有字体均采用激光雕刻，其中“国家监测设施 严禁干扰破坏”字样以红色漆喷涂，喷涂颜色的RGB值为（255，0，0），其余字样均以黑色漆喷涂，喷涂颜色的RGB值为（0，0，0）。

③外形与尺寸：水站简介牌外形采用不锈钢长方体，在正面四边直角处倒角，形成立体效果。水站简介牌尺寸为宽70厘米×高50厘米×厚4厘米。

3）水站系统流程图技术要求

水站系统流程图由中标自行设计制作水站系统流程图，制作完成后安装在水站醒目位置。

①材质及工艺：水站系统流程图采用PP纸制作，加装亚克力框架。

②样式与字体：水站系统流程图标题栏底色的主色调为深绿色，呈现渐变式变化，主色调RGB值为（61，172，44）；正文栏底色为浅绿色，底色RGB值为（235，245，236）。水站系统流程图中所有字样均为方正大黑简体。其中，“系统流程图”字样为墨绿色，RGB值为（0，92，95），4毫米白色描边，描边色RGB值为（255，255，255）；其余字样均为灰黑色，RGB值为（37，31，33）。

③外形与尺寸：水站系统流程图外形采用长方体。PP纸板尺寸为宽58厘米×高88厘米×厚3毫米。亚克力外框尺寸为宽60厘米×高90厘米×厚5毫米。

4）站点流域表征图技术要求

水站站点流域表征图的基本素材（包括流域水系、行政边界、流域内所有站点经纬度信息等基础地理信息）由招标方提供，中标公示设计制作站点流域表征图，应做到既能清晰反映流域站点布设情况，又重点突出该水站在流域中的空间位置。水站站点流域表征图制作完成后安装在水站醒目位置。

①材质及工艺：站点流域表征图采用PP纸制作，加装亚克力框架。

②样式与字体：站点流域表征图标题栏底色的主色调为深绿色，呈现渐变式变化，主色调RGB值为（61，172，44）；正文栏底色为浅绿色，底色RGB值为（235，245，236）。站点流域表征图中所有字样均为方正大黑简体。其中，“站点流域表征图”字样为墨绿色，RGB值为（0，92，95），外加4毫米白色描边，描边色RGB值为（255，255，255）；其余字样均为灰黑色，RGB值为（37，31，33）。

③外形与尺寸：站点流域表征图外形采用长方体。PP纸板尺寸为宽58厘米×高88厘米×厚3毫米。亚克力外框尺寸为宽60厘米×高90厘米×厚5毫米。

5)运维管理体系图技术要求

水站运维管理体系图包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图等，各图的基本素材由招标方负责提供，中标人设计制作运维管理体系图，制作完成后安装在水站醒目位置。

①材质及工艺：运维管理体系图均采用PP纸制作，加装亚克力框架。

②样式与字体：运维管理体系图标题栏底色的主色调为深绿色，呈现渐变式变化，主色调RGB值为（61，172，44）；正文栏底色为浅绿色，同时配有生态环境保护徽水印（水印为圆形，直径为35厘米），底色RGB值为（235，245，236）。运维管理体系图中所有字样均为方正大黑简体，其中，标题字样为墨绿色，RGB值为（0，92，95），外加4毫米白色描边，描边色RGB值为（255，255，255）；其余字样均为灰黑色，RGB值为（37，31，33）。

③外形与尺寸：水站运维管理体系图外形采用长方体。PP纸板尺寸均为宽58厘米×高88厘米×厚3毫米。亚克力外框尺寸均为宽60厘米×高90厘米×厚5毫米。

文化建设清单如下：

	序号
	项目
	单位
	数量
	说明

	1
	水站标志牌
	套
	1
	相关内容根据国家水站文化建设要求进行制作，效果图用户方确认无误后再进行定制及安装（可根据站房大小变更尺寸）

	2
	水站简介牌
	套
	1
	

	3
	水站系统流程图
	套
	1
	

	4
	站点流域表征图
	套
	1
	

	5
	运维管理体系图-岗位责任制度图
	套
	1
	

	
	运维管理体系图-安全责任制度图
	套
	1
	

	
	运维管理体系图-应急管理制度图
	套
	1
	

	
	运维管理体系图-维护保养制度图
	套
	1
	


（9）站房改造

对已有洪港水厂站房按照水站使用功能要求进行改造，该站点面积约30平方米，改造方案主要包括装修、防漏、增加辅助设置和采水单元改造、增加耐腐蚀试验台、凳子、资料柜等，需经过用户确认后方可实施。

（五）安装、验收、售后服务
投标人中标后，根据相关技术规范要求考察系统运行情况，试运行结束后，由投标人提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。

货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。

操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

（六）运行维护要求

本项目招标内容包含了从项目验收之日起提供运维服务至2024年9月30日。中标人应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、南通市生态环境局关于自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台了新的水质自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定，招标人有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

设备运行维护过程中产生的水电、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担。
1、实施方案。中标人必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。应根据相关管理规定制定并提供完整的运行维护管理实施方案及作业指导书，明确站点各单元、传输系统（包括工控机、MODEN、UPS）、辅助设备（空调、稳压电源等）和联网软件系统等的维护方法、周期、内容及技术保障等。站点现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。

2、维护记录。每次维护后做好系统运行维护记录，填写记录时要求字迹工整，不乱涂乱改，写错的地方宜采用杠改，并在旁边签上名字和日期。建立子站维护档案，并进行归档管理。每月定期提交运维月度总结，作为运行维护考核依据之一，内容包括但不限于巡检计划，质控计划，备品备件、试剂、标准物质及耗材采购计划、数据分析、站点故障处理情况、备品备件使用情况、试剂及标准品及耗材使用情况、月度数据统计等。

3、运维保障。中标人应具备完善的设备配件供应渠道，为本项目设有固定的办公场所，至少配置2名以上(含2名)维护人员。运维人员应通过国家或省级水质自动站运维培训考核，持证上岗，具备专科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运维两年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。需提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及复印件）。投标人使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内；所使用的仪表必需据有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定；协助招标人完成相关仪器设备、标准物质的量值溯源工作。

4、维护内容。水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，每月编制并提交运维计划。每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。
（1）远程监视 

水站运维技术人员每天上午和下午两次对站点进行远程管理和巡视，内容包括： 

（1）根据仪器监测数据判断仪器运行情况。 

（2）根据管路压力数据判断水泵运行情况。 

（3）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。 

每日对数据情况进行初审，完成数据标记位标识，对异常数据进行标注。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理， 必要时采集实际水样进行实验室分析。 

（2）例行巡检

水站运维技术人员每周巡视水站不少于 1 次，可根据实际情况增加。主要作业内容包括： 

A站房

检查站房门窗、门禁系统是否正常，外围设施有无破损。

根据需要开启空调、排气扇，站房温度保持在18-28℃，相对湿度≤60%。

检查站房是否漏水，烟感、温感探测器是否正常。

检查灭火器是否处于有效期，将灭火器放置在站房门口附近显眼位置。

检查站房内物件摆放是否整齐，清理杂物。

B分析单元

检查各仪器运行状态是否正常、有无警报信息，近期数据是否正常。

针对异常数据查看日志、详细数据、健康数据，分析异常原因。

检查各仪器量程选择是否合适，工作曲线、空白值、关键参数设置是否正常。

检查各仪器面板，液位管、电磁阀体是否正常，检测池有无漏液。

检查各仪器试剂是否充足，是否过期，试剂标签是否规范，试剂管路连接是否正常。

检查五参数运行情况，参数设置是否正常，各电极工作状态是否正常。

C采配水单元

检查采水口水体颜色、浊度，采水泵或浮筒是否正常，采水口周边有无垃圾和漂浮物。

检查采配水管路是否破损或漏水，伴热保温是否正常，冬季来临前及时开启伴热。

通过单点控制，检查各部件（泵、阀等）工作是否正常。

观察周期测试或紧急测试过程中，采水流程是否正常，五参数水箱、沉降箱、水样杯的进样和排样是否正常，取水压力是否在正常范围，各液位开关检测信号是否灵敏。

检查预处理装置（超声波、沉降、过滤）是否能正常工作，滤芯是否堵塞。

D数据采集与控制单元

检查所有参数设备的通讯状态是否正常，通讯串口、网线、电源线连接有无松动。

检查工控机（数采仪）与仪器的数据是否一致，与平台的数据是否一致。

检查近期周期数据和系统运行日志是否正常，检查软件的工作模式、采水周期、沉降设置、加标设置、留样设置、废液处理设置等是否正常。

检查平台连接是否正常，流量卡余额是否充足，VPN、路由器的工作状态是否正常。

检查PLC、继电器、交流接触器等部件的控制是否正常。

E辅助单元

检查站房配电箱、供电线路是否正常，UPS电源、稳压电压工作状态是否正常。

检查试剂冰箱的温度是否正常，有无积水。

检查留样器温度是否正常，是否结冰、漏水，蠕动泵管有无破裂，采样量是否达标。

检查空压机、除藻装置是否能够正常工作，空压机的储气罐内有无积水，及时排空。

检查废液收集桶液位情况，有无渗漏。

检查视频监控是否正常，存储空间是否充足，摄像头是否正对站房门口、采水口、仪器间。

检查自动加标模块内的标液是否在有效期。

（3）定期养护 

	A日常清洁

设备或单元
	清洁工作
	频次
	备注

	分析单元
	样品管清洗
	不限定
	（每周检查拍照片备用）

	
	清洗仪器液位管、试剂管、电磁阀、反应装置
	每季度
	

	
	五参数电极清洗
	每周
	可根据水质情况适当降低频次

	
	废液收集、处理
	每月
	交给有资质的单位处理

	采配水单元
	水样杯、水箱、沉降池清洗
	每周
	可根据水质情况适当降低频次

	
	刷洗采水泵或浮筒，清理采水口周边的杂物和杂草
	每月
	可根据实际情况适当降低频次

	辅助单元
	线路、管路清洁和整理
	每月
	

	
	留样器内部和留样瓶清理洗
	每周
	（拍照备存）

	站房
	打扫站房卫生
	每周
	

	
	全面清理站房周边杂物、杂草
	每周
	


B运维记录填写

现场台账记录要做好归类，用专用的文件夹和文件框装好，摆放整齐。

水站运行过程中的异常情况和现场维护过程中做过各项工作，都要如实填写、详细记录。

注意不同类型的记录之间的关联性和逻辑性。例如：巡检记录中写到的工作内容，在其他相关记录本上要有相应的记录；试剂更换后要有校准的记录。

5、质控要求

（1）质控措施与实施对象

每月编制并提交质控工作方案，相邻的两次周质控至少要间隔4天，相邻的两次月质控要间隔15天以上。 

	质控措施
	水质类别
	质控

频次
	实施对象

	
	Ⅰ~Ⅱ类水体
	Ⅲ~劣Ⅴ类水体
	
	

	零点核查/漂移
	√
	√
	每天
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 

	跨度核查/漂移
	√
	√
	每天
	

	标样核查
	√
	√
	每7天
	常规五参数

	多点线性核查
	√
	√
	每月
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度

	实际水样比对
	至少半年要做一次比对
	√
	每月
	常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮

	集成干预检查
	 
	√（浊度>1000ntu可不做）
	每月
	氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮

	加标回收率自动测试
	 
	√
	每月
	


（2）其他质控要求                       
监测仪器不允许屏蔽负值。

自动监测仪器零点核查、跨度核查、水样测试应使用同一量程或同一稀释流程（稀释倍数），所选跨度核查液浓度应大于当前水体浓度值。

多点线性核查未通过时，维护后应进行零点/跨度核查，通过后再进行多点线性核查。

加标回收率、集成干预检查、实际水样比对未通过时，应排查原因，直至核查通过。

当仪器相关质控测试结果数据接近质控要求限值时应及时进行预防性维护。

仪器计量单元、消解单元、检测单元等关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

仪器长时间（7天以上）停机恢复运行时，应进行多点线性核查和集成干预检查。

需要对仪器进行校准的几种情况：

①运维人员按规范要求每个月定期对仪器进行校准；

②仪器更换试剂后；

③仪器更换关键部件；

④仪器经过维修后；

⑤仪器经过调试后。

仪器校准的信号值（吸光度）超出正常范围时，需检查仪器试剂、标样和纯水，流路和测试流程是否正常。

所有维护及质控测试均应形成记录，每月提交质控报告。

此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换等工作。

6、应急维护要求

（1）仪器故障处置：水站出现故障时，运维人员需要在2小时内到达现场检修，对于容易诊断和检修的故障，要在4小时内及时修复正常。对于不易诊断和检修的故障，超过24小时无法解决的，应采用备机代替测试，同时对备机开展标样核查测试。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。当系统出现数据未上传或出错等问题时，确保12小时内完成诊断，确认传输问题或仪器设备故障；如为传输问题，应确保现场数据并在一周内将现场数据重新备份至系统。

（2）异常情况处置：水站出现异常情况时，运维人员需要在2小时内响应，4小时内处理完成。对于能够直接判断原因的异常情况，应立即赶往现场处理。不能直接判断原因的，可查看当天的日质控情况，然后根据需要远程发送标样核查、水样复测等方式，判断仪器是否有问题。标样核查和水样复测不合格时，可能是仪器有问题，需要现场对仪器进行诊断和检修。标样核查和水样测复测合格时，可初步判断为水质异常，可远程启动留样器留样，然后去现场通过加标回收或实际水样比来进一步判定。如确定为水质异常或水站所在断面发生污染事故时，需要立即向公司负责人、采购人汇报，在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助采购人进行手工监测。

异常数据：
①监测中断的数据；

②监测数据长时间不变或短时间突变；

③监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

④经污染物之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。
（3）停复站管理

因特殊情况，如给水故障、采水设施故障、河流断流/水位过低、子站改造、自然灾害、水站搬迁、停电等情况导致水站无法正常运行时，运维单位应及时向采购人出具停运（站）报告。

停运期间仪器能正常运行的，在满足质控要求的前提下，可采取人工采水补测的方式，每自然周期上传1~2组数据。仪器不能正常运行的，需人工取样送给有CMA资质的实验室分析。停运超48小时补测1组，后续每周补测2组。2次补测间隔不小于4小时。补测一次计算是84h，按月计算。31天需补测9次。补测的手工数据需提供监测报告。

水站恢复正常运行后，要及时申请复站。

7、耗材与备件更换
运维人员应定期对各个单元的耗材与备件进行更换，确保系统和仪器长期稳定运行。

更换关键部件（计量装置、反应单元、检测装置等影响仪器性能的部件）后，要对仪器进校准。

	设备或单元
	耗材/备件名称
	更换频次
	备注

	分析单元
	柱塞泵O型圈
	每季度
	

	
	样品管
	每季度
	

	
	试剂管
	每年
	

	
	蠕动泵管
	每季度
	

	
	搅拌子
	每年
	

	
	氨气敏电极液、电极膜
	每季度
	

	
	氨气敏电极
	每年
	按需更换

	
	ORP电极
	每年
	按需更换

	
	紫外消解灯
	每年
	按需更换

	
	TN消解池
	每年
	按需更换

	
	溶解氧膜头
	每年
	按需更换

	
	pH玻璃电极
	每年
	按需更换

	采配水单元
	分析仪进样过滤器/滤膜
	每周
	可根据水质情况适当降低频次

	站房
	灭火器
	每年
	过期更换


8、质量保证

建议采用有证标准样品，若考虑到运行成本采用自配标样，应用有证标准样品对自配标样进行验证，验证结果应在标准值允许范围内。采用国家认可的质控样（或按规定方法配制的标准溶液）对自动分析仪进行标样溶液核查，质控样（或标准溶液）测定的相对误差满足相关技术要求。若不符合，应重新绘制校准曲线，并记录结果。样品的测定值应在校准曲线的浓度范围内。

按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验，比对试验时，实验室质量控制按照有关规定执行。

样品采集和保存严格执行 HJ/T91-2002 的有关规定，实施全过程质量控制和质量保证。

（七）监督管理与考核办法

1、 监督管理

（1）数据必须真实有效，中标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

（2）中标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

（4）如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，招标人有权提前终止合同。

（5）如果中标方未能有效开展运维工作，水站平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%，质控合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，招标人有权提前终止合同。

（6）违反国家及省级运行维护管理办法的，一经查实招标人有权终止运维合同。

（7）合同解除后对水质自动站进行资产后评估，若达不到要求，新的托管方在修复并达到考核要求时，所需费用由原中标人承担。

2、考核办法

招标人每季度对运维单位开展一次运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。根据《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》扣分细则组织考核，采用扣分制，得分小于85分为不合格，得分大于或等于85分为合格。考核扣款说明：
①单次考核结果得分在80分以上，85分以下，每有一个站扣除合同尾款的0.35%，累计扣除不超过尾款的1.75%，并责令整改；

②单次考核结果得分在75分以上，80分以下，每有一个站扣除合同尾款的1.05%，累计扣除不超过尾款的5.25%，并责令整改；

③单次考核结果得分在65分以上，75分以下，每有一个站扣除合同尾款的3.5%，累计扣除不超过尾款的17.5%，并责令整改；
④全年考核结果平均分在65分以下，每有一个站扣除合同尾款的14%，直至扣除全部尾款。
运维期间如遇不可抗力发生时,考核扣款说明：
	停站类型
	停站类型
	付款说明

	不可抗力
	洪水、台风、极端天气等造成停站
	根据考核情况支付

	其他电路故障
	除不可抗力以外的其他原因造成的电路故障停站
	

	其他采水故障
	除不可抗力、河道施工、断流等原因造成的其他采水故障
	

	河道断流
	河道断流造成停站
	样品失去代表性，无法补测的，停站期间，每有一个站按合同尾款的0.35%*停站月数扣除。

	河道施工
	河道整治施工、清淤等原因
	


四、质量保证
（一）建设期的质量保证
（1）中标人不得以任何形式转包于他方。
（2）系统和设备达不到招标文件质量和规格要求的，招标人有权解除合同，所有责任由中标人承担。
（3）中标人必须严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。
（4）报价中投标人必须提供系统各单元详细的仪器、设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。
（5）为确保系统高质量建设，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。投标人必须提供详细的项目管理组织构架、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的主要项目情况。
（6）自动站在正式验收之前，仪器设备的安全由中标人负责，以保证验收交付时设备完好。
（7）自动站在正式交付之前，运行所需的电、通讯等费用由中标人承担，以保证交付之前系统稳定运行。
（二）供货及投入正常运转的时限要求
要求合同签订后，洪港水厂更新改造项目30天内、4个新建水站45天内完成系统所有建设内容。投标人应制订明确的合同交货进度表。试运行期满后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。
提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。
4.3验收办法
货物到达安装现场后，投标人和招标人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。
系统试运行期满后（试运行期须符合相关技术规范要求），考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由中标人提供验收报告，经招标人确认后，组织整体验收，相关费用由中标人承担。
仪器设备不满足招标文件要求的，招标人有权解除合同并追究中标人法律责任。
4.4服务与技术支持
中标人应当在南通配备专职技术服务人员，其中专职技术人员不得少于3名。提供服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。
（1）质保期
1）自整体系统验收合格之日起一年为质保期。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。
2）质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。
3）中标人提供系统运行维护手册，内容详细，方法简便。编制运行费用表。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）
（2）服务和技术支持要求
1）在安装调试、试运行期间和质保期内，卖方应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知应1小时内赶到现场，3小时内解决故障。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担，同时在承诺的响应时间内不能解决问题的将在应付款项中扣除1000元/次。
2）投标人在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。
3）软件升级及系统扩展方案
中标方必须对提供的软件知识产权负责，如今后国家生态环境部、省生态环境厅对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。
4）供应商在南通市内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
5）要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行期满后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。
五、技术培训
（一）课程概要
作为项目实施重要组成部分之一，中标人需要提供全面的技术培训，通过技术培训，使学员对系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与解决等有全面性的认识和了解，为后续对项目管理提供技术支撑。培训课程完成后，有关装备和教材将为采购方所有，以便日后采购方自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。
中标方承担其培训人员的费用，不再向采购方收取。
（二）培训原则
（1）适用性

培训课程体系须重视培训内容的贴切程度，中标人需专门针对本次项目内容编制一套相应的培训计划，一切根据现有系统的设计、实施与维护实际情况量身定做而成。使得技术培训的内容更贴近实际操作过程中遇到的问题，从而提高各个学员的实际运用能力。
（2）先进性
由于本次项目在产品、技术上选用的是同类产品中较为先进的产品和技术，所以本次培训也要坚持先进性原则对培训课程进行设计，中标人编写培训方案时专门设置相应的课程，主要介绍项目中涉及的先进技术，使得学员能够在后期设备应用中学会独立操作等。
（3）理论结合实践
参与本次技术培训的讲师须拥有多年理论和实际工作的资深专家人士，不但拥有深厚的理论功底，而且还会结合以往工程的实际案例对本次的产品与技术进行综合性分析，以便保证通过培训的技术人员可以胜任所在的工作岗位，方便日后对相应产品和技术进行操作与管理。
（三）培训目标
（1）能够进行仪器性能检查，发现出现的问题；
（2）能够操作仪器和数据采集系统，并且能分析数据的有效性；
（3）能够对仪器进行校准检查；
（4）能够进行简单仪器设备维护；
（5）培训对有效性数据审核，发现问题数据应用分析。
（四）教学方式
本次项目为用户提供现场培训、课堂培训两种方式。
（1）现场培训
参加人数：不限
时间：与系统安装调试同时进行；为期3天
内容：监测方法及原理，设备和软件的安装调试、管理操作、常见故障处理、日常运维和操作规程等。
培训成果：培养维护人员熟悉各类故障的分析及排除方法，熟练掌握设备维护管理的操作。
（2）课堂培训
参加人数：3-5人
时间：3天
内容：整个监测系统的构成及各模块架构及功能、软件系统的熟练应用和安装调测基本操作等。
培训成果：培养高级维护人员，熟悉各类故障的分析及排除方法，掌握软硬件设备维护管理的操作。 
第四章  评审方法和程序
一、评审原则

1、本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。
2、由评标委员会对资格审查合格的投标人所提供的技术商务标进行评选。
3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
二、评审方法
1、评标程序：
资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。
本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。
2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。
本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
三、评审因素和评分标准
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
（二）评审因素、权值及评分标准
1、报价
满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：
价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
2、 技术商务标 
	评分点名称
	分值
	评审标准

	技术性能
	25分
	投标人所投产品技术参数与投标文件“项目需求”中技术参数相比较，以满分25分为基数，带“▲”号指标负偏离或劣于的每项扣2分，扣完为止，不带“▲”号指标负偏离每项扣1分。偏离不得影响设备正常使用。 (投标人须逐条列明详细对比表，“项目需求”中标明需提供证明材料的，必须提供有效证明材料，否则不得分)

	业绩
	5分
	投标人近3年（2019年1月）以来水质自动站建设业绩情况：投标人建设完成的地表水水质自动站，数量达到50个及以上得5分；30-49个站点得3分；20-29个站点得1分；1-19个站点得0.5分（请列表汇总，提供项目合同复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）。

	
	5分
	投标人近3年（2019年1月）以来水质自动站运维业绩情况：数量达到80个及以上得5分；60-79个得3分；30-59个得1分；1-29个得0.5分（请列表汇总， 提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）。

	
	2分
	投标人近3年（2019年1月）为县级及以上政府部门提供地表水自动监测站数据第三方质控服务项目（不包含运维项目中的内部质控），每个项目得1分，本项最高得2分，没有不得分。（提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）

	综合能力
	3分
	1、投标人同时具有有效状态的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分；（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）

2、投标人具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分；（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分）

3、投标人具有有效状态的ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书得1分；（提供证书复印件加盖公章，原件备查，否则不得分）

	
	6分
	投标人自有CMA实验室且公开检测能力认证范围包含本项目监测参数的得6分，委托第三方CMA实验室（提供的CMA资质认定证书上单位名称和投标人不一致的，均视为委托实验室）且公开检测能力认证范围包含本项目监测参数的得4分；没有实验室且未委托实验室的不得分（须提供实验室资质证书及检测指标的计量认证证书复印件加盖公章，否则不予计分）。实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、挥发性有机物、急性毒性、叶绿素a）的酌情扣分，缺1项扣0.5分，扣完为止。

	
	3分
	投标人获得省级及以上相关行政管理部门颁发的环境监测类相关荣誉，每个荣誉得0.5分；地市级的每个得0.2分，本项最高得3分。（提供相荣誉证书复印件并加盖投标人公章）

	项目建设及运维
	8分
	组织实施方案：对设备系统安装、调试、验收方案综合评审按优良差分别评分，方案完善，可行性强，对本项目有针对性的得8分；方案基本完善，可行性较好，对本项目有一定针对性的得4分；方案不完善，可行性一般，对本项目内容与形式存在脱节的得1分。

	
	6分
	技术人员配备：

技术职称：为本项目配置的项目负责人具有环保类专业高级及以上职称的得1分；为本项目配置的技术人员（不含项目负责人）具有环保类专业技术中级及以上职称的，每有中级职称1人得0.5分；每有高级职称1人得1分，最高得2分（注：同一人仅按照最高职称计分）；

具有水质自动站上岗证：为本项目配置的技术人员具备省级及以上环保部门颁发的水质自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准）不少于2人，在2人的基础上每增加1人，得0.5分，最高得3分；

（退休人员、非本单位全职人员不得计入，投标文件中必须提供人员近1个月本单位缴纳的社保证明、证书复印件，原件备查，否则不得分）

	服务方案
	4分
	运维方案：对投标单位的运维方案进行综合评审按优良差分别评分，方案完善，可行性强，达到全部响应时间要求的得4分；方案基本完善，可行性较好，不能完全满足响应时间要求的得2分；方案不完善，可行性一般，对本项目内容与形式存在脱节的得1分。

	
	2分
	培训方案：根据投标人提供的技术培训方案进行综合打分，方案完善，可行性强，对本项目有针对性的得2分；方案基本完善，可行性较好，对本项目有一定针对性的得1分；方案不完善，可行性一般，对本项目内容与形式存在脱节的不得分。

	
	1分
	投标人承诺中标后在项目所在地开设运维办公地点、周边驻点技术支持、配备专属运维车辆和人员的，得1分，否则不得分。


注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。
四、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
注：①、中小企业制造的货物应当为货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。②、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受扶持政策。③、规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。
五、中标人的确定
1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。  
2、推荐中标候选人的特殊情况处理：
   （1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。
   （2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。
六、公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
七、其他
1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2、评委会不得向投标人解释落标原因。
3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。
第五章  合同授予
一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。
每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。
附：合同格式条款
合同协议书
甲方（买方）：                               
乙方（卖方）：                               
根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    采购项目及有关事项协商一致，签订本合同。
一、项目概况
1. 项目名称：                                    
2. 合同标的物和合同价格
（1）合同内容：                 ，设备配置及技术参数详见招、投标文件。
（2）合同价格：人民币（大写）              （小写¥：      元）。本项目合同价为包干价，包含所有设备、配套设施、各类辅助材料的包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成，保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训，运维期一切耗材备件、车辆与设备维护服务，以及履约完成前发生的所有含税费用，不论其在招标文件中是否提及。报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。投标人投标时一次包定，采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用(采购方要求变更的除外)
（3）增值服务
乙方将为甲方提供如下增值服务：                                
3. 货物质量：合格，符合国家规定和招标文件要求。全部投标产品应当是全新的达标产品，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、备品、配件及软件。
4. 甲方项目联系人：            （联系方式：                   ）
  乙方项目负责人：            （联系方式：                   ）
二、合同构成
(1)本合同书；
(2)中标通知书；
(3)招标文件；
(4)投标文件；
(5)经双方协商一致达成的补充协议；
(6)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
三、技术规范
所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
四、技术资料
1. 乙方应对合同设备提供完整的技术资料，包括但不限于：目录、货物设备清单、仪器说明书、合格证、维修维护保养手册、数据通讯协议、传输协议以及系统集成软件数据库说明等。以上各种资料提供给甲方2套，与合同设备同期运抵现场。
2. 由乙方协调仪器制造商出具相关技术协议以及相应的质保文件。
3. 除非合同另有规定，所有技术资料都应适用公制单位并用中文陈述和解释。
4. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则乙方应当向甲方赔偿由此造成的实际损失。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10% ，采用银行保函或履约保证保险的形式或经甲方同意的其他方式，由乙方签订合前办理。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、乙方在按要求保质保量的完成该项目，运维期满并通过验收后，无质量问题，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

七、转让和分包
1. 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得分包给他人完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方终止合同。
八、质保期
本项目免费质保期       年。（自项目整体验收合格之日起计）
九、交付期限及交货地点
1. 交付期限：自合同签订之日起       日内完成供货、安装调试，组织项目验收。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3.运维服务期限：自     年     月     日至     年     月     日。
十、货款支付
1.付款方式：
(1) 双方合同签订后两周内，乙方向甲方提供对应合同额30%的发票后，甲方一次性支付合同额的30%作为项目首付款。

(2) 设备完成安装调试并整体验收合格后，乙方向甲方提供对应合同额的发票后两周内，甲方向乙方支付合同额的60%项目款。

(3) 运维期满，甲方确认无质量问题，根据设备工作情况15个工作日内付清余款，如出现不符合采购文件和合同中要求的事项，则根据采购文件和合同内容扣除部分费用。

2.乙方开户银行名称、账号：
开户银行：                         
账号：                             
十一、乙方的安全保证义务
乙方在项目建设、货物运送及装卸、调试、验收等过程中，应严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防护措施费用已包含在合同价格中。在项目建设过程中发生的一切事故的责任与费用均由乙方自行承担。
十二、包装、装卸、运输和保险
1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。
2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南通地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4. 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。
5. 标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6. 包装费、运费已包含在合同价内。
7. 乙方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的百分之一百一十（110%）为货物办理“一切险”。
十三、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给甲方：
1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十四、伴随服务 
1. 甲方有权要求乙方提供下列服务中的所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：
（1）实施或监督所供货物的安装调试；
（2）提供货物安装和维修所需的工具；
（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
（5）在乙方或制造商和/或在项目现场就所供货物的安装、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。
2. 乙方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。
十五、检验和验收
1. 甲方或其代表有权对货物进行检验和验收，以确认与技术规格一致。甲方对乙方提交的货物的包装、外观质量、规格、数量、型号等进行现场初步验收，初步验收合格的给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。项目实施过程中，乙方于每周最后一个工作日向甲方书面报送本周工作开展情况及下周工作计划，并按计划实施。在货物安装、调试完毕后立即书面通知甲方进行最终验收，同时须提供完整的验收报告及相关资料，甲方将在接到乙方书面通知和验收报告起5个工作日内组织相关专业技术人员进行最终验收，必要时邀请相关职能部门共同参与验收，并出具验收意见，作为支付货款的依据，验收过程中产生的相关费用由中标人承担。
2. 在交货地点或最终目的地进行检验和验收需有甲乙双方在场。乙方应免费提供合理的协助和设施包括图纸及数据。货物原始外包装拆箱必须在甲方指定的现场进行，否则甲方可拒收货物并要求乙方在5天内免费更换新货物。
3. 检验和验收中如发现货物与技术规格要求不符，甲方可拒收货物，乙方应在5天内按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施。
4. 在交货前，乙方或制造商应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
5. 在合同规定的质量保证期内，如果发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由乙方承担），据质检报告及质量保证条款向乙方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
6. 乙方负责货物检验和测试及货物运抵现场前后必要的测试、调试和验收。乙方应按甲方要求做好有关联调、验收工作。
7. 如果检验测试出现全部或部分失败，甲方有权选择下列任一处理方式：
（1）重新测试直至合格为止；
（2）要求乙方对缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止；
（3）当乙方已根据本合同条款书面要求在合理时间内对缺点或缺陷进行修正但未成功时，按照本合同条款18条的规定执行。
无论甲方选择上述何种方式，甲方因此而发生的因乙方原因引起的所有费用均由乙方负担。
8. 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
9. 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。
10. 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术质量监督局或以约定的法定检测机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
11. 乙方必须负担本条款项下属于乙方负责的检验、测试、调试和验收的所有费用，并负责乙方派往甲方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
12. 检验、测试和验收过程中涉及的赔偿条款按本合同条款第19条中规定执行。
13. 在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除乙方的合同责任。
十六、质量要求
1. 乙方应保证所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
2. 乙方提供的货物必须是原厂最新生产的货物（包括零部件），并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准；实际提供的产品与投标文件承诺的产品一致，否则甲方有权追究其因此造成的损失和相应的责任。
3. 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
4. 乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
5. 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔，乙方应当尽快采取更换、补齐或者赔偿损失等方式进行补救。
十七、 售后服务
1. 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为采购文件要求与乙方承诺期限中较长时间计。
2.运行过程中的各类意外情况（遇人为破坏、不可抗力因素另行规定），乙方应保证人员在     小时内响应，      小时内到达现场并完成仪器设备故障排查，若上述时间内无法排除故障，经甲方同意后在      小时内更换备机，并在      个工作日内提出解决方案。乙方承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生的故障产品，并对维修、保养、更换零部件等发生的一切费用，均由乙方承担。
3. 质保期满后，仪器终身维修，并提供长期技术服务及备品备件供应（至少6年以上）。
4. 乙方应按照本项目招标文件、投标文件中的规定提供所需的备品备件。
5. 在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备品备件。
6. 在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
十八、索赔
1. 乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
（1）乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
2. 乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
十九、违约责任
1. 甲方无正当理由拒收货物、服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物、服务的，乙方应按逾期交付使用总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4. 乙方所交的货物、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物、服务，乙方愿意更换货物、服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物、服务的，甲方可单方面解除合同。
二十、不可抗力
1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。
二十一、合同修改
除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。
二十二、违约解除合同
甲方基于公共利益需要，可单方变更、终止本合同。在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同。
（1）乙方延期交付达到约定的合同解除情形。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。
（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：
① “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。
② “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。
二十三、争议的解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。
二十四、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、税和关税
本合同项下乙方所提供的货物和服务的所有税费均已包含于合同价格，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担，甲方不再另行支付。 
二十六、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十七、其它
1. 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
3. 本合同一式六份，甲乙双方各三份。
4. 本合同合计       页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
二十八、未尽事宜
未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
甲方：                                     乙方： 
地址：                                     地址： 
法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：
电话：                                     电话：
日期：  年  月  日                         日期：   年   月   日
第六章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
(一)质疑人的身份要求 
1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
(二)质疑提出的格式要求
1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。
2.质疑函应包括：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；
（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；
（4）提起质疑的日期；
（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.质疑函需遵循的原则：
提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。
（三）质疑提出的时效要求
1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
二、《质疑函》的受理和回复
1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。
3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。
（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
2、质疑不成立的处理。
（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
3、虚假质疑的处理
投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
第七章    投标文件组成
投标文件由资格审查材料、技术商务标、价格标三部分组成。
一、资格审查材料（单独装订密封）
1、关于资格的声明函；
2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；
非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式参见附件）；
3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：
3.1营业执照；
3.2企业2020或2021年度财务状况报告(新成立企业可不提供)；
3.3企业近六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件）；
6、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。
二、技术商务标（单独装订密封）
供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；
1、投标响应函
2、产品性能、技术指标的说明与描述
3、商务部分正负偏离表
4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；
5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。
三、价格标（单独装订密封）
1、开标一览表；
2、分项报价明细表；
3、中小企业声明函（如有）
4、残疾人福利性单位声明函（如有）
5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

附件：
一、关于资格文件的声明函
南通市生态环境监测站：
本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号）的采购活动进行投标响应。
1、我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、我方承诺：截至投标截止时间前，我方未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。
4、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
5、我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
6、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
7、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为合同义务的组成部分。
8、我方所提交的投标响应文件中所有关于资格响应的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我方其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由我方负全部责任。我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。
投标单位：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
二〇二二年      月     日

二、法定代表人身份证明
南通市生态环境监测站： 
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章） 
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
注: 法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。
三、授权委托书
南通市生态环境监测站： 
兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。  
附：被授权人情况：  
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的车辆、设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
专业技术能力有：             。
投标人：____________________（盖单位公章）
法定代表人：（签字或印鉴）
日期：__________年______月_____日
五、无重大违法记录声明
南通市生态环境监测站：
我单位                  （供应商名称）郑重声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                       声明人：（公章）
                                   年     月    日
六、投标响应函
南通市生态环境监测站：  
依据贵单位                  （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作
响应供应商：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
年  月  日
七、产品性能、技术指标的说明与描述
根据本招标文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商结合第四章评审方法内的评审细则编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。包含但不限于如下内容：
（1）与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；
（2）产品技术条款响应正负偏离表：
① 供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
② 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。③本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性条款不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。
投标人全称（加盖公章）
法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：
2022年  月  日
八、商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
九、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：南通市水质自动监测站建设及设备更新改造项目
项目编号： 
	 投标货物、服务名称
	                      投标总报价

	水质自动监测站建设及设备更新改造
	1、水源地更新改造项目              元；
2、新建水质自动站项目              元
合计：大写：                            ，
小写：              元（人民币）


                                      日期：       年    月    日
填写说明：
1、开标一览表和分项报价表必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件其他部分分别递交，否则视为无效投标。
2、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
十、分项报价明细表
投标人（盖章）：
项目名称：南通市水质自动监测站建设及设备更新改造项目
项目编号： 
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


十一、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属   工业（制造业）  ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    
人，营业收入为    
万元，资产总额为 
      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。
2.（标的名称）  ，属   工业（制造业）  ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    
人，营业收入为    
万元，资产总额为 
      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。
……
以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。
2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十二、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商全称（盖章）：
日  期：
注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
十三、监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
