江苏省南京环境监测中心

高通量测序系统等生态监测设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050

（代理机构编号：1214-224109321DWY）

江苏舜天高科有限责任公司

二○二二年十月

目  录

第一部分  招标公告………………………………………………  2

第二部分  投标人须知……………………………………………  3

第三部分  采购需求………………………………………………  11

第四部分  合同条款………………………………………………  28

第五部分  评标办法………………………………………………  33

第六部分  投标文件组成…………………………………………  36

第一部分：招标公告

项目概况：江苏省南京环境监测中心高通量测序系统等生态监测设备招标项目的潜在投标人应在南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室获取招标文件，并于2022年11月1日下午14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

2、项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

3、预算金额：1230万元人民币

4、最高限价：1230万元人民币

5、采购需求：

（1）采购清单：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算单价 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 4℃冰箱 | 2套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-2 | -20℃冰箱 | 2套 | 8 | 不接受 |
|  | 01-3 | -20℃冰箱（理化实验用） | 1套 | 2 | 不接受 |
|  | 01-4 | 便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等） | 1套 | 28 | 不接受 |
|  | 01-5 | 超纯水仪 | 1套 | 17 | 接受 |
|  | 01-6 | 超声波破碎仪 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-7 | 大容量富集仪 | 1套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-8 | 倒置显微镜 | 1套 | 85 | 接受 |
|  | 01-9 | 电动可调间距多通道移液器 | 2套 | 4.1 | 接受 |
|  | 01-10 | 电泳设备 | 2套 | 1.5 | 不接受 |
|  | 01-11 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1套 | 9.5 | 不接受 |
|  | 01-12 | ●高通量测序系统 | 1套 | 280 | 接受 |
|  | 01-13 | 高通量样品制备仪 | 1套 | 24 | 不接受 |
|  | 01-14 | ●核酸提取仪 | 1套 | 80 | 不接受 |
|  | 01-15 | 恒温振荡器 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-16 | 环境DNA均质仪 | 1套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-17 | 凝胶成像系统 | 1套 | 20 | 接受 |
|  | 01-18 | 普通PCR仪 | 2套 | 14 | 接受 |
|  | 01-19 | 生物分析仪 | 1套 | 35 | 不接受 |
|  | 01-20 | ●生物显微镜 | 1套 | 78 | 接受 |
|  | 01-21 | 数据分析服务器 | 1套 | 60 | 不接受 |
|  | 01-22 | ●数字PCR | 1套 | 120 | 不接受 |
|  | 01-23 | 体视显微镜（生物用） | 1套 | 73 | 接受 |
|  | 01-24 | 微孔板离心机 | 1套 | 0.7 | 不接受 |
|  | 01-25 | 微量分光光度计 | 1套 | 15 | 接受 |
|  | 01-26 | 细胞计数仪 | 1套 | 7 | 不接受 |
|  | 01-27 | 细胞真空泵 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-28 | 小型高速冷冻离心机 | 2套 | 8 | 接受 |
|  | 01-29 | 荧光定量PCR仪 | 1套 | 45 | 接受 |
|  | 01-30 | 藻类AI鉴定系统 | 1套 | 102 | 不接受 |
|  | 01-31 | 藻类培养装置 | 1套 | 10 | 不接受 |
|  | 01-32 | 掌上离心机 | 2套 | 0.5 | 不接受 |
|  | 01-33 | 制冰机 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-34 | 96孔磁力架 | 2套 | 0.8 | 不接受 |
|  | 01-35 | 全自动洗瓶机 | 1套 | 25 | 不接受 |
|  | 01-36 | 样品冷藏柜 | 6套 | 2 | 不接受 |
|  | 合计：1230万元 |

（2）投本项目不分包，投标人必须对所有设备进行投标。

（3）加注“●”符号的为核心设备

6、合同履行期限：以签订合同为准。

7、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商（或制造商授权代理商）的授权书（复印件）；

三、获取招标文件

1、时间：2022年10月11日至2022年10月17日，每天上午9点00分至11点30分，下午13点30分至17点00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

3、方式：请与采购代理机构联系招标文件购买事宜

4、售价：500元人民币/每套，售后不退

5、以汇款方式购买招标文件，供应商须以公对公形式办理汇款，并注明招标编号。（我司将根据汇款凭证、邮寄及邮箱地址发送文本文件和电子文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2022年11月1日下午14时30分（北京时间）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、从采购代理机构处合法获得招标文件的供应商方可参与本项目投标

2、供应商须以公对公形式办理汇款，并备注招标编号，同时将汇款凭证及相关参与项目信息电邮至liqinyuan@sumex.com.cn，以便我司能及时登记领购信息。（我司将根据电邮内容发送招标文件的文本文件和电子文件）

3、购买采购文件款汇款地址：

（1）开户名：江苏舜天高科有限责任公司

（2）开户行：工商银行南京白下支行

（3）账  号：4301013119100888895

4、本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

5、本次招标项目投标供应商须提供纸质投标文件1正6副，同时提供电子介质文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：江苏省南京环境监测中心

联系地址：南京市鼓楼区虎踞路175号

联 系 人：朱国锋

联系电话：025-83336983

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联 系 人：丁一（标务）、李沁原（助理）

联系电话：025-52875927，025-52875941

邮    箱：liqinyuan@sumex.com.cn

3、项目联系方式（业务）

项目联系人：王易栋（项目负责人），卫彦君（项目助理）

电  话：025-52876455,025-52874406

第二部分：投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所述高通量测序系统等生态监测设备采购项目。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2满足本招标文件的实质性条款要求。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。投标人提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录结果的复印件并加盖公章。

3.公平竞争原则

3.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省南京环境监测中心（以下称为采购人）、江苏舜天高科有限责任公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

5.招标文件包括：

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

6.招标文件的询问或者质疑

6.1潜在供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.3由于潜在供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在供应商自行承担。

7.招标文件的澄清或者修改

7.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

7.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在供应商查询相关信息。

三、投标文件的编制

8.投标内容

8.1 投标的最小单位是包。

8.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

8.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

9.投标文件的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标函格式；

10.2授权委托书；

10.3开标一览表；

10.4投标报价表；

10.5技术要求响应/偏离表；

10.6商务要求响应/偏离表；

10.7资格证明文件；

10.8其它（招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料）；

11.开标一览表

11.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

11.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

12.投标报价

12.1投标人应在投标文件中的开标一览表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

12.2开标一览表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的增值税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它（如：供应商管理费及利润，中标后将支付的服务费等）

12.3报价应以人民币万元或者元为货币单位。

13.技术要求的响应

13.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术要求，在《技术要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

13.2特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

14.商务要求的响应

投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的偏差和例外。

15.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

16.招标服务费

中标人按中标金额的1.4%向采购代理机构支付招标服务费。

17.投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应按照上述第10条的要求，准备投标文件正本一份，副本六份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准。

18.2投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。

18.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

18.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

19.3投标文件封套上应注明

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

请勿在2022年11月1日下午14时30分（开标时间）之前启封

19.4未按上述第19.1条要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.投标截止日期

20.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2投标人的修改文件应按第18条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

23.开标

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、项目名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在开标时宣读的全部内容。

24.评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

24.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

24.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26. 投标人资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查标准详见招标文件《第五部分：评标办法》第一条。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.投标文件符合性审查

27.1在综合评审之前，评委会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；符合性审查标准详见《第五部分：评标办法》第二条。合格投标人不足3家的，不进入综合评标。

27.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.投标文件的澄清

投标文件澄清的条件和方法详见招标文件《第五部分：评标办法》第四条第3款。

29.投标文件修正

29.1符合性审查合格的投标文件有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附佐证材料中标明的参数不一致时，以佐证材料中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

29.2评委会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

30.对投标文件的综合评审

评委会按照招标文件《第五部分：评标办法》第三条规定的评审因素和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合评分。

31.废标

31.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

31.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

六、授予合同

32.定标

32.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

32.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

33.中标通知书

33.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

33.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.签订合同

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、质疑处理

35.提出质疑

35.1供应商认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

35.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

35.3质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

35.4质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

35.5供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.6质疑人委托代理人质疑的，应当向招标方提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.质疑答复

36.1采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

36.2质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

36.3对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

第三部分：采购需求

- 项目概况

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算单价 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-1 | 4℃冰箱 | 2套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-2 | -20℃冰箱 | 2套 | 8 | 不接受 |
|  | 01-3 | -20℃冰箱（理化实验用） | 1套 | 2 | 不接受 |
|  | 01-4 | 便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等） | 1套 | 28 | 不接受 |
|  | 01-5 | 超纯水仪 | 1套 | 17 | 接受 |
|  | 01-6 | 超声波破碎仪 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-7 | 大容量富集仪 | 1套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-8 | 倒置显微镜 | 1套 | 85 | 接受 |
|  | 01-9 | 电动可调间距多通道移液器 | 2套 | 4.1 | 接受 |
|  | 01-10 | 电泳设备 | 2套 | 1.5 | 不接受 |
|  | 01-11 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1套 | 9.5 | 不接受 |
|  | 01-12 | ●高通量测序系统 | 1套 | 280 | 接受 |
|  | 01-13 | 高通量样品制备仪 | 1套 | 24 | 不接受 |
|  | 01-14 | ●核酸提取仪 | 1套 | 80 | 不接受 |
|  | 01-15 | 恒温振荡器 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-16 | 环境DNA均质仪 | 1套 | 6 | 不接受 |
|  | 01-17 | 凝胶成像系统 | 1套 | 20 | 接受 |
|  | 01-18 | 普通PCR仪 | 2套 | 14 | 接受 |
|  | 01-19 | 生物分析仪 | 1套 | 35 | 不接受 |
|  | 01-20 | ●生物显微镜 | 1套 | 78 | 接受 |
|  | 01-21 | 数据分析服务器 | 1套 | 60 | 不接受 |
|  | 01-22 | ●数字PCR | 1套 | 120 | 不接受 |
|  | 01-23 | 体视显微镜（生物用） | 1套 | 73 | 接受 |
|  | 01-24 | 微孔板离心机 | 1套 | 0.7 | 不接受 |
|  | 01-25 | 微量分光光度计 | 1套 | 15 | 接受 |
|  | 01-26 | 细胞计数仪 | 1套 | 7 | 不接受 |
|  | 01-27 | 细胞真空泵 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-28 | 小型高速冷冻离心机 | 2套 | 8 | 接受 |
|  | 01-29 | 荧光定量PCR仪 | 1套 | 45 | 接受 |
|  | 01-30 | 藻类AI鉴定系统 | 1套 | 102 | 不接受 |
|  | 01-31 | 藻类培养装置 | 1套 | 10 | 不接受 |
|  | 01-32 | 掌上离心机 | 2套 | 0.5 | 不接受 |
|  | 01-33 | 制冰机 | 1套 | 1 | 不接受 |
|  | 01-34 | 96孔磁力架 | 2套 | 0.8 | 不接受 |
|  | 01-35 | 全自动洗瓶机 | 1套 | 25 | 不接受 |
|  | 01-36 | 样品冷藏柜 | 6套 | 2 | 不接受 |
|  | 合计：1230万元 |

- 技术规格

| 2.1 | 品目01-1：4℃冰箱 |
| --- | --- |
| 2.1.1 | 有效容积：不低于725L,温度范围： 2℃～8℃ |
| 2.1.2 | 双层钢化玻璃门，带电加热功能，配置上部温度、下部温度、环境温度、蒸发器温度等多路传感器, 具备上锁功能。 |
| 2.2 | 品目01-2：-20℃冰箱 |
| 2.2.1 | 容积：不低于450L，温度范围：-10℃～-25℃ |
| 2.2.2 | 双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，丝管式蒸发器、丝管冷凝器，具备上锁功能。 |
| 2.3 | 品目01-3：-20℃冰箱（理化实验用） |
| 2.3.1 | 容积：不小于520L，上下部2个独立间室 |
| 2.3.2 | 制冷方式：直冷或风 冷 |
| 2.3.3 | 温度范围：-10～-25℃ |
| 2.3.4 | 温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，精度不低于0.1℃ |
| 2.3.5 | 显示方式 ：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息 |
| 2.3.6 | 内部结构及配件：2个间室，每个间室内部可放搁架；每个间室可分层，每层可放抽屉。配脚轮：可根据需要移动箱体 |
| 2.4 | 品目01-4：便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等） |
| 2.4.1 | ★应配置水温、电导率、pH值、浊度、溶解氧、水深、蓝绿藻和叶绿素传感器，可同时测量水温、电导率、pH值、浊度、溶解氧、水深、蓝绿藻和叶绿素，具有自动清洁装置，清洁装置应带有保护免受泥沙累积到清洁刷头上的清洁刷保护盖，适用于野外环境使用，可在野外维护和更换。 |
| 2.4.2 | 水温： 原理：热敏电阻法； 量程：-5～＋50℃； 分辨率：不高于0.001℃； 准确度：±0.01 |
| 2.4.3 | 酸碱度： 原理：玻璃电极法； 量程：0～14； 分辨率：不高于0.01pH； 准确度：±0.2pH； 具有自动温度补偿功能 |
| 2.4.4 | 溶解氧： 原理：荧光法； 量程：0～50mg/L； 分辨率：不高于0.01mg/L； 准确度：0～20mg/L读数之±1%， 20～50mg/L读数之±5%； 无须搅拌（不受流速影响），自动温度补偿，自动盐度补偿 |
| 2.4.5 | 电导率 原理：电导池法； 量程：0～200mS/cm（自动量程选择）； 分辨率：0.001mS/cm～0.1mS/cm； 准确度：0～100mS/cm读数之±0.5% ，100～200mS/cm读数之±1%； 自动温度补偿 |
| 2.4.6 | 浊度： 原理：90度散射法； 量程：0～4000FNU； 分辨率：0～999FNU：0.01FNU；1000～4000FNU：0.1FNU 准确度：0～999FNU：0.3FNU或读数之±2％；1000～4000FNU：读数之±5％ |
| 2.4.7 | 总藻类-叶绿素： 原理：荧光法； 量程：0～400μg/L,或0～100RFU； 分辨率：不高于0.01μg/LChl，或0.01RFU； 准确度：线性R2＞0.999，与罗丹明WT稀释相关； 自动温度补偿 |
| 2.4.8 | 总藻类-蓝绿藻(藻蓝蛋白)： 原理：荧光法； 量程：0～100μg/L,或0～100RFU； 分辨率：不高于0.01μg/LPC，或0.01RFU； 准确度：线性R2＞0.999，与罗丹明WT稀释相关； 支持客户自定义校准曲线并显示单位：cell(细胞个数)/mL； T63＜2s |
| 2.4.9 | ORP 氧化还原电位： 测量范围：-999～999mV； 准确度：±20mV，氧化还原标准溶液； 响应时间：T63＜5s，分辨率：不高于0.1mV |
| 2.5 | 品目01-5：超纯水仪 |
| 2.5.1 | 超纯水产水流速：不低于2L/min |
| 2.5.2 | 超纯水水质指标： 出水电阻率：不低于18.2MΩ.cm @ 25℃； 微生物：＜0.01cfu/ml； 热原含量：＜0.001Eu/ml； RNases (核糖核酸酶)：＜1 pg/ml； DNases (脱氧核糖核酸酶)：＜5 pg/μl； 直径大于0.22μm的颗粒物数量：无检出； Proteases(蛋白酶)：＜0.15μg/mL |
| 2.5.3 | 光学特性： UV 200 nm ＜ 0.05 AU； UV 205 nm ＜ 0.01 AU； UV 210 nm ＜ 0.01 AU； UA 254 nm ＜ 0.005 AU； At 254 nm ＜ 1 ppb； At 365 nm ＜ 1 ppb |
| 2.5.4 | ▲TOC：＜1ppb，配置实时TOC检测模块，检测范围1～500ppb；系统内置高精度电阻率检测仪电极常数为0.01～1，温度灵敏度不高于0.1℃，具备温度补偿功能，系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化和杀菌。 |
| 2.5.5 | 取水装置高度可调节，适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器，取水装置必须具有定量（0.1L～25L，调节增量为100ml）自动取水功能。远程取水单元具有定量（0.1L～25L）自动取水功能，配有精度±＜3%的精确流量计，远程取水单元可远离主机不低于3m。 |
| 2.6 | 品目01-6：超声波破碎仪 |
| 2.6.1 | TFT触摸屏显示； |
| 2.6.2 | 具有脉冲和连续工作并带有测试功能； |
| 2.6.3 | 频率: 20～25 KHz |
| 2.6.4 | 功率: 不低于650 W（1%～100%），超声波功率步进以1%连续精细可调； |
| 2.6.5 | 破碎容量: 0.5～500 ml |
| 2.6.6 | 占空比: 0.1～99.9 % |
| 2.7 | 品目01-7：大容量富集仪 |
| 2.7.1 | 富集体积：1～10L可调 |
| 2.7.2 | 采样方式：样品瓶/自吸式 |
| 2.7.3 | 富集速度：0～1L/min可调 |
| 2.7.4 | 采样量误差：＜5% |
| 2.7.5 | 采样管长：不低于10米 |
| 2.7.6 | 供电模式：电源/锂电池 |
| 2.8 | 品目01-8：倒置显微镜 |
| 2.8.1 | ▲具备有明场、DIC观察功能，微分干涉部件（DIC），针对不同物镜有与不同数值孔径的物镜独立对应的棱镜，保证单独物镜的DIC效果。复消色差光路，显微镜光路采用无限远反差和色差双重校正系统，主机采用高效V型光路设计，显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm。 |
| 2.8.2 | 物镜：电动物镜转换器≥6位，低高倍物镜自动光强管理系统。 高级平场荧光5x干镜，数值孔径≥0.15； 增强反差型平场荧光10x干镜，数值孔径≥0.3； 增强反差型平场荧光长工作距离20x干镜，数值孔径≥0.4； 增强反差型平场荧光长工作距离40x干镜，数值孔径≥0.6； 增强反差型平场荧光长工作距离63x干镜，数值孔径≥0.75； 大数值孔径全电动聚光镜： 数值孔径≥0.55；具有色差校正功能。 目镜：10x，视场数≥23 mm。 |
| 2.8.3 | ★全电动扫描台，可进行大样品自动拼接。 |
| 2.8.4 | ★具有Z轴序列扫描功能，并且提供设置起始终止位置与设置中间平面两种方式 |
| 2.8.5 | ▲制冷型高灵敏度成像系统，有效物理像素≥1200万像素。低于室温(≥18°)制冷，像素尺寸≥3.45微米×3.45微米，芯片尺寸≥1.1”，数字化范围≥14bit，最大图像采集速度4096×3008下≥22幅/秒, 2048×1504下≥46幅/秒，动态范围＞1:5000, HDR模式下≥1:25000,曝光时间100微秒至60秒。 |
| 2.8.6 | 图像软件及分析功能： 基础软件：图像采集，图象输出、图象档案、报告产生、图象注解功能； 图象增强功能:基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正； 测量工具：直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能； 自动测量功能：可测量面积、周长、角度、强度等； 自动扫描：大图自动拼接功能； 自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接。 三维重建功能：多种显示模式，包括正交显示、投影等。3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式； 图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。 |
| 2.8.7 | 电脑工作站，不低于以下配置： 品牌机/CPU 8核3.9GHz/64GB内存/ 512GB固态+2TB机械硬盘 / A2000显卡6G 显存/ win10 专业版/ 31.5寸显示器。 |
| 2.9 | 品目01-9：电动可调间距多通道移液器 |
| 2.9.1 | 具备无线射频识别技术， 内置多种移液模式：常规移液、反向移液、连续分配、稀释、滴定、混和、体积测量等功能； 一次充电使用不低于3000个循环 |
| 2.9.2 | 准确度和精度参数： 准确度：±2.5 % / 0.025 µL ； 1.5 % / 0.075 µL ； 1 % / 0.1 µL； 精确度：±1.2 % / 0.012 µL ； 0.6 % / 0.03 µL ； 0.4 % / 0.04 µL |
| 2.10 | 品目01-10：电泳设备 |
| 2.10.1 | 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型 适配6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板 |
| 2.10.2 | 具备稳压/稳流控制，输出定时/计时控制，自动无负载输出保护，自动过载和短路保护，具有3位数显，1位状态显示 |
| 2.10.3 | 电压：6～600V，递增单位：1V |
| 2.10.4 | 电流：4～400mA，递增单位：1mA |
| 2.10.5 | 定时：0～999分，递增单位：1分钟 |
| 2.10.6 | 提供琼脂糖凝胶不低于2000g |
| 2.11 | 品目01-11：二氧化碳细胞培养箱 |
| 2.11.1 | 内部容积≥150L |
| 2.11.2 | 采用PID微电脑控制系统，六面直热系统，风道紫外灭菌系统 ，具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能，具有玻璃门加热功能 |
| 2.11.3 | 拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录不低于150000条数据，并且可显示温度、湿度、CO2曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存 |
| 2.11.4 | 温度控制范围，室温+5℃～55℃，温度均匀性不高于±0.5℃，温度波动度不高于±0.1℃（在37℃） |
| 2.11.5 | CO2浓度控制范围，0～20%，控制精度±0.2%，（在37℃、5%CO2时） 第二代红外CO2传感器，可根据温度、压力等自动补偿 |
| 2.11.6 | 配置湿度传感器，有除湿功能，玻璃门有测试孔 |
| 2.12 | 品目01-12：高通量测序系统 |
| 2.12.1 | ★检测原理：使用边合成边测序技术，可提供高度准确的数据。 |
| 2.12.2 | ▲每个测序循环中加入全部四种可逆终止的dNTP，利用自然竞争将结合时的误差最小化，可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA），达到至少99.9%准确度 |
| 2.12.3 | ▲使用荧光信号确认碱基种类，保证最终的核酸序列质量，在任何情况下，设备每轮循环只读取一个碱基，不接受多个碱基同时测定 |
| 2.12.4 | 采用高效率的桥式PCR技术进行全自动化的模板扩增，无需手工或额外设备操作，得到高准确度的测序数据 ，测序过程稳定、可靠，对外部环境温湿度等条件要求低，对内部检测体系不受温度、pH影响； |
| 2.12.5 | ★测序准确度高，以Q30作为原始数据质量评估标准，即错误率低于千分之一； |
| 2.12.6 | 提供不少于384个样品的index混合接头； |
| 2.12.7 | ★对于中长片段测序，如常见16S rRNA测序，能够完全覆盖16S rRNA常见片段区域v1-v3区、v3-v4区等，测序读长可达600bp；且该读长模式下单次测序通量不低于15Gb，有利于大样本量测序； |
| 2.12.8 | 试剂槽具备无线射频识别（RFID）标签的读取，无需扫描枪； 同一种测序试剂盒同时具有自动化单端读取序列和双端读取序列两种模式，双端读取适用于基因组拼接、基因组剪切等复杂研究工作； 所有测序试剂、流体和废液容器集成在一个试剂卡盒中，上机之前无需临时配置或添加任何试剂，直接加样上机，减少人工干预，降低实验误差； 封闭检测室，反应过程无废液、废气产生，反应后无需任何生物学处理。 |
| 2.12.9 | ▲测序仪可一站式自动完成系列操作，包括文库扩增、测序、基础数据分析都在同一台仪器上自动完成； (提供产品彩页或者提供官方网站链接及截图作为证明材料) |
| 2.12.10 | 提供配套测序试剂盒（可测试2500份样本） |
| 2.13 | 品目01-13：高通量样品制备仪 |
| 2.13.1 | 转速：300～2200转/分 |
| 2.13.2 | 适配器：1～2ml 不少于48孔，5ml 不少于24孔 |
| 2.13.3 | 研磨球：不锈钢珠，氧化锆球 |
| 2.13.4 | 提供水样核酸提取试剂盒（可提取1000份样本） |
| 2.14 | 品目01-14：核酸提取仪 |
| 2.14.1 | ★纯化原理：基于硅胶膜真空抽滤法，并提供仪器原厂生产的硅胶膜纯化试剂盒 |
| 2.14.2 | 样品通量：不低于96个样本 移液通道数：不低于8通道 |
| 2.14.3 | ▲可提供针对水体样本优化好的提取试剂盒和程序 |
| 2.14.4 | ▲可提供原厂试剂种类不少于7种,需提供原厂材料 |
| 2.14.5 | 封闭式工作平台，配置有HEPA滤膜和原厂紫外消毒装置，保护样品，避免交叉污染 ；仪器外罩打开时，纯化程序自动暂停，再次关闭时继续原程序，活性炭滤器装置净化废气，保护操作人员安全 |
| 2.14.6 | 软件使用简易方便，用户可自行改编、优化运行程序， 数据可追溯性：可读取样本条形码信息，生成运行前/后报告 |
| 2.14.7 | 仪器具备自动分液功能 |
| 2.14.8 | 提供配套水样核酸提取试剂盒（可提取1500份样本） |
| 2.15 | 品目01-15：恒温振荡器 |
| 2.15.1 | 温度分辨率：不高于0.1℃ |
| 2.15.2 | 温度均匀性：不高于±0.5℃ |
| 2.15.3 | 温度控制范围：室温+5℃～60℃ |
| 2.15.4 | 转速范围：50～250rpm |
| 2.15.5 | 定时范围：1min～99hour |
| 2.15.6 | 适配三角烧瓶：50(ml)，不低于16个；100(ml)，不低于9个；250(ml)，不低于8个；500(ml)，不低于4个。 |
| 2.16 | 品目01-16：环境DNA均质仪 |
| 2.16.1 | 可以同时处理不少于64个样品 |
| 2.16.2 | 最终出料粒度：不高于5µm |
| 2.16.3 | 研磨平台数不低于2个 |
| 2.16.4 | 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 |
| 2.16.5 | 均质速度：0～70 HZ/秒,工作时间 ：0秒～9999分钟，用户可自行设定。 |
| 2.16.6 | 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆。 |
| 2.16.7 | 制冷功能：-50度到37度可调节。 控温精度：控温精度：不高于±0.5度 |
| 2.16.8 | 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨。 |
| 2.16.9 | 适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢 |
| 2.17 | 品目01-17：凝胶成像系统 |
| 2.17.1 | ★Camera分辨率：不低于450万像素， Camera位深：不低于12-bit，图像位深不低于16bit ，图像灰度：不低于65536色灰阶，变焦镜头不低于8～48mm,f1.2 |
| 2.17.2 | 具备隐藏式UV 防护板，具有紫外开门自动关闭安全设计。 |
| 2.17.3 | 自动成像系统，软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节，可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等） |
| 2.17.4 | ★透照台：302nm透射紫外，不小于22×25 cm，光强可调，滤光片不小于4轮盘设计，标配EB滤光片 |
| 2.17.5 | ▲紫外光源使用长寿命的冷阴极管荧光灯，寿命不低于10年。 |
| 2.17.6 | 可选发射光滤光片：465～495nm；503～523nm；513～557nm；565～625nm；580～630nm；607～682nm；668～722nm；767～807nm 可选激发光滤光片：450nm；455～495nm；502～547nm；533～587nm；600～645nm；687～748nm |
| 2.17.7 | 软件系统及功能： 具有实时预览、自动曝光模式； 分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定； 标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转； 图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析； 3D 图像观测及输出 ，Excel数据表格格式，有多种图像文字格式，多种数据输出格式：jpeg、bmp、tif 、gif、tga、png； 软件差异显示分析、1D分析/密度测量、Southern/Northern/Western杂交分析； |
| 2.17.8 | 配套提供品牌机：一台，配置不低于以下配置： 操作系统：正版Windows 10/内存：16GB/固态硬盘：500GB/机械硬盘：2TB/ 处理器：六核处理器，3.3GHz/显示屏：23英寸，分辨率1920×1080 /显卡：4GB显存/电脑主机电源功率：400w/内置无线网卡 |
| 2.18 | 品目01-18：普通PCR仪 |
| 2.18.1 | 样品通量：不低于96×0.2ml |
| 2.18.2 | 最大升温速率不低于8℃/s，平均升温速率不低于7℃/s； 温度均一性：不高于±0.15℃； 温度梯度功能：最大温度跨度不低于40℃； 高性能热盖，温度不低于110℃ |
| 2.18.3 | ▲加热模块：镀金纯银样品槽，耐腐蚀抗氧化 |
| 2.18.4 | ★温度准确性：±0.1℃ |
| 2.18.5 | 可提供表格式和图形式两种不同的程序界面，具有三级用户权限管理，用户账户可设密码，具有断电重启功能，具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序 |
| 2.18.6 | 系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息；具有专门的恒温孵育功能模块；可以设定温度和时间随循环数的递增或递减变化；不同通量和功能的样品槽模块可更换，满足多种应用需求。 |
| 2.18.7 | 运行噪音不超过45dB |
| 2.18.8 | 提供配套测序试剂（可测试300份样本） |
| 2.19 | 品目01-19：生物分析仪 |
| 2.19.1 | 光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； |
| 2.19.2 | 采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块 ，样品上样消耗量：小于0.1 ul； |
| 2.19.3 | ★上样形式：直接兼容常规单管0.2mlPCR管、常规8联管、12联管；可以直接96孔板上样；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低≤1～2ul； |
| 2.19.4 | ▲可以一次性完成1～100个任意个数样品的检测分析；可单次自动检测分析单个样本不造成试剂耗材浪费； |
| 2.19.5 | 检测片段范围：15bp～50kb；质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，和DNA完整性数字化评估标准值； |
| 2.19.6 | 灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达≤2pg/ul； |
| 2.19.7 | ★分辨率：对＜500bp的DNA片段，可达≤1～4bp的分辨率，200bp片段可达≤2bp的分辨率; |
| 2.19.8 | 软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；具有中文版本软件； |
| 2.19.9 | 配套提供品牌机：一台，配置不低于以下配置： 操作系统：正版Windows 10/内存：16GB/固态硬盘：500GB/机械硬盘：2TB/ 处理器：六核处理器，3.3GHz/显卡：4GB显存/显示屏：23英寸，分辨率1920×1080 /电脑主机电源功率：400w/内置无线网卡 |
| 2.19.10 | 提供配套预制胶卡夹 缓冲液试剂一套 |
| 2.20 | 品目01-20：生物显微镜 |
| 2.20.1 | 配置明场、DIC功能，全电动主机，复消色差光路，显微镜光路采用无限远反差和色差双重校正系统，有专门针对防（极轻微）震动的设计。主体光路部分由同一材料制成，具相同热膨胀系数， |
| 2.20.2 | ★具有Z轴序列扫描功能，并且提供设置起始终止位置与设置中间平面两种方式。 |
| 2.20.3 | ★高精度电动载物台，可进行大样品自动拼接。 |
| 2.20.4 | ▲适合于标准载玻片、0.1ml浮游植物计数框、1ml浮游动物计数框、5ml浮游动物计数框观察。 |
| 2.20.5 | 目镜：视场≥23mm，屈光度可调。 物镜： 增强反差型平场荧光干镜5x(NA≥0.16，WD≥18.5mm)； 增强反差型平场荧光干镜10x(NA≥0.3，WD≥5.2mm)； 增强反差型平场荧光干镜20x(NA≥0.4，WD≥3.2mm)； 增强反差型平场荧光干镜40x(NA≥0.6，WD≥2.2mm)； 增强反差型平场荧光干镜63x(NA≥0.75，WD≥2.2mm)； 微分干涉观察功能：10X、20X、40X、63X物镜分别具有DIC功能，棱镜一一对应。 |
| 2.20.6 | ▲制冷型高灵敏度彩色成像系统，有效物理像素≥1200万像素，像素尺寸≥3.45微米×3.45微米，大靶面芯片尺寸≥1.1”，主动制冷，低于室温≥18℃，数字化范围≥14bit，最大图像采集速度4096×3008下≥22幅/秒，2048×1504下≥46幅/秒，动态范围≥1:5000，HDR模式下≥1:25000，曝光时间100微秒至60秒。 |
| 2.20.7 | 图像软件及分析功能 基础软件：图像采集，图象输出、图象档案、报告产生、图象注解功能； 图象增强功能:基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正； 测量工具：直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能； 自动测量功能：可测量面积、周长、角度、强度等； 自动扫描：大图自动拼接功能； 自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接； 三维重建功能：多种显示模式，包括正交显示、投影等。3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式； 图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜； 时间序列拍摄模块。 |
| 2.20.8 | 软件具有深度AI学习功能模块，能够深度学习实验过程中样品图像信息和进行自动识别功能，自动寻找样品拍摄。能够对不规格样品进行自动统计计数和随意方式测量。 |
| 2.20.9 | 电脑工作站，不低于以下配置： 品牌工作站/CPU（2.9G 16核32线程）/64GB内存/ 1TB固态+4TB机械/A4000 16G/win10 专业版/31.5寸 4K IPS显示器。 |
| 2.21 | 品目01-21：数据分析服务器 |
| 2.21.1 | 分析软件参数： |
| 2.21.1.1 | ★定制化开发环境生物eDNA多样性分析平台，远程网页可视化操作，实现从原始数据到物种分类，物种多样性的全自动一键化分析流程。 |
| 2.21.1.2 | ★OTU数据分析流程，采用Vsearch SOP，主要包括：原始数据质控、PE数据拼接、去嵌合体、OTU聚类分析。 |
| 2.21.1.3 | 物种分类学注释方法根据不同数据库分别采用Blast和uclust。 |
| 2.21.1.4 | ★物种注释数据库包括：线虫Nematode_ITS2、鱼类mitogenomes、COI鱼类、COI动物、iBOL植物、iBOL真核生物、silva138真核生物、nt真核生物、nt藻类Algae、PR2原生生物、16S Silva原核、ITS Unite真菌 |
| 2.21.1.5 | 多样性指数计算，包括：Richness、S.chao1、S.ACE、Shannon、Simpson、Pielou、goods_coverage。 统计信息包括：物种检出情况统计、检出物种分类学统计、物种检出频率统计、物种分布层次统计； 物种组成包括：物种组分图、群落热图、物种丰度统计、优势物种分析； 实现分析结果的交互式可视化展示； 实现用户管理系统，包括：管理员和普通用户； 实现任务管理系统，包括：新建任务、设置参数、运行任务、结果查看； 实现数据的批量导入和批量分析功能，数据管理功能； 网页整合Blast比对功能，支持少量序列与数据库的Blast比对功能。 |
| 2.21.1.6 | ▲提供不低于10年的技术支持和软件升级服务。支持云服务，提供在线作图小工具、视频、文献等，厂家提供承诺书。 |
| 2.21.2 | 服务器参数：品牌服务器1台；CPU不低于20核40线程,频率不低于2.4GHz；内存不低于256GB；硬盘不低于32TB |
| 2.22 | 品目01-22：数字PCR |
| 2.22.1 | ★原理：液滴生成方式是基于物理分割的纳米芯片技术，非油包水方式。 |
| 2.22.2 | ▲样品检测方式：高像素相机，显微成像检测，非流式法逐个微滴检测 |
| 2.22.3 | 单个样品微反应数目高于23k，无需制定标准曲线，即可进行精确定量，具有微滴生成质量质控功能，提供质控图，适用于多种荧光染料和探针，包括EvaGreen等。 |
| 2.22.4 | ★通量：一次上机最高可同时检测大于90个样本 |
| 2.22.5 | ★上机后全自动封闭式检测，一台仪器完成核酸分区、扩增、成像分析、数据读取所有步骤，无需在实验过程中手工更换仪器才可进行下一步骤。 |
| 2.22.6 | ▲运行时间：96 个样本 ≤2.5小时内完成检测分析。 |
| 2.22.7 | 线性动态范围：不低于5数量级， |
| 2.22.8 | 通道：≥5重检测通道，至少可同时检测5个靶标基因和1个参考基因。 |
| 2.22.9 | 最大可实现一次上机6×96的样品检测通量 最大总反应体系≥40ul。 样品最大模板上样体积≥25ul。 |
| 2.22.10 | 全自动软件分析，可输出像素分布图、热图、直方图、散点图等多种分析结果。 支持CFR 21 part11数据追踪要求，可创建用户数量不低于35个。 数据输出兼容Excel和PDF，所有图片数据均可输出及保存。 能够实现本地引物探针设计，包括标准PCR、巢式PCR和Tagman探针设计。 能够扩展到二三代测序数据分析 可视化查看分析结果。可以监控、暂停和终止分析过程、记录分析日志 支持创建和修改workflow，实现拓展或自定义分析流程 |
| 2.22.11 | 试剂耗材支持 提供探针法和染料法两种方法的PCR试剂 可提供原厂微生物鉴定、细菌耐药检测、毒力检测因子等assay种类不低于1000种，须提供证明材料。 承诺提供原厂同品牌环境样本提取试剂盒，种类不少于3种。提供承诺书 可提供高通量和高灵敏的芯片种类不少于3种。 |
| 2.22.12 | 配套提供品牌机：一台，配置不低于如下配置： 操作系统：正版Windows 10/内存：32GB/硬盘：1TB固态硬盘，4TB机械硬盘/处理器：八核处理器，3.6GHz/显示屏：27英寸，分辨率2560×1440/显卡：8GB显存/电脑主机电源功率不低于600w/内置无线网卡 |
| 2.22.13 | 提供水样核酸提取试剂盒（可提取500份样本） |
| 2.23 | 品目01-23：体视显微镜（生物用） |
| 2.23.1 | ★主机：全自动体视显微镜，变倍比≥16：1。 |
| 2.23.2 | 具有透射明场、反射明场观察功能，同时配置两套人机交互式控制面板可以方便调节不同ZOOM方式以及聚焦系统。 |
| 2.23.3 | 聚焦系统：聚集范围≥340mm，聚焦步径精度≤350nm，电动聚焦速度:0.52um/s至6.5mm/s，聚焦系统配有紧急制动装置 |
| 2.23.4 | 目镜：（视场数≥23 mm），屈光度可调；高分辨率物镜：0.5X 、1.5X、2.3X |
| 2.23.5 | ★全电动扫描载物台：方便样品观察过程中样本的移动及大图自动拼接，从不同角度进行观察和拍图。 |
| 2.23.6 | ★具有Z轴序列扫描功能，并且提供设置起始终止位置与设置中间平面两种方式。 |
| 2.23.7 | 提供明场、灰场、暗场以及斜照明等多种照明方式； 明场反射光配套同轴光照明及双支光纤斜照明，满足不同样品观察需要； 透射光底座，尺寸不低于565×390mm； 明场光源系统：LED冷光源系统，带记忆功能。 |
| 2.23.8 | ▲制冷型高灵敏度彩色成像系统，有效物理像素≥1200万像素，像素尺寸≥3.45微米×3.45微米，大靶面芯片尺寸≥1.1”，主动制冷，低于室温≥18℃，数字化范围≥14bit，最大图像采集速度4096×3008下≥22幅/秒，2048×1504下≥46幅/秒，动态范围≥1:5000，HDR模式下≥1:25000，曝光时间100微秒至60秒。 |
| 2.23.9 | 图像软件及分析功能 基础软件：图像采集，图象输出、图象档案、报告产生、图象注解功能； 图象增强功能:基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正； 测量工具：直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能； 自动测量功能：可测量面积、周长、角度、强度等； 自动扫描：大图自动拼接功能； 自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接； 三维重建功能：多种显示模式，包括正交显示、投影等。3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式； 图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。 |
| 2.23.10 | 电脑工作站，不低于以下配置： 品牌工作站/CPU（2.9G 16核32线程）/64GB内存/1TB固态硬盘+4TB机械硬盘/A4000 16G/win10 专业版/31.5寸 4K IPS显示器。 |
| 2.24 | 品目01-24：微孔板离心机 |
| 2.24.1 | 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能。 |
| 2.24.2 | 最高转速不低于5000r/min，最大相对离心力不低于4390×g。 |
| 2.24.3 | 时间设置范围：1min～99min |
| 2.24.4 | 具备水平酶标转子，容量8×96 |
| 2.25 | 品目01-25：微量分光光度计 |
| 2.25.1 | ★检测浓度范围：2ng/μl～27500ng/μl（dsDNA）； |
| 2.25.2 | 波长范围：190～850nm，可进行连续波长全光谱分析； |
| 2.25.3 | ★光路径：至少包含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；光程调节器不能曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。 |
| 2.25.4 | 光吸收准确度：不高于3%(at 0.97A at 302nm) |
| 2.25.5 | 检测重复性：不高于0.002A(1.0mm光程) |
| 2.25.6 | 最小样品体积≤1ul； |
| 2.25.7 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； |
| 2.25.8 | ★具有样品智能检测技术的软件，可根据样品检测的结果自扣除能鉴定污染物的OD值，保证测定样品浓度的准确性； |
| 2.26 | 品目01-26：细胞计数仪 |
| 2.26.1 | 载物台：软件操控载物台自动取样 |
| 2.26.2 | 物镜：不低于5倍 |
| 2.26.3 | 光源： LED冷光源，寿命不低于3万小时。 |
| 2.26.4 | 镜头：不低于500万像素 |
| 2.26.5 | 单次可自动检测样本，最大通量不低于5个。 |
| 2.26.6 | 细胞直径可测范围：2～180μm； 细胞浓度可测范围：1×104～5×107个/mL； 分析精度：细胞浓度5×105～1×107 个/ml，状态良好时，CV值≤5% |
| 2.26.7 | 软件功能： 分析结果：稀释比例、藻类浓度、藻类个数、平均短轴、平均长轴、结团率、团块数等参数； 辅助功能：数据再分析、藻类标识、CTC图表、周期对比； 图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节大小； 数据呈现：Excel、PDF、JPG |
| 2.27 | 品目01-27：细胞真空泵 |
| 2.27.1 | 具备无极调速功能，可根据实际实验需求灵活调节 |
| 2.27.2 | 吸液速度：不低于15mL/s |
| 2.27.3 | 真空度范围：-20kPa至-70kPa |
| 2.27.4 | 管道长度：不低于2m |
| 2.28 | 品目01-28：小型高速冷冻离心机 |
| 2.28.1 | 最大相对离心力（rcf）：不低于21000g，转速不低于15,000 rpm。 |
| 2.28.2 | 温控范围：-10℃至40℃ |
| 2.28.3 | 离心计时：10 秒～9小时59分钟，可连续离心 |
| 2.28.4 | 最大转子容量24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL离心管，96×0.2 mL PCR管，可以开盖离心。 |
| 2.28.5 | 噪音水平：＜54 dB(A) |
| 2.28.6 | 具备软刹车功能，防止重悬； 具备单独的瞬时离心按键； 具备单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键； 具备气密性转子盖； 具备快速预冷功能； 具备冷凝水槽； 具备单独冷凝功能 |
| 2.29 | 品目01-29：荧光定量PCR仪 |
| 2.29.1 | ★光学系统：六通道配置 |
| 2.29.2 | ★光源：采用蓝色、绿色、红色、白色（RGBW）四个高强度长寿命LED光源，确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强，提高检测灵敏度，而且不发热，使用寿命长，终身免维护 |
| 2.29.3 | 检测器：通道式光电倍增管（CPM）；检测方式：不低于8道光纤扫描系统无需ROX校正 |
| 2.29.4 | 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA； 检测线性范围：不低于10个数量级； 检测样品量：不低于96个样品，可使用标准的96孔PCR板、8联管或单管 |
| 2.29.5 | ★温度准确性：±0.1 ℃ |
| 2.29.6 | ▲热模块：加热控温，镀金纯银槽； 升温速率：最大8 ℃/s，降温速率：最大6 ℃/s ； 温度均一性：±0.15 ℃； 热盖：最高温度不低于110℃ |
| 2.29.7 | 软件功能：具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析，具有中文软件界面，可以无限制安装在多台电脑上，终身可免费升级，软件可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理 |
| 2.29.8 | ▲生产厂家出具光路（光源、光纤、马达、滤光片）的10年质保函 |
| 2.29.9 | 配套提供控制分析台，品牌机：一台，不低于如下配置： 操作系统：正版Windows 10/ 内存：16GB/固态硬盘：500GB/机械硬盘：2TB/处理器：八核处理器，3.6GHz/显卡：6GB显存/显示屏：23英寸，分辨率1920×1080/ 电脑主机电源功率：400w/内置无线网卡 |
| 2.29.10 | 提供配套测序试剂（可测试200份样本） |
| 2.30 | 品目01-30：藻类AI鉴定系统 |
| 2.30.1 | ★按照《水质浮游植物的测定0.1ml计数框-显微镜计数法》（HJ 1216-2021）要求，计数框规格：0.1 mL，20 mm×20 mm；放大倍数：不低于400倍。 |
| 2.30.2 | ★可自动识别图像中的浮游植物物种，自动测量与统计细胞的大小及生物量，计算浮游植物细胞密度，自动处理1个样品所做的2片以上镜检结果，按样品生成并导出数据报表（提供软件截图作为证明材料）。 |
| 2.30.3 | ★扫描方式：三轴（X/Y/Z）自动控制高精度（微米级）扫描平台，可实现连续自动扫描高倍显微图像 |
| 2.30.4 | ★对焦方式：自动对焦，多景深连续自动扫描，融合不同焦平面，解决藻细胞分布在不同液层造成的局部模糊问题，获取全景深、高清晰藻细胞图像 |
| 2.30.5 | ★样品扫描：扫描分析区域为0.1 mL样品池全区域，提供全片扫描图片(20 mm×20 mm)，并自动拼接为涵盖全区域信息的单张图片（提供操作视频或现场演示作为证明材料）。 |
| 2.30.6 | 计数方法：随机视野法、对角线法、行格法、全片法可选。 |
| 2.30.7 | ▲图谱数据库：用户可在本地自行增减或修改识别物种信息，同时完成相应的物种标注工作，建立本地数据库；一键导出数据统计表、原始记录表、优势种报表、评价指数报表，支持用户二次编辑，可个性化定制报表格式。为用户构建本地数据库算法，每年一次并终身提供数据库的更新升级 |
| 2.30.8 | 软件升级：软件的终身免费更新升级，厂家提供承诺书 |
| 2.30.9 | 提供每一个视野图片中的物种识别情况；汇总识别出物种的中文名、拉丁名、物种分类水平；可统计物种平均单细胞长度、宽度、高度、直径、面积、体积、细胞密度、生物量等，可计算多样性指数，可用图表方式展示。 |
| 2.30.10 | 识别种类：能自动识别90个以上常见的藻属，针对当地藻类的特点，扩展需要识别的藻类 |
| 2.31 | 品目01-31：藻类培养装置 |
| 2.31.1 | 容器主体为玻璃容器 |
| 2.31.2 | 箱体采用机壳喷漆结构，恒温水槽为304不锈钢材质, |
| 2.31.3 | 内置LED 光源不低于6根，亮度可调，可定时控制开和关 |
| 2.31.4 | 内置加热模块和冷水机，可实现 15～50℃控温 |
| 2.31.5 | 内置触摸屏和PLC 控制器，按设定参数连续运行培养参数要求 |
| 2.32 | 品目01-32：掌上离心机 |
| 2.32.1 | 转速：4000rpm，6000rpm，7000rpm 三种转速 |
| 2.32.2 | 相对离心力：不小于960×g(4000rpm)；不小于2000×g(6000rpm)；不小于2900×g(7000rpm) |
| 2.32.3 | 样品处理量：不低于6×1.5ml/2.0ml离心管；不低于6×0.5ml 离心管；2不低于×8×0.2mlPCR 排管 (16×0.2ml)离心管 |
| 2.32.4 | 定时范围：1s～99m59s |
| 2.33 | 品目01-33：制冰机 |
| 2.33.1 | 制冰量：不小于70kg/24h； |
| 2.33.2 | 储冰量：不小于25kg； |
| 2.33.3 | 冷凝方式：风冷 |
| 2.33.4 | 耗水量≤2.9L／H |
| 2.33.5 | 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |
| 2.34 | 品目01-34：96孔磁力架 |
| 2.34.1 | 适配PCR 8联管、无裙边或半裙边96孔板, 可配合微孔板离心机使用。 |
| 2.35 | 品目01-35：全自动洗瓶机 |
| 2.35.1 | 主机材质：外壳304不锈钢材质，内腔316L不锈钢材质，内腔无焊点，配万向轮 |
| 2.35.2 | 清洗内腔：不小于300L，具自动清洗、自动纯水冲洗，自动干燥功能 |
| 2.35.3 | 篮架：不少三层，篮架可互换。单层篮架规格至少可以同时清洗8个2.5L样品瓶；单层10～20ml样品管清洗位不少于130个；单次最大清洗1000mL采样瓶不少于60位,安装验收一年内清洗模块可免费等价更换。 |
| 2.35.4 | 供水：篮架清洗和喷淋臂分别独立供水 |
| 2.35.5 | 配套超纯水机：1台 |
| 2.35.5.1 | 自来水为进水，连续生产RO纯水，包括预处理柱、预纯化柱、反渗透膜（RO）柱、水箱组成； |
| 2.35.5.2 | 制水量不小于20L/H（水温25℃时），电导率≤1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99％、水质优于中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）二级用水标准； |
| 2.35.5.3 | 配置水箱体积不小于100L，无死体积设计，带有液位控制器，空气过滤器，纯水（RO）纯水电导率(μs/cm) 在线监测水温/取水时间在线显示，水箱内纯水电阻率＞1MΩ•cm @25℃。 |
| 2.35.6 | 配置要求（耗材等） |
| 2.35.6.1 | 清洗篮架基座不少于3套，配套清洗模块不少于10套 |
| 2.35.6.2 | 原装酸性清洗剂5L×5桶，原装碱性清洗剂5L×5桶 |
| 2.36 | 品目01-36：样品冷藏柜 |
| 2.36.1 | 容积：不小于1000L，上下部2个独立间室 |
| 2.36.2 | 制冷方式：风冷 |
| 2.36.3 | 温度范围：箱内温度：2℃～8℃ |
| 2.36.4 | 温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，精度不低于0.1℃ |
| 2.36.5 | 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息 |
| 2.36.6 | 内部结构及配件：2个间室，每个间室内部可放搁架，可调高度，配脚轮，可根据需要移动箱体 |

- 商务要求

| 3.1 | ▲质保期 |
| --- | --- |
| 3.1.1 | 质保时间从自设备验收合格之日起计算； |
| 3.1.2 | 保修期内提供免费保修。 |
| 3.1.3 | 品目号01-1、01-2质保期为不低于5年； 品目号01-03、01-36质保期为不低于3年； 品目号01-8，01-12，01-17，01-18，01-20，01-23，01-25，01-29，01-35质保期为不低于2年； 品目号01-21质保服务对象为服务器质保，质保时间不低于3年； 其余品目质保期为不低于1年。 |
| 3.2 | ▲交货期、交货方式及验收和交货地点 |
| 3.2.1 | 交货期：合同签订后30天内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证买方验收通过。（若设备为进口设备，交货期延长至合同签订后90天） |
| 3.2.2 | 交货方式：买方验收通过后，卖方需按买方要求对货物进行包装，包装应符合长时间长途海运标准。 |
| 3.2.3 | 验收和交货地点：由买方指定。 |
| 3.3 | ★货款支付： 1、合同签订后乙方应根据甲方要求开具增值税发票。 2、甲方在合同签订且收到乙方开具的增值税发票后，向乙方支付合同总价30%的货款；货到现场且签署收货单后，甲方凭乙方开具的增值税发票，向乙方支付合同总价60%的货款；设备安装调试完成且经甲方验收合格后，甲方凭乙方开具的增值税发票，向乙方支付合同剩余尾款。 |
| 3.4 | 售后服务：下列条款中甲方为采购人，乙方为本项目的中标供应商 |
| 3.4.1 | 货物安装、调试结束后，甲方对货物试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。 |
| 3.4.2 | ★保修范围包括合同中所有配置。保修期外乙方对上述货物终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。 |
| 3.4.3 | ▲如货物发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达现场，48小时内修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。 |
| 3.4.4 | 技术培训：在安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方使用人员进行现场维护、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。 |
| 3.4.5 | 保修期内，软件免费升级，软件终身免年费。 |
| 3.4.6 | 耗材供应：乙方提供的免费耗材需根据甲方的要求分批次供应（四年内） |

- 其它说明

4.1  	加注“●”符号的为核心产品

4.2	上述技术和商务要求中加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足；加注“▲”符号的为重要参数，其它为一般参数。

第四部分：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：（买方）江苏省南京环境监测中心

乙方：（卖方）本项目的中标供应商

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》以及高通量测序系统等生态监测设备采购项目（项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY））《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、标的

| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计 |  |

二、合同金额

合同价金额为（大写）：XXXX

三、技术资料

3.1乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施

6.1  交 货 期：XXXX

6.2  交货地点：甲方指定地点

七、包装、运输

详见招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求。

八、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

九、货款支付

详见招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求。

十、安装及调试

10.1  乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责货物安装、调试至合格。

10.2  安装、调试方案详见乙方投标文件。

十一、验收

11.1  货物投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对货物进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

11.2  货物投入试用后XX 日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。

11.3  最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

11.4  如果发现货物与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

11.5  甲方有权委托中国有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。

11.6  验收时必须提供完整的验收资料。

11.7  其它详见乙方投标文件中项目实施方案。

十二、技术培训

详见招标文件《第三部分：采购需求》中商务要求。

十三、质量保证及售后服务

13.1  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2  售后服务详见招标文件《第三部分：采购需求》中商务要求以及乙方投标文件中售后服务方案。

十四、违约责任

14.1甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

14.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1  本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

16.2  招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3  本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份，鉴证方执壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：        法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                         纳税人识别号

开户行：                               开户行

账号：                                 账号：

联系电话：                             联系电话：

见证方（盖章）：江苏舜天高科有限责任公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座一楼

项目负责人（签字）：

联系电话：

签订日期：XXXX年XX月XX日

第五部分：评标办法

- 资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |
|  | 本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）； |
|  | 投标人提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录结果的复印件并加盖公章 |
| 禁止投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
|  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 |

二、符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件签字、盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |
| 实质性条款 | 招标文件第三部分技术和商务要求中加注“★”符号的条款不接受任何一项负偏离或者不满足。 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件组成”的规定 |
| 投标文件份数 | 正本一份，副本六份 |
| 采购预算 | 1230万元人民币，投标人的投标报价不得超过采购预算 |
| 联合体投标人 | 不接受 |
| 备选投标方案 | 不接受 |
| 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 串通投标 | 投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |
| 其他无效情形 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

三、综合评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应 （40分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 1.投标产品全部满足招标文件第三部分第二条技术规格要求的得满分40分； 2.加注“★”符号的关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足； 3.加注“▲”符号的重要参数有一项负偏离或不满足的扣1.5分；一般参数有一项负偏离或不满足的扣0.5分，扣完为止。 |
| 服务方案 （18分） | 1、整体服务方案（最高6分） 评标委员会对项目技术方案进行评审，具体方案包括但不限于：详细的系统安装、调试、验收、二次搬迁等 （1）技术方案完全满足项目需求，能科学合理的开展工作的，得6分 （2）技术方案合理，符合相关标准和规范，基本满足项目需求的，得3.5分 （3）技术方案基本合理、基本符合相关标准和规范，但在满足项目需求方面欠缺，思路欠清晰的得1分 （4）未提供方案的不得分 |
|  | 2、培训方案（最高6分） 评标委员会对项目培训方案进行评审，培训计划及方案应包括（但不限于）培训人次、培训目的、时间、地点、内容、频次、培训教师专业职称、培训预期目的评价标准、结业验收、考核形式等 （1）提供培训方案内容科学合理，可行性强，能完全满足业主需求的，得6分； （2）提供培训方案内容较为合理，有一定可行性，基本能够满足业主需求的，得3.5分； （3）提供培训方案内容一般，部分无法满足业主需求的，得1分； （4）未提供方案的不得分 |
|  | 3、售后服务方案（6分） 评委根据投标人提供的售后技术服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于：售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等。 a)售后服务方案科学合理，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得6分； b)售后服务方案部分合理，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得3.5分； c)售后服务方案一般，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差的得1分； d)未提供保密控制措施的不得分 |
| 商务要求响应 （7分） | 评委根据投标文件中《商务要求响应/偏离表》进行评审： 完全满足招标文件第三部分第三条商务要求的得满分5分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分；一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 每有一项设备的质保期优于商务要求对质保期的最低限度加1分，最多加2分。 |
| 业绩 （5分） | 投标单位提供厂家或自身自2019年1月1日至今，关于本次所投核心产品的同型号仪器销售业绩，每提供一份有效业绩得1分，最多得5分（需提供合同复印件，原件备查） 注：每份业绩只需要含有一种核心产品即可 |

四、评审程序

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依据本部分第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或者采购代理机构否决其投标。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、综合评分

4.1评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

五、同品牌产品

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

六、政府采购政策

1、执行（苏财购〔2020〕52号），对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、执行《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

5、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

注：符合上述政策的，请在投标文件中按相关要求的规定自行说明，并提供相应的材料。

第六部分：投标文件组成

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

正本/副本

投标文件

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050

（代理机构编号：1214-224109321DWY）

采 购 人：	江苏省南京环境监测中心

项目名称：	高通量测序系统等生态监测设备采购项目

投 标 人：

联 系 人：

联系电话：

二0二二年XX月XX日

资格审查响应对照表

# 项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

| 综合评审因素佐证材料 | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- |
| 开标一览表 |  |
| 技术要求响应/偏离表 |  |
| 服务方案 |  |
| 商务要求响应/偏离表 |  |
| 业绩 |  |
| 投标文件编制 | / |

符合性审查响应对照表

# 项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

# 项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

| 序号 | 资格审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |  |  |
| 6 | 本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）； |  |  |
| 7 | 投标人提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录结果的复印件并加盖公章 |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | / |
| 9 | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 |  | / |

评分索引表

# 项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

# 项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

| 序号 | 符合性审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称：与营业执照、资质证书一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签字、盖章：有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |  |  |
| 3 | 招标文件第三部分技术和商务要求中加注“★”符号的条款不接受任何一项负偏离或者不满足。 |  |  |
| 4 | 投标文件格式：符合第六部分“投标文件组成”的规定 |  | / |
| 5 | 投标文件份数：正本一份，副本六份 |  | / |
| 6 | 采购预算：1230万元人民币，投标人的投标报价不得超过采购预算 |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 |  | / |
| 8 | 本项目不接受备选投标方案 |  | / |
| 9 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |  | / |
| 10 | 串通投标：投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |  | / |
| 11 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  | / |

# 目  录

# 格式一、投标函…………………………………………………………（页码）

# 格式二、授权委托书……………………………………………………（页码）

# 格式三、开标一览表……………………………………………………（页码）

# 格式四、投标报价表……………………………………………………（页码）

# 格式五、技术要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

# 格式六、商务要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

# 格式七、资格证明文件…………………………………………………（页码）

# 格式八、其它……………………………………………………………（页码）

格式一、投标函

投标函

致：江苏舜天高科有限责任公司

# 根据贵方编号为JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）招标文件的邀请，我公司决定参加江苏省南京环境监测中心高通量测序系统等生态监测设备采购项目的公开招标。我公司现正式授权(姓名和职务)作为我公司（投标人名称）的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式六份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向采购人提供所需高通量测序系统等生态监测设备和相关服务。总投标价为XXXX人民币（大写：XXXX）。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（7）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式二、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于2022年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：XXXX    年龄：XXXX

部门：XXXX    职务：XXXX

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：2022年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

格式三、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY） |
| --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （万元人民币） | 总价 （万元人民币） |
| 4℃冰箱 |  |  | 2套 |  |  |
| -20℃冰箱 |  |  | 2套 |  |  |
| -20℃冰箱（理化实验用） |  |  | 1套 |  |  |
| 便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等） |  |  | 1套 |  |  |
| 超纯水仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 超声波破碎仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 大容量富集仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 倒置显微镜 |  |  | 1套 |  |  |
| 电动可调间距多通道移液器 |  |  | 2套 |  |  |
| 电泳设备 |  |  | 2套 |  |  |
| 二氧化碳细胞培养箱 |  |  | 1套 |  |  |
| ●高通量测序系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 高通量样品制备仪 |  |  | 1套 |  |  |
| ●核酸提取仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 恒温振荡器 |  |  | 1套 |  |  |
| 环境DNA均质仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 凝胶成像系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 普通PCR仪 |  |  | 2套 |  |  |
| 生物分析仪 |  |  | 1套 |  |  |
| ●生物显微镜 |  |  | 1套 |  |  |
| 数据分析服务器 |  |  | 1套 |  |  |
| ●数字PCR |  |  | 1套 |  |  |
| 体视显微镜（生物用） |  |  | 1套 |  |  |
| 微孔板离心机 |  |  | 1套 |  |  |
| 微量分光光度计 |  |  | 1套 |  |  |
| 细胞计数仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 细胞真空泵 |  |  | 1套 |  |  |
| 小型高速冷冻离心机 |  |  | 2套 |  |  |
| 荧光定量PCR仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 藻类AI鉴定系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 藻类培养装置 |  |  | 1套 |  |  |
| 掌上离心机 |  |  | 2套 |  |  |
| 制冰机 |  |  | 1套 |  |  |
| 96孔磁力架 |  |  | 2套 |  |  |
| 全自动洗瓶机 |  |  | 1套 |  |  |
| 样品冷藏柜 |  |  | 6套 |  |  |
| 总报价 | 大写： |
| 核心产品 制造厂商全称 | 高通量测序系统 |  |
|  | 核酸提取仪 |  |
|  | 生物显微镜 |  |
|  | 数字PCR |  |
| 质保期 | 详见《技术要求响应/偏离表》中响应情况 |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

格式四、投标报价表

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-1（4℃冰箱）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-2（-20℃冰箱）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-3（-20℃冰箱（理化实验用））

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-4（便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等））

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-5（超纯水仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-6（超声波破碎仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-7（大容量富集仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-8（倒置显微镜）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-9（电动可调间距多通道移液器）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-10（电泳设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-11（二氧化碳细胞培养箱）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-12（高通量测序系统）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-13（高通量样品制备仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-14（核酸提取仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-15（恒温振荡器）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-16（环境DNA均质仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-17（凝胶成像系统）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-18（普通PCR仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-19（生物分析仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-20（生物显微镜）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-21（数据分析服务器）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-22（数字PCR）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-23（体视显微镜（生物用））

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-24（微孔板离心机）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-25（超微量分光光度计）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-26（细胞计数仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-27（细胞真空泵）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-28（小型高速冷冻离心机）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-29（荧光定量PCR仪）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-30（藻类AI鉴定系统）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-31（藻类培养装置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-32（掌上离心机）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-33（制冰机）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-34（96孔磁力架）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-35（全自动洗瓶机）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

投标报价表

项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

包    号：01

品 目 号：01-36（样品冷藏柜）

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式五、技术要求响应/偏离表

技术要求响应/偏离表

（根据招标文件第三部分第二条技术规格的内容填写，必须点对点应答）

# 项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

# 项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 佐证材料 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中必须提供技术规格中加注“★”和“▲”技术指标要求的佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表、招标文件第三部分要求提供的第三方检测机构出具的检验报告），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

（2）为了便于评委员进行评审，招标文件第三部分技术规格中标注“★”和“▲”的技术指标，须在上表中注明佐证材料所在页码。相关技术指标须在佐证材料上标注，未标注不予认定。

（3）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式六、商务要求响应/偏离表

商务要求响应/偏离表

（根据招标文件第三部分第三条中商务要求的内容填写，必须点对点应答）

# 项目编号：JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）

# 项目名称：高通量测序系统等生态监测设备采购项目

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 符合/正偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式七、资格证明文件

资格证明文件

| 格式七（1） | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |
| --- | --- |
| 格式七（2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |
| 格式七（3） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料） |
| 格式七（4） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |
| 格式七（5） | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）； |
| 格式七（6） | 本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件） |
| 格式七（7） | 投标人提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录结果的复印件并加盖公章 |

格式七（4）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：江苏省南京环境监测中心

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320000-STGK-G2022-0050（代理机构编号：1214-224109321DWY）招标项下高通量测序系统等生态监测设备采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式七（5）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2022年XX月XX日

格式八、其它

招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

列如：

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标产品制造商或投标产品的认证证书

3、评分标准中涉及的材料（如服务方案、业绩证明材料等）

4、投标人认为需要提供的其它资料