淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”

招标文件

项目名称：2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力

达标建设仪器购置项目
项目编号：HAZC-2023090028-FS
江苏星汇工程咨询管理有限公司

二0二三年十月七日

第一章   投标邀请

受江苏省淮安环境监测中心的委托，江苏星汇工程咨询管理有限公司就2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设仪器购置项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
	项目概况：2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设仪器购置项目的潜在投标人应在淮安市公共资源交易网（http：//ggzy.huaian.gov.cn/epointweb/）自行免费下载招标文件，并于2023年10月30日14点30分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

（一）项目编号：HAZC-2023090028-FS

（二）项目名称：2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设仪器购置项目

（三）预算金额：601万元
（四）最高限价：601万元
（五）采购需求：2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设仪器购置项目，详见招标文件第五章项目采购需求。
（六）合同履行期限：合同签订后90日内供货安装调试到位。
（七）本项目（□是(否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

投标人必须取得所投产品生产厂家出具的经销授权或者所投产品生产厂家直接授权的总代理商出具的针对本次招标的经销授权（适用进口产品）。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式：投标人登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http：//222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）电子投标文件提交截止时间及开标时间：2023年10月30日14：30
（二）电子投标文件上传地址：http：//222.184.89.82：8000/TPBidder
（三）开标地点：淮安市公共资源交易中心开标二室。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目高通量测序系统允许采购进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

联系人：高昌明
联系电话：18932329933
联系地址：淮安市清江浦区健康西路77号

2、采购代理机构信息

名称：江苏星汇工程咨询管理有限公司
地址：淮安市经济技术开发区深圳路5号明发星悦城23-4
联系方式：董楚楚    电话：15240251533
3、项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

联系方式：董楚楚    电话：15240251533
八、“全流程不见面交易采购”说明

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”第20条。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏星汇工程咨询管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏星汇工程咨询管理有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。咨询费按照原计价格【2002】1980号文的100%计取。

4.3本次采购项目不收取标书工本费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指：从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.方案部分（如果本项目涉及的话）

14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

(不采用        (采用

14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

行间距为 1.5 倍行距；页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识；不得有任何页码、加粗、斜体、下划线等标记，更不能出现公司名称、以前所承担过的项目名称以及其他带有暗示性的语言或标记，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

14.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按14.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

15.投标有效期


15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的签署

16.1投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5中标供应商在中标通知书发出之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

19.2对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

19.3投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

20.开标

20.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照第20.5条的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。
20.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标。

20.2.1 公布开标会议纪律；

20.2.2 公布投标人名单；

20.2.3投标人在线承诺；

20.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

20.2.5 导入电子投标文件；

20.2.6 网上公布投标报价；

20.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

20.2.8 开标结束。

20.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

20.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.5全流程不见面交易采购说明

20.5.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

20.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

20.5.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

20.5.4本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5.5“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

20.5.6电子投标文件上传截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 

20.5.7电子投标文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

20.5.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

20.5.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效投标人。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

20.5.10活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括：

20.5.11.1软件设施：IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。 

20.5.11.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

20.5.11.3为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

20.5.12投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：手机：18962289236、13770370470。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标人资格审查

210.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
21.2.2投标文件符合性审查

21.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

21.2.3.投标文件的澄清

21.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第21.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

（14）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“二、技术要求”中标注“★”技术参数要求的。

（15）投标人未按照招标文件第五章“二、技术要求”中标注“★”中的要求提供相关材料的；

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照20.4款执行。

21.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.评审及中标

22.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。 

22.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 

23.评标过程的保密

23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2 采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

24.确定中标人
24.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

24.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3代理公司将在江苏省政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

25.中标通知书

25.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构通知中标人。
25.2中标人在接到采购人通知后五个工作日内必须到采购人指定地点领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经双方电子签章后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2中标人自中标通知书发出之日起十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在成交通知书发出之前，向采购单位提交金额为成交总价1%的履约保证金。

28.2履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。履约保证金在服务合同期结束并开展考核后依据考核结果无息退还。

28.3如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至代理公司。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。 

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  

29.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期； 

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 

29.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

29.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市清江浦区财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准：

1、价格：30分

低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、诚信评分：3分
投标人信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。（提供由第三方信用服务机构出具的信用报告扫描件并加盖投标人电子签章）
注：（1）投标人须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3、技术部分：40分

（1）投标人所投产品完全满足招标文件第五章“二、技术要求”中标注“★”技术参数要求的得40分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品与招标文件中第五章“二、技术要求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以40分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

4、商务部分：17分

（1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得3分。（提供认证证书扫描件并加盖投标人电子签章，原件备查）
（2）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似（环境监测）设备销售业绩的（提供合同及验收证明材料）每提供一个得2分，最高得6分；以上业绩如提供客户满意度调查表的（提供调查表），每提供一个再加1分，最高得3分。本项最高得9分，不提供不得分（加盖投标人电子签章，原件备查）。

（3）投标人为本项目拟派的安装调试培训团队人员不少于5人的得1分，团队人员不少于5人的其中具有生态环境类中级工程师职称的得1.5分，团队人员不少于5人的其中具有生态环境类高级工程师职称的得2分，团队人员不少于5人其中具有生态环境类正高级工程师职称的得3分，本项最高得3分，少于5人不得分。（提供职称证书复印件以及开标前六个月中任意一个月由本单位为其缴纳的社保证明加盖供应商公章，原件现场备查）
（4）投标人具有高新技术企业证书的得2分,不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章，原件备查）

5、方案部分：10分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

（1）项目实施方案（3分）：包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得3分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得1分；

（2）安装调试方案（2分）：投标文件提供系统安装、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得2分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0.5分；

（3）售后服务方案（2分）：包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况回访计划等内容。

方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得2分；

方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1分；

方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0.5分；

（4）培训计划及承诺（3分）：投标文件提供培训计划及承诺，综合评价全面性、合理性。

计划细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得3分；

计划较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得2分；

计划不完整，可操作性一般，响应度低的得1分；

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同格式

甲方： 

乙方：
甲、乙双方根据项目编号       的2023年江苏省省级环境监测仪器设备能力达标建设仪器购置项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、供货时间和地点
1、合同签订后90日内供货安装调试到位。

2、地点：由采购人指定。
四、付款

合同签订后甲方预付合同价的40%，在设备完成安装调试验收合格正常使用后甲方支付至合同价的100%；同时，乙方在安装调试前缴纳安装调试安全质量保证金（合同价的5%）；在设备验收合格正常使用1年后无质量安全问题甲方无息退还。
五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：  /   ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下1处理： 

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、中标方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表电子签章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件； 

3、中标通知书； 

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

第五章   项目采购需求

一、采购清单
	序号
	仪器设备类别
	设备名称
	数量
	单位

	1
	理化监测仪器
	液相色谱-三重四级杆质谱仪
	1
	台

	2
	生物监测仪器
	高通量测序系统
	1
	台

	3
	现场监测仪器
	智能烟尘采样仪
	1
	台

	4
	现场监测仪器
	烟气采样器
	2
	台

	5
	现场监测仪器
	便携式溶氧仪(现场用 )
	2
	台

	6
	现场监测仪器
	多功能声级计（含机场噪声）
	2
	台

	7
	现场监测仪器
	声校准器
	2
	台

	8
	现场监测仪器
	振动校准器
	1
	台

	9
	现场监测仪器
	热电偶测温仪
	1
	台

	10
	现场监测仪器
	全球定位系统(现场用 )
	3
	台


二、技术要求
	设备

名称
	技术参数

	液相色谱-三重四级杆质谱仪
	1、应用范围

用于一次进样完成环境中常见有机污染物及近年新污染物的分析测定。

2、离子源技术指标

（1）离子源类型：配备独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）。

（2）离子源性能：

①常温喷雾，先喷雾后加热，保障喷雾气流稳定性。

②正交喷雾离子垂直引入。

③ESI源与APCI源，独立工作，互不干扰。更换离子源时，只要插拔更换离子源喷针，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。

★④离子源加热辅助气设计：先喷雾后加热，辅助气温度可至 750℃ 。（投标人参加投标时，提供软件设置温度并运行的截图证明加盖投标人电子签章，设备交货验收时如果不满足该项参数采购人有权要求退货并要求投标人承担相关责任）
⑤ESI 流速范围:在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，可达到 2.8 mL/min。提供农药字菌灵（carbendazim）在不同流速:0.4，0.8，1，2mL/min 下，灵敏度不损失的谱图数据。

⑥离子源排废设计：采用负压式主动排放废气装置，最大流速 10L/min，废气直接排到源腔体外。

⑦离子源不同温度对灵敏度的影响:在其他条件不变的前提下，在 300～750℃ 范围内，测定隆乙醇（MRM 264/143）随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。提供三个温度点下的谱图数据，其中包含 650℃ 温度点。

⑧离子源真空接口技术：

a.带有冷却降温反吹气的一级锥孔结构，非二级锥孔设计，防止离子簇， 保护热不稳定离子，降低源内裂解。

★b.非管路引流（非毛细管）的离子通道设计，离子通道为无损配件，无需消耗更换，保证长期工作灵敏度。（投标人参加投标时，提供仪器内部构造设计图加盖投标人电子签章，设备交货验收时如果不满足该项参数采购方有权要求退货并要求投标人承担相关责任）
c.接口及离子传输技术：氮气反吹锥孔接口技术，反吹中性污染及溶剂。

d.清洗离子源无需泄真空，不需要停机。

3、质量分析系统技术指标：

（1）质量分析器：三重四极杆质量分析器。

（2）Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达 8mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。

（3）四级杆材质：采用陶瓷镀金的四极杆，热胀系数小，离子传输稳定。 

（4）碰撞室技术

①3.4.1高通量技术：一次进样，可同时实现至少 300 种化合物的 MRM 定量分析和 MSMS 二级谱图定性筛查分析，有效消除交叉污染，保证高通量分析能力。

★②3.4.2碰撞气由氮气发生器供应，无需额外气源，一台氮气发生器即可满足质谱需求（设备交货验收时如果使用其他气源采购人有权要求退货并要求投标人承担相关责任）；
★③3.4.3弯曲线性加速设计：180°U 型弯曲线性加速高压聚焦的四极杆碰撞室设计。（投标人参加投标时，提供仪器内部构造图加盖投标人电子签章）
（5）质量范围 m/z 5-1250amu，确保全质量高灵敏度。

（6）质量稳定性：优于 0.1amu/24 小时（四极杆无需加热保温设计）。

（7）质量准确度：优于 0.01%（全质量范围）。

（8）定量范围：6 个数量级

（9）碰撞室最小离子驻留时间 Dwell Time:1ms，且 dwell time 低至 2ms 时，灵敏度不损失。提供多菌灵在 2ms 和 10ms 的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。

（10）正负切换速度≤5ms，可在一针进样同时正负检测超过 500 种真菌毒素。

（11）扫描功能：具有全扫描、选择离子扫描、选择反应串联质谱扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描、正/负离子快速切换扫描。

4、检测器技术指标：

★（1）采用电子倍增器，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 

（2）灵敏度：

①1pg利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N＞1000,000:1（投标人参加投标时，提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人电子签章）
②1pg氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N＞1000,000:1（投标人参加投标时，提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人电子签章）；
5、真空系统技术指标

（1）机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

（2）日常维护：机械泵无需震气维护，仅需定期更换泵油。

6、工作站（软件与硬件）技术指标

（1）软件系统基本特点：Windows10 操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。

（2）软件智能特点：能提供即时定量数据质量监测，以确定 QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用，具有智能化的数据采集模式。

（3）数据处理设备：四核 3.0G CPU，内存 6GB 以上，2TB 硬盘，DVD-RW，22寸显示；输入输出设备：打印速度：0-24 页/分，纸张输入容量：150-249 页。

7、外围设备技术指标

（1）氮气发生器

①采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音，可用一台气体发生器同时提供雾化气、干燥气和碰撞气。

②气体流速、纯度：氮气流速：19L/min @65psi （纯度高达 99.5%），干燥空气流速：26L/min@100psi ，干燥空气流速： 25L/min @60psi。

③内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，间歇式给氮气发生器提供压缩气源。

④内置消音器及一体式真空隔音机箱,系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m 

⑤多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um。

8、仪器拓展性强，可升级安装同分异构离子差分增强分离装置，实现分离同分异构体、色谱分离流出杂质以及消除高背景噪音等多种应用。

9、配置要求：

（1）串联三重四级杆主机
1 台及相关分离装置，包括进样器，分离柱，真空系统，ESI和APCI两个独立离子源，离子源喷雾针 10 根（1年1根），机械泵油 3 瓶；

（2）氮气发生器 1 台；

（3）图像处理和输入输出设备各 1 套； 

（4）仪器操作及数据处理软件、仪器控制软件各 1 套；

（5）数据库终身免费升级更新；

（6）提供安装校准试剂、系统性能测试试剂包；

（7）验收合格后1年保修期，且保修期内免费保养一次；

（8）提供现场安装培训、现场应用工程师培训；

（9）零配件应保证 10 年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价；

（10）提供中文操作、培训教材、保养、维修手册； 

（11）提供 4 次厂家分析中心培训，培训合格颁发相应证书，内容包括仪器的基本原理、操作应用、仪器的维护保养、保证用户能正常使用和维护仪器；

（12）生产厂家应用工程师现场培训环境中新污染物的检测方法，须建立国家《新污染物重点管控清单》（2023版）中所有项目方法开发和数据库更新完善。

10、技术服务

（1）安装调试及验收：应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维护保养说明等；仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在5日内完成。安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明；

（2）培训：在中国境内有属于自己的客户应用支持中心，为基层客户提供仪器使用和应用支持, 为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务。安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，需要提供培训证书；系统使用一段时间积累一定使用经验后，如果使用者认为有必要，技术人员来用户处再次进行使用技术的系统培训，对于用户不熟悉的技术内容及碰到的新的问题进行深入培训；对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计；

（3）故障应急及售后服务

①保修期内，如果发生实验问题或设备故障，由代理商或厂家的专业技术人员提供7*24h的线上渠道技术支持服务；如果线上或远程无法解决需要上门的，代理商的专业技术人员或厂家的现场应用工程师会在24h内前往客户现场进行问题处置。

②保修期外，如果发生实验问题或设备故障，由代理商或厂家的专业技术人员提供7*24h的线上渠道技术支持服务；如果线上或远程无法解决需要上门的，用户可选择单次收费，提交报修流程派单给厂家工程师后，工程师通常在不晚于3个工作日内上门服务，工程师上门维修支付人工费，需要换配件的支付配件费，软件升级支付升级费用。

③使用方发现软件bug，厂家有义务在最短时间内予以解决。工作时间内免费给使用方提供包括电话、即时通讯工具、网络远程协助等方式的服务与技术支持，对涉及到使用方的数据严格保密。

	高通量测序系统
	1、测序系统参数要求

★（1）测序最高通量不低于 15Gb，并且提供至少四种不同reads数规格的测序芯片配置，以满足不同通量应用的灵活需求（提供产品彩页或官方网站链接及截图，并标注四种及以上不同规格芯片货号）；

★（2）能支持多种测序读长模式，如50bp、150bp、300bp、500bp、600bp等，满足不同应用所需不同读长需求；

（3）同一种测序试剂盒仅需要软件设置即可同时具有自动化单端读取序列和双端读取序列两种模式，无需在试剂盒上做任何操作和处理，双端读取适用于基因组拼接、基因组剪切等复杂研究工作；

（4）每个测序循环中会加入全部四种可逆终止的dNTP，利用自然竞争将结合时的误差最小化，可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA），达到至少99.9%准确度；

（5）使用荧光信号确认碱基种类，保证最终的核酸序列质量，在任何情况下，设备每轮循环只读取一个碱基，不接受多个碱基同时测定；

★（6）测序准确度高，以Q30作为原始数据质量评估标准，即错误率低于1/1000（投标人参加投标时，提供产品彩页或官方网站链接及截图加盖投标人电子签章）；

（7）全基因组测序从核酸样本到可测序文库的处理时间在2小时内完成；

★（8）最快可以在5.5小时内完成自动化克隆扩增、测序和评定质量分值的碱基检出；

（9）测序样品支持DNA/RNA样本输入，起始量可低至1ng；  

★（10）试剂预先混合在集成式卡盒中，卡盒内包含信号放大和测序所需所有试剂，解冻即用，上机之前无需临时配置或添加任何试剂，直接加样上机，减少人工干预，降低实验误差； 

★（11）测序仪可一站式自动完成系列操作，包括文库扩增、测序、基础数据分析都在同一台仪器上自动完成；（投标人参加投标时，提供产品彩页或供官方网站链接及截图加盖投标人电子签章）
（12）多样品并行测序，提供稳定成熟的384个样品的index混合接头；

（13）无线射频识别装置：试剂槽具备无线射频识别（RFID）标签的读取，无需扫描枪；

（14）封闭检测室，反应过程无废液、废气产生，反应后无需任何生物学处理；

（15）产品安全性及遵循法规：CE，FCC/IC，NRTL；

（16）一套测序试剂可支持不低于629个碱基读取，以适应高级标签策略（投标人参加投标时，提供实际下机界面、数据或产品彩页或官方网站链接及截图加盖投标人电子签章）；

（17）提供仪器维护的有关资料，必需的附件、配件及专用工具1套。

2、数据分析系统参数要求

（1）数据处理设备1台：不低于20核40线程，256G内存，32T存储；显示器1个：不小于27英寸；数据结果输出设备1台；

（2）CPU：2颗至强银牌4210R处理器2.4GHz，10C/20T，9.6GT/s，13.75M 缓存，Turbo，HT（100W）DDR4-2400；

（3）内存：4条64GB RDIMM，3200MT/s，双列；

（4）RAID卡：PERC H730P 适配器RAID控制器，2GB缓存；

（5）硬盘：2块480G SSD SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔AG硬盘，3DWPD，2628 TBW；

（6）硬盘：4块8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘；

（7）电源：双电源450W。

3、分析软件参数要求

（1）定制化开发环境生物eDNA多样性分析平台，网页可视化操作，实现从原始数据到物种分类，物种多样性的全自动一键化分析流程；

（2）OTU数据分析流程，采用Vsearch SOP，主要包括：原始数据质控、PE数据拼接、去嵌合体、OTU聚类分析；

（3）物种分类学注释方法根据不同数据库分别采用Blast和uclust；

（4）物种注释数据库包括：线虫Nematode_ITS2、鱼类mitogenomes、COI鱼类、COI动物、iBOL植物、iBOL真核生物、silva138真核生物、nt真核生物、nt藻类Algae、PR2原生生物、16S Silva原核、ITS Unite真菌、NCBI鸟类；

★（5）鸟类eDNA序列物种名录应包括：Avialae，Class: Aves，Subclass: Neornithes，Infraclass:Palaeognathae，Superorder: Struthionimorphae，Superorder: Rheimorphae，Superorder: Tinamimorphae，Superorder: Apterygimorphae，Infraclass: Neognathae，Parvclass: Galloanseres，Parvclass: Neoaves；

（6）多样性指数计算，包括Richness、S.chao1、S.ACE、Shannon、Simpson、Pielou、goods_coverage；

（7）统计信息包括：物种检出情况统计、检出物种分类学统计、物种检出频率统计、物种分布层次统计；

（8）物种组成包括：物种组分图、群落热图、物种丰度统计、优势物种分析；

（9）实现分析结果的交互式可视化展示；

（10）实现用户管理系统，包括：管理员和普通用户；

（11）实现任务管理系统，包括：新建任务、设置参数、运行任务、结果查看；

（12）实现数据的批量导入和批量分析功能，数据管理功能；

（13）网页整合Blast比对功能，支持少量序列与数据库的Blast比对功能；

（14）在线改图云平台服务，支持个性化定制颜色、字体、样式，直接生成可用于文章发表的图片；

（15）提供在线视频和使用教程培训服务，支持线上和线下两种培训和学习模式。

4、售后服务要求

（1）质保期限及范围

保修期测序系统1年，数据分析器3年，分析软件5年；自设备验收合格之日起计算，保修范围包括所有配置，保修期内提供免费保修，软件免费更新升级。

（2）技术服务

安装调试及验收：应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维护保养说明等；仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在5日内完成。安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明；

培训：在中国境内有属于自己的客户应用支持中心，为基层客户提供仪器使用和应用支持, 为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务。安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，需要提供培训证书；系统使用一段时间积累一定使用经验后，如果使用者认为有必要，技术人员来用户处再次进行使用技术的系统培训，对于用户不熟悉的技术内容及碰到的新的问题进行深入培训；对客户进行尝试新应用拓展，提供技术咨询、培训和实验方案设计，每年不少于4次；

（3）故障应急及售后服务

①保修期内，如果发生实验问题或设备故障，由代理商或厂家的专业技术人员提供7*24h的线上渠道技术支持服务；如果线上或远程无法解决需要上门的，代理商的专业技术人员或厂家的现场应用工程师会在24h内前往客户现场进行问题处置；

②保修期外，如果发生实验问题或设备故障，由代理商或厂家的专业技术人员提供7*24h的线上渠道技术支持服务；如果线上或远程无法解决需要上门的，用户可选择单次收费，提交报修流程派单给厂家工程师后，工程师通常在不晚于3个工作日内上门服务，工程师上门维修支付人工费，需要换配件的支付配件费，软件升级支付升级费用。

③使用方发现软件bug，厂家有义务在最短时间内予以解决。工作时间内免费给使用方提供包括电话、即时通讯工具、网络远程协助等方式的服务与技术支持。对涉及到使用方的数据严格保密。

	智能烟尘采样仪
	1、仪器用途

（1）应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物

（2）应用过滤称重法或β射线直读法测定烟尘质量

（3）应用定电位电解法或紫外差分法或非分散红外法定性定量测定烟气成份

（4）应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定

（5）自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、CO2浓度等参数

2、仪器执行标准

（1）GB/T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

（2）GB/T 37186-2018  气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法

（3）HJ/T 44-1999  固定污染源排气中一氧化碳的测定  非色散红外吸收法

（4）HJ/T 47-1999  烟气采样器技术条件

（5）HJ/T 48-1999  烟尘采样器技术条件

（6）HJ/T 397-2007  固定源废气监测技术规范

（7）HJ 57-2017  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

（8）HJ 629-2011  固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

（9）HJ 692-2014  固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

（10）HJ 693-2014  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

（11）HJ 836-2017  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

（12）HJ 870-2017  固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法

（13）HJ 973-2018  固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法

（14）HJ1045-2019  固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检验方法

（15）JJG 680-2007  烟尘采样器

（16）JJG 695-2003  硫化氢气体检测仪

（17）JJG 968-2002  烟气分析仪检定规程

3、仪器技术要求

（1）可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m 3的颗粒物测定

（2）微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量，流量稳定，响应时间快

（3）内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪

（4）具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性

（5）实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能

（6）兼容干湿球法和阻容法两种测量模式

（7）具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能

★（8）具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能，缩短工作时间，降低现场工作强度（提供实物照片）
（9）工况测量模块前置，减少管路及线路连接，简化现场仪器连接

（10）工况测量支持有线和无线双通信模式，更好的满足复杂的现场需求

★（11）高效采样泵，耐腐蚀，流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能（提供计量器具许可证彩色扫描件）

★（12）仪器需通过国家正规计量机构出具计量器具型式评价报告（投标人参加投标时，提供计量器具型式评价报告证彩色扫描件加盖投标人电子签章）
（13）高效气水分离器设计，高效除湿，令硅胶利用率大大高于同类其他仪器

（14）透明式气体过滤及储水装置，能直观看到过滤器及存水状态，方便处理

（15）烟尘采样和烟气分析气路都具有独立排水功能，可自动排出冷凝水，降低对传感器和采样泵的损伤

★（16）宽温彩色触摸显示屏搭配物理按键，触摸和按键双操作，让工作更轻松（投标人参加投标时，提供实物照片加盖投标人电子签章）
（17）带有中文输入法，方便用户输入采样地点等信息

（18）具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键，并且具有功能状态指示灯，能快速进入功能操作并清晰查看功能运行状态

（19）具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

（20）提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持仪器软件升级

（21）蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，有线和无线双打印模式，轻松掌握实时数据

（22）气体分析可选配电化学传感器、紫外光学或红外光学模块，可根据需要自主选配多种进口传感器，满足多种烟气分析标准需求

（23）紫外光学烟气模块采用差分吸收光谱技术（DOAS），抗干扰能力强，温度漂移小、测量精度高；采样脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长

（24）红外光学烟气模块采用非分散红外吸收原理，内置参考通道，有效避免光源非一致性干扰

（25）烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法，最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响，保证了测量精度

（26）烟气分析模块具有加热保温功能，并且增加温度补偿修正，数据更准确

（27）支持外部交、直流两种供电方式，可选配内置锂电池组，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能

（28）锂电池组有独立电池仓方便打开快捷插拔更换，电池自带电量显示，具有快捷充电接口，选配独立充电器可独立充电

（29）通过直流输出线可以直接给低浓度烟尘多功能取样管或阻容法含湿量检测器供电

（30）可拓展多合一多功能取样管，简单更换采样头就能满足一体称重滤膜式、滤筒式和油烟采样

（31）可拓展β射线法烟尘检测器，现场检测烟尘浓度，方便快捷

（32）仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

（33）具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用

（34）具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性

（35）预留物联网模块接口，可拓展联网功能

（36）内置GPS模块，实现GPS定位和日期时钟自动授时

4、仪器技术指标要求

烟尘采样技术指标
主要参数

参数范围

分辨率

准确度

采样流量

（0～120） L/min

0.1 L/min

不超过±2.5%

烟气动压

（0～2000） Pa

1 Pa

不超过±1%FS

烟气静压

（-30～＋30） kPa

0.01 kPa

不超过±1%FS

流量计前压力

（-60～0） kPa

0.01 kPa

不超过±1%FS

流量计前温度

（-55～125）℃

0.1℃

不超过±2.5℃

大气压

（50～130） kPa

0.01 kPa

不超过±500Pa

烟气温度

（0～500）℃（可扩展）

0.1℃

不超过±3℃

干、湿球温度

（0～100）℃

0.1℃

不超过±1.5%

流  速

（5～45）m/s

0.1 m/s

不超过±5%

最大采样体积

999999.9 L

0.1L

不超过±2.5%

等速跟踪响应时间

不超过20s

采样泵负载能力

≥60 L/min （阻力为20kPa时）

数据存储能力

烟尘文件9999组，烟气文件9999组，工况文件9999组

仪器噪声

＜80dB（A）

主机重量

约7.5 kg

功    耗

＜200W

工作电源

内置锂电池（22.2V/6Ah）（选配）或电源适配器供电（自带充电管理）

工作时间

不低于1小时

烟气分析技术指标
主要参数

参数范围

分辨率

准确度

烟气采样流量

不小于0.5L/min

电化学法

O2

（0～30）%

0.1%

示数误差：不超过±5.0%

（其中SO2的量程≤100μmol/mol，

示值误差不超过±5μmol/mol）

重复性：≤2.0%

响应时间：≤90s

稳定性:1小时内示数值变化≤5.0%

使用寿命：空气中约2年

5、单台配置要求

（1）主机1台

（2）无线流速监测模块1个

（3）便携式蓝牙打印设备1台

（4）高效汽水分离器1个

（5）主机校准证书1份

	烟气采样器
	1、执行标准

（1）GB/T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

（2）HJ/T 47-1999  烟气采样器技术条件

（3）HJ/T 397-2007  固定源废气监测技术规范

（4）JJG 1169-2019  烟气采样器检定规程

2、性能特点

（1）内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电（24V），低电量时自动报警，提醒用户及时切换电源

（2）可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。

★（3）通过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量，并进行相应数据存储

（4）采用高精度数字压力传感器，实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化

（5）具备流量稳定性好，负载能力强，能保证长时间仪器可靠运行

（6）使用大容量存储芯片，A路、B路及工况均可存储2000组数据

★（7）自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积

（8）采用不低于128×64 OLED宽温型显示屏，低温恶劣工况可正常工作，适用范围广

（9）采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样

（10）干燥筒与主机一体，用不同颜色气路管连接，可有效保护主机

（11）通过键盘对采样器流量、温度等进行标定，标定操作受密码的保护，具有自动恢复出厂设置的功能

3、参数要求

主要参数

参数范围

分辨率

准确度

采样流量

（0.2～1.5）L/min

0.01 L/min

不超过±2.5%

采样时间

99h59min内任意设置

1 min

不超过±0.1%

采样次数

（1～99）次

—

—

流量计前温度

（－55～125）℃

0.1℃

不超过±2.5℃

流量计前压力

（－25～0）kPa

0.01kPa

不超过±2.5%

流量重复性

—

—

不超过2%

流量稳定性

—

—

不超过5%

大气压

（50～130）kPa

0.01kPa

不超过±500Pa

烟气动压

（0～2000）Pa

1Pa

不超过±1%FS

烟气静压

（-30～+30）kPa

0.01kPa

不超过±1%FS

烟气温度

（0～500）℃

0.1℃

不超过±3℃

流速

（5～45）m/s

0.1m/s

不超过±5%

仪器噪音

≤65dB（A）

工作电源

内置充电锂电池，可连续不低于工作6小时

功耗

＜50W

4、仪器配置

（1）主机1台

（2）便携式蓝牙打印设备1台

（3）吸收瓶挂架1个

（4）三脚支架1个

（5）电源输出线1套

（6）干燥筒2个

（7）校准证书1份

	便携式溶氧仪(现场用)
	1、用途

（1）可测定水质多种参数，例如pH 值、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、钠离子和氨等。可以现场使用，自动检测标准程序和校准提醒。可以将样品ID，用户ID 和电极序列号联系起来，可存储100000 个数据记录。可用于污水、饮用水、地表水、地下水等领域的水质分析。

2、多参数分析仪

（1）工作条件

①电源要求 ：提供两种供电模式（1）内部的可充电锂离子电池，18650 型（直径18 mm x 长度65mm，圆柱形），3.7VDC，3400mAh

②外置的 Class II USB 电源适配器：100–240 VAC、50/60 Hz 输入；5VDC@2USB电源适配器输出

③存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）

④工作温度： 0 ～ 60 °C

⑤工作湿度： 90% （无冷凝）

（2）技术性能指标

①提供多国语言 ，其中包括中文

②显示：可同时显示如下3个电极的测量读数

③数据内存：不小于100,000 组数据

④数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。

⑤数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

⑥温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

⑦外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）

⑧尺寸：≤22 x 9.7 x 6.3厘米

⑨重量：≤570g

3.仪器配置

便携式多参数分析仪三通道主机，标准样品箱、橡胶保护壳等

	多功能声级计（含机场噪声）
	1、传声器：灵敏度级：-28 dB（以1 V/Pa为参考0 dB），以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

2、前置放大器：LEMO插头；

3、频率范围：10 Hz～20 kHz；

4、Ａ/Ｄ位数：24位；

5、采样频率：48 kHz；

6、本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

7、1000 Hz测量范围：A计权声级20 dB～143 dB；

                        C计权声级25 dB～143 dB；

                        Z计权声级30 dB～143 dB；

                        C计权峰值声级60 dB～146 dB。

8、其他频率线性范围：

31.5 Hz：20 dB～103 dB（A）；

4 kHz：20 dB～144 dB（A）；

8 kHz：20 dB～142 dB（A）；

12.5 kHz：20 dB～138 dB（A）。

9、时间计权：并行（同时）F、S、I；

10、频率计权：并行（同时）A、C、Z；

11、检波特性：真有效值数字检波；

12、仪器类型：声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

13、显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

14、主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；

15、主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析（线数：8192线）；

16、主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。

17、数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），支持64 G TF卡；

18、输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

19、日历时钟：每月误差小于1 min；

20、电源：1块3.7 V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）,5小时内充满；

21、测量时间：1 s到96 h任意设置；

22、工作温度：-20 ℃～60 ℃；

23、相对湿度：20 %～90 %；

24、外形尺寸（mm）：288×95×40；

25、重量：510 g。

26、其它硬件性能

（1）GPS定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用GPS定位信息计算运动方向、两点直线距离。

（2）TF卡大容量存贮功能：

①测量结果以文本文件格式保存在TF卡中，可用PC记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）；

②当用USB接口连接到计算机时，仪器可将TF卡转为U盘。

（3）录音功能：

①录音格式：8000、48000采样频率可选，24位精度；

②文件格式：WAV格式；

③录音时间：无限，直到内存满（连续录音时录音文件每小时会拆分成一个文件）；

④回放：可用仪器播放，也可用PC播放。

27、其他测量功能

（1）统计积分功能：

①噪声的统计分布和累积分布；

②可以任选频率计权及时间计权；

③除L5、L10、L50、L90、L95等常用指标外，还可以设定10个任意附加累计百分声级指标。

	声校准器
	1、符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2017 

2声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）

3、声压级误差：±0.25 dB

4、频率：1000.0Hz±1 Hz

5、谐波失真：≤1.0 %

6、总失真：≤2.5 %

7、使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V

8、电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时

9、尺寸：72mm×72mm×42 mm

10、稳定时间：小于15s

11、使用环境

（1）温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃

（2）相对湿度：25 %～90 %

（3）大气压力：65 kPa~108 kPa

	振动校准器
	1、符合标准：GB/T 23716-2009 附录 A JJG 1062-2010

2、频率：15.915 Hz±1 %

3、幅度：（小于 3%）

频率（Hz） 加速度（m/s

2） 速度（mm/s） 位移（mm）

15.915 1（RMS） 10（RMS） 0.1（RMS）

15.915 10（RMS） 100（RMS） 1（RMS）

4、横向振动：小于 5 %

5、预热时间：小于 20 s

6、负载能力：大于 70 g，幅度为 10 m/s

2时小于 100 g，幅度为 1 m/s

2时小于 1000 g

7、总失真：小于 5 %

8、外形尺寸：230 mm×170 mm×140 mm

9、电源：内置 12 V,1.3 Ah 充电电池

10、功耗：电池充满电后可连续工作 8h 以上

11、传感器安装孔：M5

12、使用环境：

温度：0 ℃ ～ + 40 ℃

相对湿度：10 % ～ 90 %

13、防尘、防水保护等级：IP25

14外部充电器:输入电压 100～240 V，50～60 Hz；

	热电偶测温仪
	1、量程： -50 ~ +1000 °C

2、精度：±（0.5 °C +0.3% 的测量值） （量程-40 ~ +900 °C）；±（0.7 °C +0.5% 的测量值） （剩余量程）

3、分辨率：0.1 °C （-50 ~ +199.9 °C）；1 °C（剩余量程）

4、工作温度：-20 ~ +50 °C ；

5、热电偶直径4mm，长度2m，-50 ~ +400°C

6、配备仪器箱

	全球定位系统(现场用 )
	1、卫星系统：北斗、GPS、GLS、QZSS

2、定位精度：1米

3、坐标系统：WGS84、北京54、西安80、国家2000

4、支持地图导航

5、支持卫星地图

6、定位时间45秒

7、使用温度-20 ~ +50 °C，湿度0-95%

8、配仪器箱


采购清单序号3-序号10项设备保质期不少于1年，提供免费培训不少于1次。

三、其他要求

1、投标人的单项设备报价不得高于采购人的单项设备预算经费（具体明细详见附件），否则作无效投标处理。
2、鉴于实验室条件有限，投标人可前往现场踏勘，对本项目实际情况进一步了解和掌握后进行自主确定报价。如因未踏勘现场、未了解项目具体情况等原因造成的各项额外费用，由投标人自行承担。

3、现场踏勘时间：2023年10月9日-2023年10月13日上午9：00—11：00；下午2：00—5：00（双休、节假日除外）。现场踏勘联系人：高昌明  电话：18932329933

附件：

江苏省淮安环境监测中心2023年仪器设备购置清单

	序号
	仪器设备类别
	仪器设备名称
	采购数量（台）
	预算单价（万元）
	预算经费（万元）

	1
	理化监测仪器
	液相色谱-三重四级杆质谱仪
	1
	280
	280

	2
	生物监测仪器
	高通量测序系统
	1
	300
	300

	3
	现场监测仪器
	智能烟尘采样仪
	1
	6
	6

	4
	现场监测仪器
	烟气采样器
	2
	2
	4

	5
	现场监测仪器
	便携式溶氧仪

(现场用)
	2
	1.5
	3

	6
	现场监测仪器
	多功能声级计

（含机场噪声）
	2
	1.5
	3

	7
	现场监测仪器
	声校准器
	2
	0.3
	0.6

	8
	现场监测仪器
	振动校准器
	1
	2
	2

	9
	现场监测仪器
	热电偶测温仪
	1
	0.9
	0.9

	10
	现场监测仪器
	全球定位系统

(现场用)
	3
	0.5
	1.5

	
	合计
	16
	
	601


第二章   投  标  文  件  格  式

【正/副本】
项目名称：

项目编号：

投 标 人：
请勿在（开标时间）之前启封

二○二二年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，纸质投标文件必须按要求进行签字和盖章，电子投标文件中只需加盖电子签章。

一、投标函

江苏省淮安环境监测中心：

关于          采购项目（项目编号：       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
7、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
投标人名称（电子签章）：             

地址：             邮编：             
    电话：             传真：           
法定代表人（电子签章或电子签字）：   

职务：                               
         日期：       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	供货时间
	按招标文件要求执行。


投标人：        （电子签章）       

法定代表人： （电子签章或电子签字）
注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产

厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    元


投标人：         （电子签章）        

法定代表人： （电子签章或电子签字）
注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术

条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离

情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：          （电子签章）     

法定代表人： （电子签章或电子签字）
注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
五、人员配备表

	序号
	姓名
	年龄
	学历
	专业
	职称
	相关证书
	拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：               

六、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章）
.

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。
2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4、本项目的特定资格要求：

投标人必须取得所投产品生产厂家出具的经销授权或者所投产品生产厂家直接授权的总代理商出具的针对本次招标的经销授权（适用进口产品）。（原件扫描件并加盖投标人电子签章）
注：
（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。
（2）上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。
（4）各投标人必须在“资质审查提供的资格证明文件”模块中对应的接口上传相关资格证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供资格证明材料处理。
九、投标人参与综合评分时需提供的证明文件

（详见第一章第三部分“评标标准”中的规定及要求）
十、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）
十一、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                   投标人：            (盖章)
                      日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致江苏省淮安环境监测中心：

本授权书宣告：

委托方：            地址：            
法定代表人：          

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏省淮安环境监测中心组织的（项目编号：     ）                  采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

                               日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
示范格式三

企业声明函（货物类）

致江苏省淮安环境监测中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      

                     投标人：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式四

残疾人福利性单位声明函
致江苏省淮安环境监测中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日
注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
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